金属恒温器URS

| 起草、审核及批准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部 门 | 责任人 | 签 名 | 日 期 |
| 起 草 | 抗体研究室 | 桂芳 |  |  |
| 审 核 | 抗体研究室 | 潘勇兵 |  |  |
| 审 核 | 工程技术部 | 徐砾 |  |  |
| 审 核 | 科研开发部 | 张智 |  |  |
| 审 核 | 质量保证部 | 鲁潇 |  |  |
| 批 准 | 质量保证部 | 聂希霖 |  |  |

目录

1.目的	3

2.范围	3

3.职责	3

4.内容	3

4.1概述	3

4.2法规要求	3

4.3安装要求	4

4.4运行要求	4

4.5电气、自动控制要求	5

4.6安全要求	5

4.7文件要求	6

4.8服务要求	6

5.附件	8

# 1.目的

本URS是一份用于定义金属恒温器的选型方法、功能要求、关键参数等的关键文件。用于指导选型，产品提供单位按照本公司的相关要求并结合相关规范进行设计、安装及后期验证等一系列工作。

# 2.范围

本URS仅用于武汉生物制品研究所有限责任公司抗体研究室金属恒温器的购买。

# 3.职责

| 部 门 | 职 责 |
| --- | --- |
| 抗体研究室 | 负责从用户的角度起草并审核本URS文件。 负责本URS文件的修改、打印，并将纸质版送各相关部门签字。 |
| 项目部 | 负责从项目施工角度审核本URS文件。 负责补充项目施工相关内容。 |
| 工程技术部 | 负责从工程技术角度审核本URS文件。 负责补充工程技术及维护维修相关内容。 负责本URS文件归档。 |
| 科研开发部 | 负责从科研开发角度审核本URS文件。 |
| 质量保证部 | 负责提供URS文件模板。 负责从质量管理法规角度审核本URS文件。 负责批准本URS文件。 |

# 4.内容

# 4.1概述

金属恒温器主要用于抗体研究室样品前处理的保温孵育及孵育过程中的混匀。

# 4.2法规要求

4.2.1 GMP要求

该设备用于公司生产的制品的检定工作，因此必须符合GMP的要求，主要包括：

《药品生产质量管理规范》（2010修订版），辅以FDA要求。

《良好自动化生产实践指南 第五版》GAMP5

《药品非临床研究质量管理规范》GLP

4.2.2安全要求

N/A

# 4.3安装要求

4.3.1 安装位置

4.3.1.1综合楼A区二楼综合实验室

4.3.2安装尺寸

4.3.2.1设备的形式及尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求，容积应满足下表要求。

4.3.2.2供应商必须给出设备及相关组件选型设计方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。

4.3.3地面承重

N/A

# 4.3.4可用的公用系统

N/A

4.3.5洁净级别及房间环境要求

4.3.5.1房间环境温度范围：环境温度5~40℃。

4.3.5.2房间环境湿度范围：≤85%R.H。

4.3.5.2房间洁净度：控制区。

4.3.6可用的能源配置

4.3.6.1 交流电电源：交流220V±22V，50Hz±1Hz。

4.3.7外观及材质要求

4.3.8.1材质要求：金属材质

4.3.8.2标记：除了应符合规定的要求外，还至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标记：

（1）制造/供应单位；

（2）产品注册号；

（3）型号标记；

（4）生产日期或编号；

（5）必要的功能标识。

# 4.4运行要求

4.4.1原辅料、包装材料、产品的规格标准

N/A

4.4.2设备效率、产能

N/A

4.4.3工艺参数范围

4.4.3.1基本参数：

| 序号 | 产品名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 金属恒温器 | - 加热及制冷功能、在孵育样品时具有混匀功能。 - 温控范围：最低达室温15℃以下，最高100℃。 - 混匀频率：500-2500rpm范围内 - 温度控制精度：0.5℃ - 模块可更换：需配备模块如下：（1）96*0.2mlPCR 离心管;(2) 24*1.5ml离心管。 - 具有PCR热盖技术，防止冷凝。 |

# 4.5电气、自动控制要求

# 4.5.1自动控制过程的要求

# N/A

4.5.2计算机化系统的验证要求

# N/A

# 4.6安全要求

# N/A

# 4.7文件要求

4.7.1投标文件、合同及订单。

4.7.2卖方发运清单及相关检验报告。

4.7.3系统功能配置清单及说明，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。

4.7.4设备标准技术文件

4.7.5实物图；各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版图纸（P&ID图或控制原理图、设备装配图、设备工作原理图等）；注释参考等；图纸清单。

4.7.6零部件、易损件、备件、消耗品、仪器仪表清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。

4.7.7厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示。

4.7.8软件操作手册（SOP）。

4.7.9设备交付计划表。

4.7.10校验报告及计量证书。

4.7.11安全报告。

4.7.12各种必要的合格证，包括部件合格证、风速检测仪校验合格报告、材质证书等。

4.7.13调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等。

4.7.14供应商应提供操作、安装、调试和维护手册。

4.7.15工厂验收测试（FAT和现场验收测试（SAT））报告。

4.7.16验证文件：

（1）选型确认文件，包括风险评估；

（2）仪器验证文件。

4.7.17使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。

4.7.18提供设备及其零部件使用寿命清单。

4.7.19应有针对每一部件所作序号的简明图册，以便于维修人员查找和辩识。

4.7.20文件具体要求：

（1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性；

（2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期。

# （3）需要提供主要配件清单，并作单项报价备案，列在合同方案之内。

# 4.8服务要求

4.8.1培训要求

4.8.1.1设备供应商应免费对设备使用方人员进行应用及操作等全面培训，并填写培训记录。

4.8.1.2培训包括应用、性能、操作、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作，会排除常见故障。

4.8.2运输要求

4.8.2.1设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。

4.8.3验证要求

4.8.3.1验证包括DQ、IQ、OQ，并协助完成PQ。

4.8.3.2各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.3.3验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。

4.8.3.4验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。

4.8.3.5验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.3.6验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.4售后服务及备件要求

4.8.4.1设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。

4.8.4.2设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。

4.8.4.3售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在24小时工作日内明确答复，当电话沟通无法解决时，须48小时工作日内派人至现场解决。

4.8.4.4一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。

4.8.4.5厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。

4.8.5验收要求

4.8.5.1货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供安装调试。

4.8.5.2供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。

4.8.5.3确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。

# 5.附件

5.1 N/A