高分辨质谱数据库处理器URS

| 起草、审核及批准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部 门 | 责任人 | 签 名 | 日 期 |
| 起 草 | 抗体研究室 | 桂芳 |  |  |
| 审 核 | 抗体研究室 | 潘勇兵 |  |  |
| 审 核 | 工程技术部 | 徐砾 |  |  |
| 审 核 | 科研开发部 | 张智 |  |  |
| 审 核 | 质量保证部 | 鲁潇 |  |  |
| 批 准 | 质量保证部 | 聂希霖 |  |  |

目录

1.目的	3

2.范围	3

3.职责	3

4.内容	3

4.1概述	3

4.2法规要求	3

4.3安装要求	4

4.4运行要求	4

4.5电气、自动控制要求	7

4.6安全要求	7

4.7文件要求	8

4.8服务要求	8

5.附件	10

# 1.目的

本URS是一份用于定义高分辨质谱数据库处理器的选型方法、功能要求、关键参数等的关键文件。用于指导选型，产品提供单位按照本公司的相关要求并结合相关规范进行设计、安装及后期验证等一系列工作。

# 2.范围

本URS仅用于武汉生物制品研究所有限责任公司抗体研究室高分辨质谱数据库处理器的购买。

# 3.职责

| 部 门 | 职 责 |
| --- | --- |
| 抗体研究室 | 负责从用户的角度起草并审核本URS文件。 负责本URS文件的修改、打印，并将纸质版送各相关部门签字。 |
| 工程技术部 | 负责从工程技术角度审核本URS文件。 负责补充工程技术及维护维修相关内容。 负责本URS文件归档。 |
| 科研开发部 | 负责从科研开发角度审核本URS文件。 |
| 质量保证部 | 负责提供URS文件模板。 负责从质量管理法规角度审核本URS文件。 负责批准本URS文件。 |

# 4.内容

# 4.1概述

高分辨质谱数据库处理器主要用于抗体研究室所采集数据的搜索、分析、处理以及报告。

抗体研究室需要购买高分辨质谱数据库处理器，用于抗体产品的质量特性研究、分析和检定工作。

# 4.2法规要求

4.2.1 GMP要求

该设备用于公司生产的制品的检定工作，因此必须符合GMP的要求，主要包括：

《药品生产质量管理规范》（2010修订版），辅以FDA要求。

《良好自动化生产实践指南 第五版》GAMP5

《药品非临床研究质量管理规范》GLP

4.2.2安全要求

N/A

4.2.3其他要求

《中华人民共和国药品管理法》

21 CFR Part 11 《电子记录和电子签名》

# 4.3安装要求

4.3.1 安装位置

综合楼A区一楼精密仪器室

4.3.2安装尺寸

4.3.2.1系统及各组件的形式及尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求，容积应满足下表要求。

4.3.2.2供应商必须给出系统及各组件选型设计方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。

4.3.3地面承重

N/A

# 4.3.4可用的公用系统

N/A

4.3.5洁净级别及房间环境要求

4.3.5.1房间环境温度范围：20-25℃

4.3.5.2房间环境湿度范围：20%-70%RH

4.3.5.2房间洁净度：控制区

4.3.6可用的能源配置

4.3.6.1 交流电电源：交流220V±22V，50Hz±1Hz。

4.3.7外观及材质要求

4.3.8.1配置包括：高分辨质谱数据库处理器、工作站（台式电脑内存12.0GB以上，处理器主频2.4GHz以上，硬盘2.0T以上）、打印机（彩色激光打印）

4.3.8.2标记：除了应符合规定的要求外，还至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标记：

（1）制造/供应单位；

（2）产品注册号；

（3）型号标记；

（4）生产日期或编号；

（5）必要的功能标识。

# 4.4运行要求

4.4.1原辅料、包装材料、产品的规格标准

N/A

4.4.2设备效率、产能

N/A

4.4.3工艺参数范围

4.4.3.1基本参数：

| 序号 | 产品名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高分辨质谱数据库处理器 | 1.软件内置Oracle数据库架构，可搭建包含符合GxP相关法规要求的功能如审计追踪、设定权限登陆等，保证数据安全性；权限管理为满足法规要求及我公司要求的至少三级权限管理，每级权限可设置不受限制的多个账户，每个账户独立密码保护，密码可设置定期强制更换，权限内容可根据岗位在该级别权限范围内选择，可生成并打印权限配置表；时间戳由管理员权限管理；通过Audit Trail可对所有系统级别、分析级别、以及数据级别的变化进行追溯并生成记录，可存储为不可修改格式，并可输出备份与打印；生成的所有报告直接用电子签名进行批复。 2．配置蛋白肽段数据库，具有一定的蛋白氨基酸序列进行检索并匹配的功能。 3. 具有的二元对比和多批次比较功能，可直接对完整蛋白、肽图、二硫键、氨基酸修饰、游离N-糖等分析的原始数据及分析结果进行二元和多批次对比，适用于生物类似药与原研药的比对工作及新研药与其参比品之间的比较工作，直观地呈现出定性和量的差异结果。也适用于不同批次生物药之间质量一致性研究，通过叠加、镜像等方式呈现各个峰之间的异同，并且可以通过保留时间对齐和强度归一化来展现对比结果。 4. 软件具有突变序列SVS检索功能，可以自动搜索序列中可能的氨基酸变化，有助于发现在表达过程中及蛋白药物稳定性研究中产生的氨基酸突变。 5．与现有分析的数据模式完全匹配，可直接导入用来进行完整蛋白、肽图、二硫键、游离N-糖等蛋白表征工作，并可在分析的同时生成结果报告。 6. 针对已知序列进行分子量计算，理论酶切产生肽段计算，二级碎片预测等，帮助使用者选择合适的酶进行酶切和数据分析。 7. 具有通用的数据非依赖性采集模式的处理能力，高通量的完成数据的分析处理。 8. 配备化合物筛查功能和谱库建立功能，可在一针肽图分析中同时检测多个关键质量属性信息，应对生物蛋白药物的工艺开发和稳定性评价。 9．完整蛋白质谱数据进行去卷积化，将蛋白的多电荷分布，计算出平均分子量。 对于糖基化蛋白，通过自定义字段的编辑可以轻松的计算各种糖型的比例，并且进行多个批次间的比较，用柱状图或折线图表示出来。 10. 肽图分析可以针对所选修饰进行查找和匹配，自动给出修饰比例，并为得到接近100%的序列覆盖率，软件可兼容同时是使用两种酶进行氨基酸序列覆盖率计算，轻松协助用户得到更高的序列覆盖信息，与特有的非数据依赖性采集功能（DIA）配合，可以得到准确的修饰比例。随软件附带93种常见修饰，并可随时添加其他修饰。 11. 肽图分析可以进行二硫键正确连接方式的匹配，以及搜索二硫键可能的错配，而且所有的含有二硫键的肽段都是通过二级碎片直接确证，给出最直接的证明。 12.配置GU数据库，通过荧光/质谱数据，通过GU值和质量数来进行游离寡糖分析和寡糖结构的确证。 在使用荧光准确定量的同时给出定性的信息。 同时可以通过标准品GU的测量也可以不断地扩充数据库。 13. 对于与光学检测器和质谱串联的分析，亦可针对光谱数据进行分离度，理论塔板数等计算。体积排阻实验中可以使用一系列标准蛋白计算出目标蛋白的分子量。 |
| 2 | 工作站（台式电脑） | 用于安装数据处理软件，工作站需具备数据处理需要的硬件要求（内存12.0GB以上，处理器主频2.4GHz以上，硬盘2.0T以上）。 |
| 3 | 打印机 | 彩色激光打印。 |

# 4.5电气、自动控制要求

4.5.1自动控制过程的要求

4.5.1.1 软件要求：数据处理器软件应为正版中文版本，可处理液相色谱-质谱技术（LC/MS）和液相色谱-非数据依赖二级质谱数据采集技术（MSE）采集的原始数据（数据格式为raw），可在Windows系统各级权限下使用，存储为不可修改格式；工作站操作系统为正版专业版。

4.5.1.2配置工作站及打印机：工作站需对所有系统级别、分析级别、以及数据级别的变化进行追溯并生成记录，可存储为不可修改格式，并可输出备份与打印，对出具的电子报告进行打印。

4.5.2计算机化系统的验证要求

4.5.2.1该软件计算机化系统需经过DQ、IQ、OQ。

4.5.2.2该软件DQ、IQ、OQ文件中需包含对其计算机化系统的确认。

# 4.5.2.3该软件验证需满足GAMP5及21 CFR PART 11要求。

# 4.6安全要求

# N/A

# 4.7文件要求

4.7.1投标文件、合同及订单。

4.7.2卖方发运清单及相关检验报告。

4.7.3系统功能配置清单及说明，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。

4.7.4设备标准技术文件，包括设计说明与功能说明

4.7.5实物图；各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版图纸（P&ID图或控制原理图、设备装配图、设备工作原理图等）；注释参考等；图纸清单。

4.7.6零部件、易损件、备件、消耗品、仪器仪表清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。

4.7.7厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示。

4.7.8软件操作手册（SOP）。

4.7.9设备交付计划表。

4.7.10校验报告及计量证书。

4.7.11安全报告。

4.7.12各种必要的合格证，包括部件合格证、风速检测仪校验合格报告、材质证书等。

4.7.13调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等。

4.7.14供应商应提供操作、安装、调试和维护手册。

4.7.15工厂验收测试（FAT）和现场验收测试（SAT）报告。

4.7.16验证文件：

（1）设计选型确认文件，包括满足GMP、ISPE、GAMP5相关规定的系统评估、计算机评估和风险评估；

（2）安装确认及文件（IQ）；

（3）运行确认及文件（OQ）。

（4）厂家协助完成性能确认工作

（5）需求追溯矩阵

4.7.17使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。

4.7.18提供设备及其零部件使用寿命清单。

4.7.19应有针对每一部件所作序号的简明图册，以便于维修人员查找和辩识。

4.7.20文件具体要求：

（1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性；

（2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期。

# （3）需要提供主要配件清单，并作单项报价备案，列在合同方案之内。

# 4.8服务要求

4.8.1培训要求

4.8.1.1设备供应商应免费对设备使用方人员进行应用及操作等全面培训，并填写培训记录。

4.8.1.2培训包括应用、性能、操作、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作，会排除常见故障。

4.8.2运输要求

4.8.2.1设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。

4.8.3验证要求

4.8.3.1验证包括DQ、IQ、OQ，并协助完成PQ。

4.8.3.2各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.3.3验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。

4.8.3.4验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。

4.8.3.5验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.3.6验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.4售后服务及备件要求

4.8.4.1设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。

4.8.4.2设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。

4.8.4.3售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在24小时工作日内明确答复，当电话沟通无法解决时，须48小时工作日内派人至现场解决。

4.8.4.4一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。

4.8.4.5厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。

4.8.5验收要求

4.8.5.1货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供安装调试。

4.8.5.2供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。

4.8.5.3确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。

# 5.附件

5.1 N/A