轮状疫苗楼集菌仪URS

| 起草、审核及批准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部 门 | 责任人 | 签 名 | 日 期 |
| 起 草 | 轮状病毒疫苗室 | 姜志军 |  |  |
| 审 核 | 轮状病毒疫苗室 | 徐葛林 |  |  |
| 审 核 | 科研开发部 | 张 智 |  |  |
| 审 核 | 工程技术部 | 徐 砾 |  |  |
| 审 核 | 质量保证部 | 鲁 潇 |  |  |
| 批 准 | 质量保证部 | 聂希霖 |  |  |

目录

1.目的	3

2.范围	3

3.职责	3

4.内容	3

4.1概述	3

4.2法规要求	3

4.3安装要求	5

4.4运行要求	6

4.5电气、自动控制要求	6

4.6安全要求	7

4.7文件要求	7

4.8服务要求	8

5.附件	9

# 1.目的

本URS是一份用于轮状疫苗楼检定用集菌仪的法规要求、安全要求及文件要求等各方面要求的关键文件。用于指导用户方、供应商、检测人员在使用集菌仪的各项功能按要求进行，使所购买的集菌仪满足本URS的要求。

# 2.范围

本URS仅用于武汉生物制品研究所有限责任公司轮状疫苗楼集菌仪的购买。

# 3.职责

| 部 门 | 职 责 |
| --- | --- |
| 轮状病毒疫苗室 | 负责从用户的角度起草并审核本URS文件。 负责本URS文件的修改、打印，并将纸质版送各相关部门签字。 |
| 科研开发部 | 负责从科研开发角度审核本URS文件。 |
| 工程技术部 | 负责从工程技术角度审核本URS文件。 负责补充工程技术及维护维修相关内容。 负责本URS文件归档。 |
| 质量保证部 | 负责提供URS文件模板。 负责从质量管理法规角度审核本URS文件。 负责批准本URS文件。 |

# 4.内容

# 4.1概述

轮状病毒疫苗大楼原液生产车间需要购买两台集菌仪用于过程控制的无菌检查。集菌仪是一次性使用全封闭集菌培养器的配套使用设施，供试品通过集菌仪的定向蠕动加压作用，实施正压过滤，使供试品中微生物截留在滤器中的微孔滤膜上，通过冲洗滤膜除去抑菌成份，然后把所需的培养基通过进样管道直接引入全封闭过滤集菌培养器中，放置在定温室里进行培养，以检验供试品是否含菌。

# 4.2法规要求

4.2.1 GMP要求

《药品生产质量管理规范》（现行版）

《药品GMP指南》无菌药品（现行版）

《中国药典》（现行版）

《欧洲药典》（现行版）

欧盟GMP及其附录

WHO good manufacturing practices for pharmaceutical products

WHO Technical Report Series, No. 961, 2011 Annex 6: WHO good manufacturing practices for sterile pharmaceutical products

WHO Technical Report Series, No. 937, 2006》Annex 4: Supplementary guidelines on good manufacturing practices: validation

WHO Technical Report Series No 961, 2011》 Annex 6 WHO good manufacturing practices for sterile pharmaceutical products

WHO Technical Report Series No 986, 2014》 Annex 2 WHO good manufacturing practices for pharmaceutical products: main principles

WHO Technical Report Series No 996, 2016》 Annex 3 WHO good manufacturing practices for biological products

ISPE Baseline Volume5 Commissioning and Qualification

ISPE GAMP5 A Risk-Based Approach to Compliant GxP Computerized Systems良好自动化生产实践指南—遵从GxP计算机化系统合规的风险管理方法

ISPE A Risk-Based Approach to GxP Compliant Laboratory Computerized

ISPE Good Practice Guide Applied Risk Management for Commisioning and Qualification

ISPE Science and Risk-Based Approach for the Delivery of Facilities Systems, and Equipment

ICH相关指南标准

ISPE GEP良好工程管理规范

PI 011-3 Good Practices for Computerised Systems in regulated GMP/GDP Environments

系统应符合上述现行版法规相关规定，同时符合WHO预认证相关其他集菌仪、计算机化系统相关法规、指南、标准要求。

4.2.2安全及环保要求

N/A

# 4.3安装要求

4.3.1 安装位置

两台集菌仪均需安装在口服多价轮状病毒疫苗车间三楼无菌试验间内。

4.3.2安装尺寸

4.3.2.1仪器的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。

4.3.2.2供应商必须给出仪器布局设计方案及相应附件（管道等）设计方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。

4.3.3地面承重

重量（kg） 其重量不超出房间工作台承重要求。

4.3.4可用的公用系统

N/A

4.3.5洁净级别及房间环境条件

4.3.5.1 工作环境温度：能适应4℃～32℃环境。

4.3.5.2 工作环境湿度：至少包括45%～65%。

4.3.5.3 工作环境洁净级别：A级区

4.3.6 可用的能源配置

4.3.6.1交流电电源：～220V，50Hz

4.3.7外观及材质要求

4.3.7.1设备以一体化不锈钢机壳设计，采用304L卫生级不锈钢，防腐蚀。

4.3.7.2机壳表面设计不留任何死角易于清洁消毒。外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。

4.3.7.3设备内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷。

4.3.7.4标记：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标记：

（1）制造/供应单位；

（2）产品注册号；

（3）型号标记；

（4）生产日期或编号；

（5）对集菌仪必要的说明；

（6）必要的功能标识及说明；

（7）安全标识。

4.3.7.5 分体式的排液槽设计：可以自由移动，方便操作人员的操作习惯。槽内为弧形设计，废液不会残留在槽内，解决了长期实验后可能会产出的细菌。

4.3.7.6增设脚踏开关，更便于实验操作。

4.3.7.7 瓶形支架设计：将供试品牢牢固定在支架上，即安全，又美观。

4.3.7.8智能集菌仪圆形卡口设计：非常方便。

4.3.7.9具有大彩色LCD液晶屏显示，操作直观简便。

# 4.4运行要求

4.4.1原辅料、包装材料、产品的规格标准

N/A

4.4.2设备效率、产能

N/A

4.4.3工艺参数范围

4.4.3.1基本运行参数：

4.4.3.1.1电源：220V/50Hz

4.4.3.1.2功率：100W-120W

4.4.3.1.3转速：0-220rpm

4.4.3.1.4所承受重量：不少于18㎏

# 4.5电气、自动控制要求

4.5.1自动控制过程的要求

4.5.1.1具有大彩色LCD显示屏，可精确显示转速并直接调速控制，转速调节精度可以控制到1rpm。

4.5.1.2 内置存储，可以存储多个测试方法程序，并可以在LCD显示屏上一步一步地按程序进行操作，有效防止误操作。

4.5.1.3 有脚踏开关，更便于实验操作。

4.5.1.4 有账号密码登录，防止他人登录修改操作信息。

4.5.2计算机化系统的验证要求

4.5.2.1该设备计算机化系统需经过DQ、IQ、OQ、PQ。

4.5.2.2该设备计算机化系统验证需与设备验证同步进行，其设备DQ、IQ、OQ、PQ文件中需包含对其计算机化系统的验证。

# 4.6安全要求

4.6.1密封连锁及压力保护

N/A

4.6.2电气保护

N/A

# 4.7文件要求

4.7.1投标文件、合同及订单。

4.7.2卖方发运清单及相关检验报告。

4.7.3系统功能配置清单&说明，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。

4.7.4设备标准技术文件，设计选型说明，功能说明

4.7.5图纸：实物图；各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版图纸、注释参考等；P&ID图、是控制原理图；图纸清单。

4.7.5配件清单、易损件清单、备件、消耗品清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。

4.7.6设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示。

4.7.7设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明校准周期，并能提供校准服务（此项服务首次免费，后续可付费）。

4.7.8校验报告及计量证书。

4.7.9安全报告。

4.7.10材质证书（写明材料有效期）。

4.7.11工厂验收测试报告（FAT）、现场验收测试报告（SAT），以及调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等。

4.7.12提供全套首次验证相关验证服务和文件，必须满足WHO预认证相关法规要求，包括但不局限于：

（1）验证计划与进度表

（2）一套满足WHO预认证相关法规要求的验证相关评估文件

（3）设计确认及文件（DQ）；

（4）安装确认及文件（IQ）；

（5）运行确认及文件（OQ）；

（6）性能确认及文件（PQ）；

（7）满足WHO预认证要求的追溯矩阵。

4.7.13设备交付计划表。

4.7.14使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。

4.7.15提供设备及其零部件使用寿命清单。

4.7.16满足GEP要求的工程交付文件包

4.7.17文件具体要求：

（1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性；

（2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期；

# 4.8服务要求

4.8.1培训要求

4.8.1.1设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。

4.8.1.2生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。

4.8.1.3设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。

4.8.2运输要求

4.8.2.1设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。

4.8.3验证要求

4.8.3.1验证包括DQ、IQ、OQ、PQ。

4.8.3.2各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.3.3验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。

4.8.3.4验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。

4.8.3.5验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.3.6验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.4售后服务及备件要求

4.8.4.1设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。

4.8.4.2设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。

4.8.4.3售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。

4.8.4.4一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。

4.8.4.5厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。

4.8.5验收要求

4.8.5.1货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。

4.8.5.2供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。

4.8.5.3最后验收前必须保证所有的验证工作已完成和达到要求。

4.8.5.4确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。

# 5.附件

5.1 N/A