病毒性疫苗研究一室荧光化学发光分析仪URS

| 起草、审核及批准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部 门 | 责任人 | 签 名 | 日 期 |
| 起 草 | 病毒性疫苗研究一室 | 郑新雄 |  |  |
| 审 核 | 病毒性疫苗研究一室 | 孟胜利 |  |  |
| 审 核 | 科研开发部 | 张智 |  |  |
| 审 核 | 工程技术部 | 冯建强 |  |  |
| 审 核 | 质量保证部 | 鲁潇 |  |  |
| 批 准 | 质量保证部 | 聂希霖 |  |  |

目录

1.目的	3

2.范围	3

3.职责	3

4.内容	3

4.1概述	3

4.2法规要求	4

4.3安装要求	4

4.4运行要求	5

4.5电气、自动控制要求	6

4.6安全要求	6

4.7文件要求	6

4.8服务要求	6

5.附件	7

# 1.目的

本URS是一份用于从用户的角度定义荧光化学发光分析仪的选型方法、功能要求、关键参数等的关键文件。用于指导用户方、供应商等各方面人员在荧光化学发光分析仪整个生命周期过程中各项活动按要求进行，包括对产品的选型，产品提供单位按照本公司的相关要求并结合相关规范进行设计、安装及后期验证等一系列工作。使所购买的荧光化学发光分析仪满足本URS的要求。

# 2.范围

本URS仅用于武汉生物制品研究所有限责任公司病毒性疫苗研究一室荧光化学发光分析仪的购买。

# 3.职责

| 部 门 | 职 责 |
| --- | --- |
| 病毒性疫苗研究一室 | 负责从用户的角度起草并审核本URS文件。 负责本URS文件的修改、打印，并将纸质版送各相关部门签字。 |
| 工程技术部 | 负责从工程技术角度审核本URS文件。 负责补充工程技术及维护维修相关内容。 负责本URS文件归档。 |
| 科研开发部 | 负责从科研开发角度审核本URS文件。 |
| 质量保证部 | 负责提供URS文件模板。 负责从质量管理法规角度审核本URS文件。 负责批准本URS文件。 |

# 4.内容

# 4.1概述

病毒性疫苗研究一室先需要请购一台荧光化学发光分析仪，用于对细胞和组织等进行显微观察和研究。该请购需求在2018年采购预算计划中，已得到各个部门的批准。

# 4.2法规要求

4.2.1 GMP要求

《药品生产质量管理规范》（2010修订版）

《药品管理法》

需满足计算机化系统法规要求，包括GAMP5，21CFR Part11

4.2.2安全及环保要求

N/A

# 4.3安装要求

4.3.1 安装位置

安装于病毒疫苗研究一室细胞培养间。

4.3.2安装尺寸

4.3.2.1荧光化学发光分析仪的尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。

4.3.2.2荧光化学发光分析仪的尺寸应满足使用需求。

4.3.2.3供应商必须给出设备选型设计方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。

4.3.4地面承重

N/A

4.3.5可用的公用系统

N/A

4.3.6洁净级别及房间环境条件

生物安全二级实验室，洁净度二级，实验室温度22-28℃,湿度50－70％。

4.3.7可用的能源配置

交流电电源: 220～250v 50/60Hz 5.0A。

4.3.8外观及材质要求

4.3.8.1荧光化学发光分析仪外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。

4.3.8.2荧光化学发光分析仪内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷。

4.3.8.3标记：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标记：

（1）制造/供应单位；

（2）产品注册号及序列号；

（3）型号标记；

（4）生产日期或编号。

4.3.8.5仪器必须含有如下部件：

| 序号 | 部件名称 |
| --- | --- |
| 1 | 荧光斑点分析仪 |
| 2 | 电脑工作站 |
| 3 | 通用载板 |
| 4 | 荧光检测遮光板 |
| 5 | 滤光片安装工具包 |
| 6 | 标准板 |
| 7 | Microsoft Windows |
| 8 | Microsoft Office |
| 9 | 扫描软件 |
| 10 | 分析软件 |
| 11 | 荧光斑点分析软件 |
| 12 | 数据对比软件 |
| 13 | 系统备份恢复软件 |

# 4.4运行要求

4.4.1原辅料、包装材料、产品的规格标准

N/A

4.4.2设备效率、产能

4.4.2.1可保证荧光化学发光分析仪连续、安全、可靠运行。

4.4.3  参数范围

| 功能参数 | 1、可见光单色、可见光双色的酶联免疫斑点实验结果分析。 2、病毒斑，菌落，克隆斑，等微生物斑点实验分析。 3、多色荧光斑点实验检测分析。死、活细胞计数，多色病毒抗体中和实验检测，快速荧光灶抑制实验检测，NK杀伤实验检测分析等，放大观察可见光和荧光染色的切片，放大观察单细胞形态。 |
| --- | --- |
| 主要参数 | 1、可见光和荧光检测。可在一个孔内检测4种荧光。 2、适用多种荧光方法，至少包括FITC/Alexa488/GFP/PE/Cy3/TRITC/PI/ PE-Cy5/PerCP等。 3、自动居中功能AutoCenter：无需三点定位，能够自动对每个孔进行位置居中调节。 4、可读取切片，载玻片，血细胞计数板，384孔，96孔，48孔。 *5、可见光照明系统： 5.1 顶部光源为点光源阵列，点光源数量≥60个。 5.2 底部光源为LED平面发光板，面积≥3cm×3cm。 *6、荧光激发光源≥2个，光源类型为高能LED光源，寿命≥20000小时。 7、全自动滤镜转换器，提供的位置≥8组，配置滤镜≥5组。 8、独立的酶联免疫斑点分析软件： 8.1、用户设置计数参数；系统可以辅助用户自动设定参数，可根据实验结果自动调整参数，实现不同情况下的准确计数。 8.2、智能动态分析：完全无需用户设置参数，也不需要调用预设的固定模版。智能动态的对各种实验结果进行动态计数分析。 8.3、具备动态斑点群体分析AutoGate：采用科学的统计学方法，自动对特异性和非特异性斑点进行智能区分。提供该分析方法的证明文献。 9、独立的荧光斑点分析软件： 9.1、分析多色荧光斑点实验。支持8通道分析。需提供软件分析截屏图说明。 9.2、对死活细胞计数实验进行自动分析，同时检测样本数≥30个。 10、提供荧光检测遮光板，滤光片工具包。 11、提供符合GLP规范的标准板，并能够使用标准板进行系统自动校验。 12、数据输出：Excel、TXT、PPT、XML等。提供实时斑点数据包括：全部斑点的位置、面积、平均和最大强度、曲度，孔平均强度。 13、可以输出所有斑点的3D立体式光密度图，斑点面积分布图表，斑点面积占据整孔面积的百分比等信息。 14、原装进口工作站：CPU Intel Core i5；1000GB硬盘；4GB内存；CD-DVD可读写；24寸显示器。 |

# 4.5电气、自动控制要求

4.5.1自动控制过程的要求

4.5.1.1监测系统需要权限管理与密码登陆,并可审计追踪。时间戳不可随意修改，可通过权限控制设定。

4.5.1.2数据的可储存在数据库中，并可以方便后期查询、导出、备份恢复、打印等要求。

4.5.2计算机化系统的验证要求

4.5.2.1该仪器的软件系统需经过DQ、IQ、OQ、PQ。

4.5.2.2该仪器的软件系统验证可与设备验证同步进行，其设备DQ、IQ、OQ、PQ文件中需包含对其控制系统的验证。

# 4.6安全要求

4.6.1密封连锁及压力保护

N/A

4.6.2电气保护

4.6.2.1电气安全应符合GB4793的要求；

# 4.7文件要求

4.7.1投标文件、合同及订单。

4.7.2卖方发运清单及相关检验报告。

4.7.3设计选型文件。

4.7.4图纸：实物图；各种活动所需的电子版及打印版设备尺寸图、设备局部图（与功能相关的细节图）、P&ID图、控制原理图、注释参考等；图纸清单。

4.7.5组件清单：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。

4.7.6必要的材质报告、校验报告及合格证等。

4.7.7设备交付计划表。

4.7.8现场验收测试（SAT）文件及报告。

4.7.9安装调试文件：

4.7.9.1标方负责对其安装及运行进行确认与调试。

4.7.9.2文件包括：调试计划（调试说明、调试清单、验收测试和启动程序、保修信息、运行和维护手册、培训计划等），检测清单及方案，各测试报告，调试总结报告等。

4.7.9.3标方负责文件的提供，与其中具体测试项目的执行。

4.7.10使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。

4.7.11验证文件：

4.7.11.1设计确认及文件（DQ）及评估文件；

4.7.11.2安装确认及文件（IQ）；

4.7.11.3运行确认及文件（OQ）；

4.7.11.4性能确认及文件（PQ）。

4.7.11.5需求矩阵

4.7.12提供设备及其零部件使用寿命清单。

# 4.8服务要求

4.8.1培训要求

4.8.1.1设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。

4.8.1.2生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。

4.8.1.3设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。

4.8.2运输要求

4.8.2.1设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。

4.8.3验证要求

4.8.3.1验证包括DQ、IQ、OQ、PQ。

4.8.3.2各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.3.3验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。

4.8.3.4验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。

4.8.3.5验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.3.6验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.4售后服务及备件要求

4.8.4.1设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。

4.8.4.2设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。

4.8.4.3售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在24小时工作日内明确答复，当电话沟通无法解决时，须48小时工作日内派人至现场解决。

4.8.4.4一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。

4.8.4.5厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。

4.8.5验收要求

4.8.5.1货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试和使用维护培训。

4.8.5.2供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。

4.8.5.3确认调试验收合格后，买卖双方签订验收报告。

# 5.附件

5.1 N/A