质量控制室电位滴定仪URS

| 起草、审核及批准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部门 | 责任人 | 签名 | 日期 |
| 起草 | 质量控制室 | 徐玉娟 |  |  |
| 审核 | 质量控制室 | 熊小培 |  |  |
| 审核 | 生产技术部 | 单东亚 |  |  |
| 审核 | 生产技术部 | 余 健 |  |  |
| 审核 | 质量保证室 | 黄云霞 |  |  |
| 审核 | 质量保证室 | 吴 笛 |  |  |
| 批准 | 质量管理部 | 王 智 |  |  |

目  录

1.目的	3

2.范围	3

3.职责	3

4.内容	3

4.1概述	3

4.2法规要求	3

4.3安装要求	4

4.4主要设计要求	5

4.5 安全要求	7

4.6文件要求	7

4.7服务要求	8

5.附件	9

# 1.目的

本URS是一份用于从用户的角度定义质量控制室电位滴定仪的法规要求、安装要求、运行要求、性能要求、安全要求及文件要求等各方面要求的关键文件。用于指导用户方、供应商、施工方等各方面人员在电位滴定仪整个生命周期过程中各项活动按要求进行，使所购买的电位滴定仪满足本URS的要求。

# 2.范围

本URS仅用于武汉中生毓晋生物医药有限责任公司质量控制室电位滴定仪的购买。

# 3.职责

| 部 门 | 职 责 |
| --- | --- |
| 质量控制室 | 负责从用户的角度起草并审核本URS文件。 负责本URS文件的修改、打印，并将纸质版送各相关部门签字。 |
| 生产技术部 | 负责从工程技术角度审核本URS文件。 负责补充工程技术及维护维修相关内容。 负责本URS文件归档。 负责从生产技术角度审核本URS文件。 |
| 质量保证室 | 负责提供URS文件模板。 负责从质量管理法规角度审核本URS文件。 |
| 质量管理部 | 负责批准本URS文件。 |

# 4.内容

# 4.1概述

质量控制室需要购买一台电位滴定仪及相关设备，该设备主要用于生物制品生产用原辅材料及药品包装材料等样品的含量检测工作。

设备及设施清单如下：

| 序号 | 设备或设施名称 | 数量 | 型号/规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电位滴定仪 | 1台 | / | / |

# 4.2法规要求

4.2.1 GMP要求

4.2.1.1《药品生产质量管理规范》（2010修订版）

# 4.2.1.2《中华人民共和国药典》2015版

4.2.2安全及环保要求

N/A

4.2.3其他要求

# 4.2.3.1 《中华人民共和国药典》2015版电位滴定法中对仪器及其校正的要求。

# 4.2.3.2 21 CFR Part 11 《电子记录和电子签名》

# 4.2.3.3 GAMP5

# 4.2.3.4 符合其他计算机化系统和数据完整性相关法规标准

## 4.3安装要求

4.3.1 安装位置

4.3.1.1该电位滴定仪及其相关设备安装于质量控制室。

4.3.2安装尺寸

4.3.2.1仪器尺寸必须符合检测使用相关要求。

4.3.2.2 仪器的形式尺寸应符合制造商说明书及相关技术图纸规定的要求。

4.3.2.3 供应商必须给出仪器选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。

4.3.3地面承重

N/A

4.3.4可用的公用系统

N/A

4.3.5洁净级别及房间环境条件

4.3.5.1 使用环境温度：5℃～45℃；

4.3.5.2 使用环境湿度：≤60%

4.3.5.3 使用环境洁净度：无级别。

4.3.6可用的能源配置

4.3.6.1电源：220V。

4.3.7外观及材质要求

4.3.7.1仪器外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。

4.3.7.2仪器内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷。

4.3.7.3所有组件均选用知名品牌配件，质量稳定、经久耐用、使用方便。

4.3.7.4标记：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标记：

（1）制造/供应单位；

（2）产品注册号；

（3）型号标记；

（4）生产日期或编号；

# （5）必要的功能标识、安全标识及说明；

# （6）设备校验标识（包含校验日期）

# 4.4主要设计要求

# 4.4.1 设备技术要求：

| 序号 | 技术要求 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 仪器技术参数 测量范围: pH：-13~+20.000pH 电 位：0~±1200.0mv 测量分辨率: pH：0.001pH 电 位：0.1mv 测量精确度: pH：0.003pH 电 位：0.2mv 滴定管分辨率：1/10000 |  |
| 2 | 仪器操作采用电脑软件控制，可选用中英文等多种操作语言，操作界面简单直观； 可即时显示多种滴定曲线（在线显示），可在曲线上读出测量值并进行线性分析，并能显示所有测量点、滴定等当点的值。 |  |
| *3 | 5种滴定管规格可选(2，5，10，20，50ml)；根据相关标准中的要求,须配 备50ml滴定管以用于大体积滴定或大体积,加液避免了滴定或加液过程中滴定管活塞往复和重新充液,节约了滴定时间、提高了滴定结果的精度；滴定管具有智能芯片, 可以自动存储和读取滴定剂全部信息(包括滴定管的规格、编号,滴定剂的名称、浓度、批号、有效期、使用的历史记录等）；冲洗时滴定管完全无死体积，完全消除清洗时残留溶液的影响； |  |
| *4 | 瓶顶下压式活塞加液单元，配合四通路结构设计的无死体积滴定管,可以选择通入空气，完全实现“一键式”自动排空、清洗、充液、滴定；加液单元的冲洗和准备完全自动进行,无需手工拆卸来进行清洗 |  |
| *5 | 滴定仪主机具有平行滴定功能:滴定仪主机可同时控制两种不同类型的滴定 且互不干扰； |  |
| *6 | 主机具备if---then条件判断功能，可实现判断功能的滴定。 |  |
| 7 | 单台主机可控制4个滴定管,每个滴定管都可以滴定和加液,使滴定仪具备返滴定和平行滴定等功能; |  |
| 8 | 具备以下工作模式: DET(动态滴定模式)、MET（等量滴定模式）、SET（设定终点滴定模式）、MEAS（测量模式）、CAL（校正模式）、LIQUID HANDING（液体处理模式）等； |  |
| 9 | 主机具有USB接口，可以直接连接电脑及打印机，无需转换接口； |  |
| 10 | 主机具有极化接口，可进行极化滴定，包括扩展卡氏水分测定功能； |  |
| 11 | 配置： - 滴定仪主机一台 - 中英文控制软件一套 - 顶压式活塞驱动马达一套 - 螺旋桨搅拌台一套 - 滴定管2套 - PH电极、铂电极各一根 - 电极电缆二根 - 试剂瓶2个 - 电脑和打印机各一台 |  |

## 4.4.2 电气、自动控制要求

4.4.2.1自动控制过程的要求

4.4.2.1.1操作软件：

（1）操作软件应为正版软件，每个功能有特有的界面进行操作。

（2）自动进行数据处理，能制作报告。

（3）配制安全功能，能设置满足法规要求及我公司要求的至少3级管理权限，每级管理权限下可设置多个用户账户（不设上限），每个账户至少6位数独立密码保护。可生成权限配置表及相关记录

（4）设置要求：可设置密码定期更换频率，设置范围涵盖为1～365天；

（5）具有满足法规要求的审计追踪和日志功能，实现数据追溯和设备追溯，并可生成记录

（6）所有记录（包括权限配置表、审计追踪、操作日志、数据曲线和报告）自动存储为不可修改格式，可查询、输出、备份恢复与打印，检测记录与报告应包含相关操作者信息、批号、设置信息、检测记录与结果等关键信息

（7）符合GLP、GMP、21CFR Part11、GAMP5等法规要求。

4.4.2.1.2电脑运行

操作系统：配置Windows 10 64位正版专业版操作系统。并可实现满足法规要求的权限划分，并保证不同级别用户进入windows系统后能正常使用电位滴定仪。

处理器：第四代英特尔酷睿处理器，处理速度3.6Hz。

内存：内存容量8GB，内存类型DDR3，最大支持容量16GB。

硬盘：1T，转速7200转/分钟，接口类型为SATA串行。

光驱：DVD刻录

显卡：独立显卡，显存容量为独立2GB。

显示器：屏幕尺寸22英寸，显示比例为宽屏16:9，类型为LED背光。

4.4.2.1.3打印机

打印幅面：A4幅面

打印速度：（黑白、标准模式、A4） 14 页/分钟。

首页打印速度：（黑色，A4）小于 10 秒。

4.4.2.2计算机化系统的验证要求

4.4.2.2.1该仪器计算机化系统需经过DQ、IQ、OQ、PQ。

4.4.2.2.2该仪器验证需与设备确认同步进行，其设备DQ、IQ、OQ、PQ文件中需包含对其计算机化系统的确认。

## 4.4.2.2.3该仪器验证需满足GAMP5及21 CFR PART 11要求。

## 4.5 安全要求

4.5.1密封连锁及压力保护

N/A

4.5.2电气保护

4.5.2 1有断电保护措施。

# 4.6文件要求

4.6.1投标文件、合同及订单。

4.6.2卖方发运清单及相关检验报告。

4.6.3设计选型文件

4.6.4图纸：产品实物图、设备尺寸图、控制原理图。

4.6.5中文版使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）。

4.6.6相关校验报告及合格证等。

4.6.7 现场验收测试（SAT）文件及报告。

4.6.8验证文件：

4.6.8.1设计确认及文件（DQ）

4.6.8.2安装确认及文件（IQ）；

4.6.8.3运行确认及文件（OQ）；

4.6.8.3性能确认及文件（PQ）。

# 4.7服务要求

4.7.1培训要求

4.7.1.1设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。

4.7.1.2操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识及验证相关操作知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障，能够完成设备验证工作。

4.7.1.3设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。

4.7.2运输要求

4.7.2.1设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。

4.7.3售后服务及备件要求

4.7.3.1仪器到货后或客户提出安装要求后二周内，瑞士万通中国有限公司本区域客户支援中心派技术人员到现场安装调试。过程为：发送安装通知-现场安装、调试、培训—双方验收—签署质量保证书-开始质量保证期-终生维修。

4.7.3.2仪器主机自双方签署质量保证书之日起，由瑞士万通中国有限公司提供免费质量保证服务。质量保证期限以该机的销售合同相关条款约定为准，一般为12个月（特殊约定的除外）。

4.7.3.3对于客户的任何投诉和要求，瑞士万通中国有限公司客户支援中心在收到客户的服务请求后4个工作小时内作出响应（周末及法定节假日除外）；简单故障，一至二周内解决；复杂故障和需进口配件，四周内解决。

4.7.3.4瑞士万通分析应用中心的应用工程师每年进行一次巡回拜访客户，解决客户的技术问题，免费提供最新的应用技术资料。

4.7.3.5瑞士万通中国有限公司客户支援中心每年有数次集中培训班，保修期内客户可提供壹人免费参加，食宿及交通自理。

4.7.3.6瑞士万通中国有限公司客户支援中心提供仪器操作手册，终生免费提供Metrohm各种最新应用报告和技术信息资料并保证零配件10年供应期。

4.7.3.7 瑞士万通中国有限公司需提供操作软件终生免费升级服务。

4.7.4 验证要求

4.7.4.1验证包括DQ、IQ、OQ、PQ。

4.7.4.2各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证室批准。

4.7.4.3验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。

4.7.4.4验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。

4.7.4.7验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证室批准。

4.7.4.6验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证室批准。

4.7.5验收要求

4.7.5.1货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。

4.7.5.2供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。

4.7.5.3确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告。

4.7.6其他要求

4.7.6.1设备交货要求：合同签订后1个月内。

# 5.附件

5.1 N/A