质量控制室箱式电阻炉URS

| 起草、审核及批准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部门 | 责任人 | 签名 | 日期 |
| 起草 | 质量控制室 | 徐玉娟 |  |  |
| 审核 | 质量控制室 | 熊小培 |  |  |
| 审核 | 生产技术部 | 单东亚 |  |  |
| 审核 | 生产技术部 | 余 健 |  |  |
| 审核 | 质量保证室 | 黄云霞 |  |  |
| 审核 | 质量保证室 | 吴 笛 |  |  |
| 批准 | 质量管理部 | 王 智 |  |  |

目  录

1.目的	3

2.范围	3

3.职责	3

4.内容	3

4.1概述	3

4.2法规要求	3

4.3安装要求	4

4.4主要设计要求	5

4.5 安全要求	5

4.6文件要求	5

4.7 服务要求	5

5.附件	6

# 1.目的

本URS是一份用于从用户的角度定义质量控制室箱式电阻炉的法规要求、安装要求、运行要求、性能要求、安全要求及文件要求等各方面要求的关键文件。用于指导用户方、供应商、施工方等各方面人员在箱式电阻炉整个生命周期过程中各项活动按要求进行，使所购买的箱式电阻炉满足本URS的要求。

# 2.范围

本URS仅用于武汉中生毓晋生物医药有限责任公司质量控制室箱式电阻炉的购买。

# 3.职责

| 部 门 | 职 责 |
| --- | --- |
| 质量控制室 | 负责从用户的角度起草并审核本URS文件。 负责本URS文件的修改、打印，并将纸质版送各相关部门签字。 |
| 生产技术部 | 负责从工程技术角度审核本URS文件。 负责补充工程技术及维护维修相关内容。 负责本URS文件归档。 负责从生产技术角度审核本URS文件。 |
| 质量保证室 | 负责提供URS文件模板。 负责从质量管理法规角度审核本URS文件。 |
| 质量管理部 | 负责批准本URS文件。 |

# 4.内容

# 4.1概述

质量控制室需要购买一台箱式电阻炉及相关设备，该设备主要用于质量控制室进行原辅材料相关样品的炽灼残渣检测工作。

设备及设施清单如下：

| 序号 | 设备或设施名称 | 数量 | 型号/规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 箱式电阻炉 | 1台 | / | / |

# 4.2法规要求

4.2.1 GMP要求

# 4.2.1.1《药品生产质量管理规范》（2010修订版）

# 4.2.1.2《中华人民共和国药典》2015版

4.2.2安全及环保要求

N/A

4.2.3其他要求

N/A

## 4.3安装要求

4.3.1 安装位置

4.3.1.1该箱式电阻炉及其相关设备安装于质量控制室。

4.3.2安装尺寸

4.3.2.1仪器尺寸必须符合检测使用相关要求。

4.3.2.2 仪器的外形尺寸应符合制造商说明书及相关技术图纸规定的要求。

4.3.2.3 供应商必须给出仪器选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。

4.3.3地面承重

N/A

4.3.4可用的公用系统

N/A

4.3.5房间洁净级别

4.3.5.1 环境洁净度：无级别。

4.3.6可用的能源配置

4.3.6.1电源：220V。

4.3.7外观要求

4.3.7.1 仪器外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。

4.3.7.2 仪器内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷。

4.3.7.3 所有组件均选用知名品牌配件，质量稳定、经久耐用、使用方便。

4.3.7.4 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识：

（1）制造/供应单位；

（2）产品注册号；

（3）设备型号；

（4）生产日期或编号；

# （5）必要的功能标识、安全标识及说明；

（6）设备校验标识（包含校验日期）。

# 4.4主要设计要求

| 序号 | 技术要求 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 该设备为分体式箱式电阻炉，主要包含电阻炉炉体部分和PID控制器； |  |
| *2 | 电阻炉：炉壳选用优质钢板折边焊接制成，工作室为耐火材料制成的炉膛，加热元件置于其中，炉与壳间用保温材料砌筑。炉门采用压簧式拉手，开启方便。 |  |
| *3 | PID控制器：带经计量检验合格的电流表及电压表，可实现温度控制和定时功能。 |  |
| *4 | 设备使用温度≤1000℃。 |  |
| *5 | 炉膛尺寸（mm）：300*200*120，炉膛容积：7.2L |  |
| *6 | 额定功率：4KW，额定电压：220V |  |

## 4.5 安全要求

4.5.1密封连锁及压力保护：N/A

4.5.2电气保护：有断电保护措施。

# 4.6文件要求

4.6.1投标文件、合同及订单。

4.6.2卖方发运清单及相关检验报告。

4.6.3组件备件清单：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。

4.6.4设备厂家文件：相关检测报告、各种标示。

4.6.5校验报告及计量证书。

4.6.6安全报告。

4.6.7使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）。

4.6.8完成安装后，向使用单位提供完整的验证方案(IQ、OQ、PQ等)及相应验证记录及报告。

# 4.7 服务要求

4.7.1培训要求

4.7.1.1设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。

4.7.1.2操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识及验证相关操作知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障，能够完成设备验证工作。

4.7.1.3设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。

4.7.2运输要求

4.7.2.1设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。

4.7.3售后服务及备件要求

4.7.3.1设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。

4.7.3.2设备质保期为一年，一年内免费提供保修及技术支持，一年后应提供良好的售后服务。

4.7.3.3售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在8小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须72小时内派人至现场解决。

4.7.3.4一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。

4.7.3.5厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。

4.7.4验收要求

4.7.4.1货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。

4.7.4.2供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。

4.7.4.3确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告。

4.7.5其他要求

4.7.5.1设备交货要求：合同签订后1个月内。

# 5.附件

5.1 N/A