分包装室

尘埃粒子及浮游菌在线监测系统升级URS

| 起草、审核及批准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部 门 | 责任人 | 签 名 | 日 期 |
| 起 草 | 分包装室 | 吴忠良 |  |  |
| 审 核 | 分包装室 | 雷继军 |  |  |
| 审 核 | 工程技术部 | 徐 砾 |  |  |
| 审 核 | 生产技术部 | 张潇文 |  |  |
| 审 核 | 质量保证部 | 鲁 潇 |  |  |
| 审 核 | 质量保证部 | 周才学 |  |  |
| 批 准 | 质量保证部 | 聂希霖 |  |  |

目录

1. 目的	3

2. 范围	3

3. 职责	3

4. 内容	4

4.1概述	4

4.2法规要求	5

4.3安装要求	6

4.4运行要求	9

4.4.1包装材料规格标准	9

4.4.2  设备效率、产能	9

4.4.3  工艺参数要求	9

4.8服务要求	16

5. 附件	18

# 1. 目的

本URS是一份用于从用户的角度定义分包装室尘埃粒子及浮游菌在线监测系统升级的法规要求、选型安装要求、运行要求、电气和自动化控制要求、安全要求及文件要求等各方面要求的关键文件。用于指导用户方、供应商等各方面人员在系统整个设备生命周期过程中各项活动按要求进行，使系统升级满足本URS的要求。

# 2. 范围

本URS仅适用于武汉生物制品研究所有限责任公司分包装室在线监测系统升级。

# 3. 职责

| 部 门 | 职 责 |
| --- | --- |
| 分包装室 | 负责从使用者的角度起草并审核本URS文件。 负责本URS文件的修改、打印，并将纸质版送各相关部门签字。 |
| 工程技术部 | 负责从工程技术角度审核本URS文件。 负责补充工程技术及维护维修相关内容。 负责本URS文件归档。 |
| 生产技术部 | 负责审核本URS。 |
| 质量保证部 | 负责提供URS文件模板。 负责从质量管理法规角度审核本URS。 负责批准本URS。 |

# 4. 内容

## 4.1概述

分包装室目前有5套尘埃粒子及浮游菌在线监测系统,系统的品牌为美国TSI公司。

这5套在线监测系统分别位于以下5个车间：102小容量注射剂（安瓿）分装车间、103纯化疫苗分装车间、105小容量注射剂（安瓿）分装车间、105乙脑分装车间、105纯化疫苗分装车间。

1、所有5套在线监测系统的软件版本需要升级；

2、同时因为以下两个车间：103纯化疫苗分装车间、105小容量注射剂（安瓿）分装车间即将在今年下半年更换分装、冻干、轧盖设备，还需要将相应的在线监测系统的尘埃粒子监测点位和浮游菌检测点位做一定的增减（对在线监测系统的硬件和软件进行重新配置）。这2个车间监测点位增减的数量以供应商与我方QA最终确认的方案为准，下表仅限参考：

供货范围如下表：

| 序号 | 地点 | 项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 102小容量注射剂（安瓿）分装车间 | 软件升级； |
|  |  | 验证（至少包括：计算机系统评估\风险评估\FAT\SAT\DS\FS\DQ\IQ\OQ\PQ\追溯矩阵）。 |
| 2 | 103纯化疫苗分装车间 | 软件升级； |
|  |  | 增加3个新的尘埃粒子计数器监测点位； 移动1个旧的尘埃粒子计数器监测点位； 软件重新配置； 需要在原系统真空管路上重新接入相应的负压管道。 |
|  |  | 验证（至少包括：计算机系统评估\风险评估\FAT\SAT\DS\FS\DQ\IQ\OQ\PQ\追溯矩阵）。 |
| 3 | 105小容量注射剂（安瓿）分装车间 | 软件升级； |
|  |  | 拆除2个尘埃粒子计数器监测点位、拆除2个浮游菌检测仪； 2个尘埃粒子计数器和2个浮游菌检测仪需要从老灌装机上拆除并重新安装到新的灌装机上； 软件重新配置； 相应的负压管道等需要拆除。 |
|  |  | 验证（至少包括：计算机系统评估\风险评估\FAT\SAT\DS\FS\DQ\IQ\OQ\PQ\追溯矩阵）。 |
| 4 | 105乙脑分装车间 | 软件升级； |
|  |  | 验证（至少包括：计算机系统评估\风险评估\FAT\SAT\DS\FS\DQ\IQ\OQ\PQ\追溯矩阵）。 |
| 5 | 105纯化疫苗分装车间 | 软件升级； |
|  |  | 验证（至少包括：计算机系统评估\风险评估\FAT\SAT\DS\FS\DQ\IQ\OQ\PQ\追溯矩阵）。 |
| 6 | 作为各车间备用 | 额外3台尘埃粒子计数器，型号：TSI AeroTrak 7510-01F |

软硬件的设计、安装、检查和测试、交付、验证（计算机系统评估\风险评估\FAT\SAT\DS\FS\DQ\IQ\OQ\PQ\追溯矩阵)等活动由卖方负责，并由双方人员共同实施并签署各项有关报告，以上活动必须严格按照本公司要求和相关的标准与规范来进行。

设备供应商应在招标之后2个月内完成所有设备的升级改造。

## 4.2法规要求

4.2.1 GMP要求

- 《药品生产质量管理规范》现行版

- 《中国药典》现行版

- 国家现行相关行业标准及规范

- 国际制药工程协会（ISPE）基本指南

- ISPE GEP良好工程管理规范

- SO 14644-1（洁净级别）、ISO 14698-1（ 洁净室及相关控制环境的微生物污染控制）

- 洁净厂房设计规范GB50073-2001指南

- GB50591-2010《洁净室施工及验收规范》

- 美国药典现行版

- FDA联邦法规有关内容(cGMP)

- 欧盟GMP

- 欧洲药典现行版

- ISO 21501:2015

- 21CFR Part11

- GAMP5

4.2.2安全及环保要求

所有的电气设备和电缆必须符合IEC标准。

## 4.3安装要求

4.3.1 安装位置

4.3.1.1 软件升级的控制系统位于：102小容量注射剂分装车间、103纯化疫苗分装车间、105小容量注射剂分装车间、105乙脑分装车间、105纯化疫苗分装车间。

4.3.1.2 103纯化疫苗分装车间监测点位分布表：

| 1.尘埃粒子计数器分布： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样点名称 | IP地址 |  | 监测粒径 |  | 备注 |
| Donggan_1 | 193.168.200.11 |  | 0.5μm、5μm |  | 原有监测点；需要拆除， 重新安装到新冻干柜门处 |
| Donggan_2 | 193.168.200.12 |  | 0.5μm、5μm |  | 原有监测点，需要拆除， 重新安装到新冻干柜门处 |
| ChuPing | 193.168.200.14 |  | 0.5μm、5μm |  | 原有监测点,不变 |
| GuanZhuang | 193.168.200.15 |  | 0.5μm、5μm |  | 原有监测点,不变 |
| YaSai | 193.168.200.16 |  | 0.5μm、5μm |  | 原有监测点,不变 |
| SaiDou | 193.168.200.17 |  | 0.5μm、5μm |  | 原有监测点,不变 |
| Donggan_3 | 193.168.200.13 |  | 0.5μm、5μm |  | 原有监测点，需要拆除， 重新安装到灌装机出瓶轨道上 |
| 新增点位，待定 | 新增点位，待定 |  | 0.5μm、5μm |  | 新增监测点， 安装到自动进出料轨道上 |
| 新增点位，待定 | 新增点位，待定 |  | 0.5μm、5μm |  | 新增监测点， 安装到自动进出料轨道上 |
| 新增点位，待定 | 新增点位，待定 |  | 0.5μm、5μm |  | 新增监测点， 安装到轧盖机1上 |
| 新增点位，待定 | 新增点位，待定 |  | 0.5μm、5μm |  | 新增监测点， 安装到轧盖机2上 |
| 2.浮游菌采样器分布： |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 流量 |  | 备注 |  |
| SAS_XL_GuanZhuang |  | 100L/min |  | 原有监测点位不变 |  |
| SAS_XL_ChuPing |  | 100L/min |  | 原有监测点位不变 |  |

4.3.1.3 105小容量注射剂（安瓿）分装车间监测点位分布表：

| 1.尘埃粒子计数器分布： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样点名称 | IP地址 |  | 监测粒径 |  | 备注 |
| AB_ChuPing1 | 193.168.200.22 |  | 0.5μm、5μm |  | 原有监测点，需要拆除， 安装到新灌装机上 |
| AB_ChuPing2 | 193.168.200.21 |  | 0.5μm、5μm |  | 原有监测点，需要拆除， 安装到新灌装机上 |
| AB _GuanZhuang1 | 193.168.200.24 |  | 0.5μm、5μm |  | 原有监测点位，需要拆除 |
| AB _GuanZhuang2 | 193.168.200.23 |  | 0.5μm、5μm |  | 原有监测点位，需要拆除 |
| 2.浮游菌采样器分布： |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 流量 |  | 备注 |  |
| SAS_AB_GuanZhuang1 |  | 100L/min |  | 原有监测点，需要拆除， 重新安装到新灌装机上 |  |
| SAS_AB_ChuPing1 |  | 100L/min |  | 原有监测点，需要拆除， 安装到新灌装机上 |  |
| SAS_AB_GuanZhuang2 |  | 100L/min |  | 原有监测点位，需要拆除 |  |
| SAS_AB_ChuPing2 |  | 100L/min |  | 原有监测点位，需要拆除 |  |

备注：后期评估如有改动，以评估后最终确认的点位为准。

4.3.2安装尺寸

N/A

4.3.3地面承重

N/A

4.3.4可用的公用系统

4.3.4.1真空系统：随机自带外置式真空系统；真空泵随同设备控制柜放在技术配套区域。

4.3.5洁净级别及房间环境条件

4.3.5.1 洁净室内温度： 18℃～26℃。

4.3.5.2 洁净室内相对湿度：35%～85%。

4.3.5.3 工作环境洁净级别：

| 序号 | 部件名称 | 环境洁净级别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 粒子计数器 | A、B、C |
| 2 | 浮游菌采样器 | A、B |
| 3 | 主控电脑 | 无洁净级别 |
| 4 | 真空泵 | 无洁净级别 |

4.3.6可用的能源配置

4.3.6.1三相交流电电源， 380V/220V±5%，50HZ。

4.3.7外观及材质要求

- 所有制造用材料都应符合中国GMP的要求，所有材料应当是新的，无缺陷，完全符合于目标用途。

- 设备选用的所有材料应能减少颗粒释放到工作环境，应符合部件所在洁净环境要求；与产品接触的材料应不与产品发生任何反应，或者脱落颗粒。

- 所有需要检查维修的部件或内部区域必须能被接触到，以供相应的维修检查和日常清洗操作，不得有盲区或者无法轻易触及的部位。

- 所有部件（阀门，传感器，规格件、仪表、部件和端口等）应易于拆卸，应很容易的能够观察和接触到，能迅速和轻易地解决故障和进行检查。

- 所有粒子采样头、浮游菌采样器的表面都应与清洁剂如乙醇、苯扎溴铵甲醛、84消毒液等相容；洁净室内的所有电子部件和管道应能够适应通常的清洁剂和消毒剂，不得因房间进行甲醛、过氧化氢的熏蒸而对设备本身造成影响。

- 设备内部构造中起密封作用的部件材质，如垫圈等应当防腐蚀、防潮湿。

- 采样管道、传感器及其他电子元器件必须选用符合法规要求的优质进口品牌，应在配置文件中标明。

- 连接到无菌室内的管道、线路必须满足A级洁净室的安装要求。

- 洁净室内所有材料不得生锈。

4.3.8其他安装要求

- 设备供应厂家必须提供在客户现场的拆箱、设备安装支持，现场环境符合要求后，需要派员进行设备找平、部件组装、电气接线/配管等工作（所配电缆长度符合现场设备摆置），必须做到连接紧固可靠，杜绝跑、冒、滴、漏现象。

## 4.4运行要求

### 4.4.1包装材料规格标准

N/A

### 4.4.2  设备效率、产能

N/A

### 4.4.3  工艺参数要求

4.4.3.1粒子采样器

- 粒子采样器建议使用TSI AeroTrak 7510-01F型号

- 能够检测≥ 0.5μm和≥ 5μm的粒子；

- 采样流量：1.0CFM（28.3L/min）；

- 通讯方式：以太网或RS-485；

- 数据保存：当通讯中断时，数据至少自动缓存1000笔数据（在生产时），保证其完整性；

- 最大浓度值：粒子计数器能监测到的最大浓度值不低于800，000/ft3；

- 能耐受环境VHP消毒；

- 测量方式：在线连续测量；

- 标准的等动力采样头；

- 各计数监测点连接方式：并联；

- 激光光源自动控制：传感器监测到无气流通过时，可自动关闭激光源，以延长激光光源使用寿命；

- 激光光源使用寿命至少在5年以上；

- 计数器布置的位置和数量应符合中国现行版GMP相关要求，供应商应详细明确说明其布点数量及位置的依据。

- A级区粒子最小采样点数应满足下表要求：

- 103纯化疫苗分装车间A级区面积：

| 序号 | A级区域范围 | A级区面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灌装机 | 10㎡ | B级背景 |
| 2 | 出瓶传送网带 | 14㎡ |  |
| 3 | 轧盖机（2台） | 9.6㎡ |  |
| 4 | 轧盖前传送网带 | 5㎡ |  |

- 105小容量注射剂（安瓿）分装车间A级区面积：

| 序号 | A级区域范围 | A级区面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灌装机 | 5.1㎡ | C级背景 |

4.4.3.2浮游菌采样器

- 浮游菌采样器与粒子传感器应为同一设备供应商提供，但是需保证监测系统良好兼容性；

- 浮游菌采样器应带有外置或内置的真空泵，在不影响生产的位置安装采样头并排线布管，不会对洁净环境造成污染；

- 采样量为100L/min，应覆盖关键生产过程区域；

- 采样空气体积满足ISO14698-1和ISO14698-1/附件B要求；

- 采样操作不影响层流，尽量靠近关键点采集数据；

- 适用于A级及B级区，培养皿的尺寸规格为90mm；

- 浮游菌采样器排放的尾气必须保证对关键区不会造成再次污染，供应商应提供证明；

- 浮游菌采样头的设计能有效的避免假阳性的数据；

- 按照ISO14698-1的要求，A级区用的浮游菌采样头应该具有良好的物理和生物采样效率；

- 采样器应内置流量计，以确保采样器正常运行；

- 采样器布置的位置和数量应符合中国GMP相关要求，供应商应详细明确说明其布点数量及位置的依据。

4.4.3.3真空系统

- 真空管路的材质以及设计必须可以抵抗臭氧熏蒸、VHP灭菌。

- 应在不影响生产的位置安装粒子监测探头并排线布管，不会对洁净环境造成污染；

- 粒子采样管与采样口材质光滑，无缝隙，设计应易于清洁，不得吸附或脱落微粒；

- 粒子采样管长度不得超过1.5m，符合GMP规范要求。

4.4.3.4控制系统

- 应具有相关各点同时启停的联动模式，也应具有各单点独自启停的点动模式，操作方式应简单快捷；

- 供应商应提供公制和英制两种计量单位。

4.5电气、自动控制要求

4.5.1自动控制过程的要求

- 操作界面：

- 必须符合FDA  21CFRPart11、GAMP5等法规；

- 权限管理：

- 监控系统软件应具备满足法规要求和我公司要求的至少3级系统管理权限，各级应具备不同的管理权限。一级权限可进行账户相关的建立、修改和删除操作，系统端口地址、监控终端的硬件、权限管理等进行管理；二级权限可对系统监控的关键参数进行设定配置，如：警告限、报警限、报告模式、数据打印等权限；三级权限可进行监控查看、消警、数据打印等权限。

- 每级权限可设置多个账户，账户数量不设上限

- 每个账户可设置独立至少8位数密码保护，可由管理员设置密码强制更换时限

- 可由管理员设置密码登陆做大尝试次数

- 可由管理员设置系统登陆锁屏时间，锁屏后再次使用系统必须重新输入用户名密码

- 系统时间必须由特定权限来管理和控制。

- 如采用Windows系统，必须使用至少是正版专业版系统，可设置三级系统登陆权限和密码，具备安全日志和审计追踪功能。

- 软件系统所有操作和设置界面应为中、英双语界面，操作界面中应包括地图和点位的实时信息；

- 显示界面

- 软件应能够对系统状态实时进行监控；

- 软件能用于综合管理粒子、环境、制成的监测参数，能够采集、显示、分析、查询、存储和报告来自粒子监测和微生物采样的数据。

- 能够用不同颜色表示粒子水平；

- 能够生成时间、粒子曲线；

- 异常事件应可被显示和记录，报警时应能够在监控界面上用不同颜色显示状态（如：正常时监控界面探头显示绿色、警告时显示黄色、报警时显示红色，具体颜色可按照软件功能）；

- 软件中应设置趋势分析功能，测试和监控数据可以按每天、每周、每月、每季度、每年度进行分析和报告，这些数据可以由程序直接调出；

- 提供程序备份盘，确保能够满足灾难恢复需求，能恢复系统、软件及相关配置，灾难恢复后可正常使用。

- 报警功能

- 故障报警：当系统元件出现故障时，监控系统、现场应有声光报警，并提示故障信息。

- 超限报警：当测试结果超过警戒限和行动限时，系统应声光报警。当真空流量不足时应声光报警。

- 报警内容自动储存到相应的工控机硬盘或设备内存中，原始报警记录存储为不可修改格式，可查询、输出、备份恢复、打印等，可通过多种方式（如时间段、名称）查询随时调用历史报警记录，可输出PDF格式，打印不允许为热敏纸或其他易褪色方式。

- 报警记录内容至少包括序号、报警时间、报警原因/事项、复位时间、相关操作人员信息等

- 应具有声光报警装置，声音为蜂鸣报警器，报警音量可调；

- 报警复位应有现场复位按键和软件复位操作两种。

- 可由管理员权限设置并锁定粒子超标报警上下限。

- 数据存储和打印

- 生成批次报告。测试和监控的数据（包括原始数据和相关元数据）应不可修改，可进行备份恢复；

- 可以进行批记录在线打印，至少包括：设备识别号、设备位置信息；产品名称及批号；开始日期和时间；结束日期和时间；运行期间的监测数据、相关操作人员信息。

- 电子记录：系统应具备数据电子记录功能，记录应包括实际监控最小间隔

- 具备查看、自动备份、重新导入历史数据功能，电子数据应为不可修改格式，并能够打印, 可按日/月/季度/年自动生成各类监控图谱。

- 可以打印所有屏幕显示内容，包括原始记录、动态趋势图表报告，PDF报告，图表等。各种数据报表应包括：监控点、时间、分装批次、粒子浓度、相关人员信息、必要的设置信息等相关信息，且可以查询任意时段、批次、类型的历史数据；

- 在操作过程，输出报表和存储记录时，将在操作界面，报表和记录上同时签注当前登陆用户帐号。

4.5.1.7审计追踪功能：

4.5.1.7.1应具有数据追踪功能，所有操作应有相应的权限限制，且所有操作应被记录（包括登陆，启停，修改参数，消除报警等所有信息），记录应可被查看；

4.5.1.7.2审计追踪功能必须是自动的（即独立于用户）和由计算机生成的，并自动存储。

4.5.1.7.3能够显示在获取、处理、报告、存贮原始数据时对数据进行的主要操作，审计追踪功能应显示操作者、操作时间、具体操作，并可记录操作的理由。

4.5.1.7.4审计追踪应该被设计为不能被关闭、意外或故意地更改与删除（从应用层面）。审计追踪至少必须包括一个和数据修改或重写相关的安全日期/时间标记。

4.5.1.7.5审计追踪的数据必须是以电子形式查看的易读表单。

4.5.1.7.6审计追踪功能由系统管理员管理，其他级别人员仅具备查看、打印权限，便于审计追踪的日常复核。查询可通过时间段查询内容

4.5.1.8设置功能：

4.5.1.8.1可由系统管理员设置并锁定警戒线和行动线

4.5.1.8.2浮游菌取样间隔应可调，并有延时时间设置功能；

4.5.1.8.3可设置记录间隔，设置范围满足法规和使用要求

4.5.2计算机化系统要求

4.5.2.1 符合中国GMP的计算机系统相关要求。

4.5.2.2在线监测系统的软件需符合GAMP5 4类软件标准。

4.5.2.4计算机化系统验证要求：

- 应包含计算机化系统相关评估、SAT、DQ、IQ、OQ；

- 相关计算机化系统的验证需与设备验证同步进行，其设备的SAT、DQ、IQ、OQ文件中需包含对其计算机化系统的验证，验证项目及标准符合GAMP5，及计算机化系统和数据完整性其他相关法规、标准要求要求；

- 计算机化系统相关评估、FAT、SAT、DQ、IQ、OQ由供应商负责提供方案、记录、报告、追溯矩阵等文件并实施。

4.6安全要求

4.6.1密封连锁及压力保护

4.6.1.1 N/A

4.6.2电气保护

- 符合CE标准、符合EN 标准以及GB。

4.6.3其他防护要求

- 凡对人身有伤害的所有暴露的运动、高温、带电部件必须加防护罩，并配备明显的中文或英文警示标志和标牌，防止造成人员和机器损坏；固定的机械保护装置必须被设计成需使用工具才能拆除的形式，安装牢固、安全。

- 运行时设备应牢固不移动。

- 噪音控制符合中国相关法规要求。

4.7文件要求

4.7.1投标文件、合同及订单。

4.7.2卖方发运清单、设备合格报告。

4.7.3系统完整配置清单及说明，包含各配置、组件的名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。

4.7.4系统设计说明、功能说明、配置说明等GAMP5要求的说明文件。

4.7.5  图纸：必须提供设备整体部位的装配布局图；提供各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版图纸（P&ID图、尺寸图、安装图、必要的细节图、控制原理图、拓扑图、设备装配图、设备工作原理图、气动原理图、电气原理图、控制盘面仪表、开关配置图等线图、控制系统PLC电气图等）；提供图纸清单。

4.7.6  提供组件清单、配件清单、易损件清单、备件、消耗品、仪表清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。

4.7.7  设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示。

4.7.8  设备安装文件：焊接文件、焊接报告、各种安装处理记录及报告。

4.7.9  设备操作和维护手册：语言为中英文双语。

4.7.10提供设备安装的所有计量仪器仪表、所有检测传感器的校验报告及计量证书（应由有合格资质的计量单位出具）；供应商应能提供设备后续的环路校验等计量服务。

4.7.11安全测试报告。

4.7.12各种必要的合格证，包括部件合格证、环路校验合格报告、材质报告及证书等。

4.7.14调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等。

4.7.15现场验收测试（SAT）报告

4.7.16提供全套满足中国GMP相关法规要求的验证文件：

（1）验证计划与进度表

（2）满足中国GMP认证相关法规要求的验证相关评估文件（至少包括计算机化系统评估、风险评等）

（3）设计确认及文件（DQ）；

（4）安装确认及文件（IQ）；

（5）运行确认及文件（OQ）；

（6）性能确认及文件（PQ）；

（7）可追溯矩阵（RTM）。

4.7.17提供满足GEP要求的文件交付包

4.7.18设备交付计划表，设备装配前提供。

4.7.19使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）2份；提供系统软件恢复光盘。

4.7.20提供设备及其零部件使用寿命清单。

4.7.21应有针对每一部件所作序号的简明图册，以便于维修人员查找和辩识。

4.7.22提供交付清单，包括所有交付项（系统、文件等）

4.7.23其他要求：

（1）投标文件内必须包含关于本URS的详细技术响应列表；

（2）投标文件内应明确系统关键组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期。

（3）需要提供主要配件清单，并作单项报价备案，列在合同方案之内。

（4）供应商应提供设备噪音、耗电、耗气等数据。

（5）供应商应在签订合同后2周内提供我方车间的布局、以及安装连接环境能耗要求。

（8）供应商提供的确认、验证、调试等测试文件应为中英双语版。

## 4.8服务要求

4.8.1培训要求

4.8.1.2 设备在我公司车间安装完成后，设备供应商应免费对我方生产操作人员、维护维修人员进行全面培训并填写培训记录。

4.8.1.3生产操作人员培训包括仪器结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，知晓设备使用的风险点，会排除常见故障。

4.8.1.4仪器维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解仪器日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。

4.8.2运输要求

4.8.2.1 仪器在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。

4.8.2.2 吊装费用含在设备合同内，由设备供应商提供费用。

4.8.3验证要求

4.8.3.1 投标方按GMP规范完成评估、SAT、DQ、IQ、OQ工作，并提供相应文件（文件必须符合我所QA要求）。各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.3.2验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。

4.8.3.3 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目，验证项目中应明确描述测试目标、测试方法，并填写测试数据及结论。

4.8.3.4验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.3.5验收前，验证工作应已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.3.6供应商协助我公司完成PQ，提供PQ文件模板。

4.8.4售后服务及备件要求

- 设备保质期从确认验收文件签署之后开始计算。

- 设备整机质保期至少为1年，保质期内免费保修并免费更换所有配件，保质期后应提供良好的售后服务。

- ※系统供应商应具有自己的独立校准实验室, 实验室必须正常运营3年或以上，可以提供符合ISO 21501-4标准的校准服务；

- 供应商应额外提供2年的设备易损件和维修工具作为设备使用方的备件，清单应列在合同内。

- 售后服务必须响应及时，设备出现故障咨询厂家后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，设备供应商须派工程师在24小时内至车间现场排除故障。

- 免费保修期后，设备供应商需要免费提供每年至少1次的全面性的预防性维护，由厂家配备的专业工程师来完成。

- 厂家每1季度定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。

- ※供应商应能够及时解决设备生命周期内的所有故障问题；供应商需要在国内配备高水平的售后工程师可为我公司服务，其应具有独立完成设备大修以及独立排除设备故障的能力。

- ※供应商应在国内设有备件库,能够满足用户的常用备件需求。供应商应对其备件库存情况进行说明以证明能其满足我方使用要求。

- 供应商可做到基本配件随时可发货，特殊配件2周内到货

4.8.5验收要求

4.8.5.1待设备安装完成、验证全部合格、相关文件全部齐备、所有培训已经完成，设备无问题之后方可签订设备验收。

4.8.5.2供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。

4.8.5.3确认调试验收合格后，买卖双方签订验收报告。

4.8.5.4 设备验收时如发现供应商对URS的响应不完全，甲方有权索赔并拒绝验收。

# 5. 附件

N/A