质量控制室自动折光仪URS

| 起草、审核及批准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部门 | 责任人 | 签名 | 日期 |
| 起草 | 质量控制室 | 夏 南 |  |  |
| 审核 | 质量控制室 | 杨邦玲 |  |  |
| 审核 | 工程技术部 | 徐 砾 |  |  |
| 审核 | 质量保证部 | 鲁 潇 |  |  |
| 批准 | 质量保证部 | 聂希霖 |  |  |

目录

1.目的	3

2.范围	错误!未定义书签。

3.职责	错误!未定义书签。

4.内容	错误!未定义书签。

4.1概述	错误!未定义书签。

4.2法规要求	错误!未定义书签。

4.3主要设计要求	错误!未定义书签。

4.4文件要求	7

4.5服务要求	8

5.附件	8

# 1.目的

本URS是一份用于从用户的角度定义武汉生物制品研究所有限责任公司质量控制室自动折光仪的法规要求、安装要求、运行要求、电气和自动化控制要求、安全要求及文件要求等各方面要求的关键文件。用于指导用户方、供应商、施工方等各方面人员在自动折光仪的整个生命周期过程中各项活动按要求进行，使所购买的自动折光仪满足本URS的要求。

# 2.范围

本URS仅用于武汉生物制品研究所有限责任公司质量控制室自动折光仪的购买。

# 3.职责

| 部 门 | 职 责 |
| --- | --- |
| 质量控制室 | 负责从用户的角度起草并审核本URS文件。 负责本URS文件的修改、打印，并将纸质版送各相关部门签字。 |
| 工程技术部 | 负责从工程技术角度审核本URS文件。 负责补充工程技术及维护维修相关内容。 负责本URS文件归档。 |
| 质量保证部 | 负责提供URS文件模板。 负责从质量管理法规角度审核本URS文件。 负责批准本URS文件。 |

# 4.内容

# 4.1概述

# 质量控制室需要购买一台自动折光仪，用于原材料的折光率检测。

4.2法规要求

4.2.1 GMP要求

《药品生产质量管理规范》（现行版）

《药品GMP指南》（现行版）

21CFR Part11

GAMP5

4.2.2安全及环保要求

N/A

4.2.3其他要求

《中华人民共和国药典》2015年通则的技术要求

JJF（豫）207-2016 《全自动密度/折光仪校准规范》

4.3安装要求

4.3.1 安装位置

该自动折光仪需安装在质量控制室。

4.3.2 安装尺寸

4.3.2.1自动折光仪主机尺寸：主机进深不得大于600mm

4.3.2.2自动折光仪的型材及尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。

4.3.2.3供应商必须给出仪器选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。

4.3.3地面承重

重量（kg） 其重量不超出50kg。

4.3.4可用的公用系统

N/A

4.3.5洁净级别及房间环境条件

4.3.5.1工作环境温度：至少满足15℃～30℃。

4.3.5.2工作环境湿度：至少满足45%～80%。

4.3.5.3工作环境洁净级别： N/A

4.3.6可用的能源配置

4.3.6.1电源： 220/110v，50Hz/60Hz

4.3.6.2工作区配置防溅安全电源插座。

4.3.6.3 配置至少30min的UPS电源。

4.3.7外观及材质要求：

4.3.7.1设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷，设备及附件表面的涂镀层应平整、均匀，不得有划痕、斑迹、脱皮脱漆等缺陷。零件接合处应平整，无粗糙毛刺现象。

4.3.7.2设备内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷。仪器个机械部分应平滑稳定转动，无卡滞跳动，锁紧部分应能有效自锁。

4.3.7.3设备材质应易于清洁维护，耐受常用清洁剂如水、乙醇等的擦拭。

4.3.7.4 光学零件表面不得霉斑、脱膜、脱胶、划痕等瑕疵；

4.3.7.4标记：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标记：

（1）制造/供应单位；

（2）产品注册号；

（3）型号标记；

（4）生产日期或编号；

（5）对自动折光仪必要的说明；

（6）必要的功能标识及说明；

（7）安全性及强制性标识。

4.4运行要求

4.4.1原辅料、包装材料、产品的规格标准

N/A

4.4.2设备效率、产能

N/A

4.4.3工艺参数范围

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 4.3.3.1 | 折光率范围:1.26 - 1.72 nD |
| 4.3.3.2 | 折光率精度/分辨率:至少需达到 1 x 10-5 nD ，示值重复性不大于±5×10-6 nD。 |
| 4.3.3.3 | 折光率准确度:分辨率为1 x 10-5 nD时，最大允许误差为±0.00006 |
| 4.3.3.4 | 全光反射测量原理，不受样品颜色和浊度的干扰，能够准确稳定测量深色样品折光率。 |
| 4.3.3.5 | 内置Peltier 半导体恒温控制器，控温范围4-85℃，控温精度0.01 °C，控温准确度(±0.05 °C)。 |
| 4.3.3.6 | LED光源，平均寿命100000小时，当光源强度变弱时能够发出报警。光具座完全密封，免受外部影响。波长至少包括589.3 nm。 |
| 4.3.3.7 | 样品池清洁简单，能够耐受水&乙醇或者相应溶剂清洗，清洗完用擦镜纸或者脱脂棉擦干即可。 |
| 4.3.3.8 | 棱镜材质：至少为蓝宝石，接近钻石硬度。透镜应为石英材质。 |
| 4.3.3.9 | 强大的延伸测量，内置Brix，Glucose， Fructose，Invert Sugar等测量方法。 |
| 4.3.3.10 | 仪器内置21CFR 第11部分的要求，测定数据完全符合FDA，GMP，GLP等规范要求； |
| 4.3.3.11 | 仪器可配置固体专用压片附件， 适用于果胶、塑胶等固体样品的测量，可根据样品情况调节压片力矩大小。 |
| 4.3.3.12 | 配置至少包括:自动折光仪 主机1台；滴管（5个/包） 1包；随机操作手册 1套（至少包括中文版）；电源线及电源适配器1套；样品盖 1只；信息输入用键盘；首次3Q需要使用的测试试剂包；原始记录打印机一台。 |

4.5电气、自动控制要求

4.5.1自动控制过程的要求

4.5.1.1 折光率仪内置有彩色LCD屏幕和薄膜键，薄膜键可以防尘防溅，内置Windows 操作系统，具有中、英操作界面。可以储存数据至少1000组，储存的数据就包括账户信息，样品信息，检测方法，实验数据，检测温度等信息

4.5.1.2 显示内容:折光率，温度

4.5.1.3 温度显示精确到0.05℃

4.5.1.4配置RS232接口，USB,CAN-BUS 接口，可连接电脑、条型码扫描仪、打印机实现数据传输。

4.5.1.5内部存储和导出的数据（包括实验数据和审计追踪记录数据）应为不可编辑的文件格式。

4.5.2计算机化系统的要求

4.5.2.1供应商应提供该仪器的计算机化系统验证，包括相关评估、DQ、IQ、OQ、PQ、SAT等验证服务与文件，可在一起确认中同时进行。

4.5.2..2 如适用，应提供登录及权限设置、审计追踪功能、原始数据导出及备份、断电恢复等系统功能的性能确认，可与设备3Q同时进行。

4.6安全要求

4.6.1密封连锁及压力保护

N/A

4.6.2电气保护

N/A

4.7文件要求

4.7.1投标文件、合同及订单。

4.7.2卖方发运清单及相关检验报告。

4.7.3设计选型文件：设备详细功能说明书；须提供功能描述和标准。

4.7.4图纸：实物图；各种验证、维修等活动所需的电子版及打印版设备布局图、设备尺寸图、设备局部图（与功能相关的细节图）、注释参考、P&ID图（至少是控制原理图）、图纸清单。

4.7.5配件清单、易损件清单、备件、消耗品清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。

4.7.6设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示。

4.7.7设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明设备维护内容、校准周期，并能提供校准服务。

4.7.8首次校验报告及计量证书。

4.7.9安全报告。

4.7.10材质证书（写明材料有效期）。

4.7.11调试文件：调试计划（调试说明、调试清单、现场验收测试、保修信息、培训计划等），总测试计划，检查计划，检测清单，各测试结果，调试总结报告等。

4.7.12验证文件：

（1）设计确认及文件（DQ）及评估文件；

（2）安装确认及文件（IQ）；

（3）运行确认及文件（OQ）。

(4) 性能确认及文件（PQ）

（5）仪器系统评估、组件/功能风险评估、计算机化系统评估等

（6）满足法规要求的追溯矩阵

4.7.14设备交付计划表。

4.7.15使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。

4.7.16提供设备及其零部件使用寿命清单。

4.7.17现场验收报告。

4.7.18文件具体要求：

（1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性；

（2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期；

4.8服务要求

4.8.1培训要求

4.8.1.1设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对仪器操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。

4.8.1.2仪器操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。

4.8.1.3设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。

4.8.2运输要求

4.8.2.1设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。

4.8.3验证要求

4.8.3.1验证包括评估、DQ、IQ、OQ、PQ验证服务与文件。

4.8.3.2各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.3.3验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。

4.8.3.4验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。

4.8.3.5验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.3.6验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.4售后服务及备件要求

4.8.4.1设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。

4.8.4.2设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。

4.8.4.3售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。

4.8.4.4一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。

4.8.4.5厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。

4.8.5验收要求

4.8.5.1货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。

4.8.5.2供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。

4.8.5.3确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告。

# 5.附件

5.1 N/A