纯蒸汽质量检测仪URS

| 起草、审核及批准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部 门 | 责任人 | 签 名 | 日 期 |
| 起 草 | 质量保证部 | 王 卫 |  |  |
| 审 核 | 工程技术部 | 徐 砾 |  |  |
| 审 核 | 生产技术部 | 张潇文 |  |  |
| 审 核 | 质量保证部 | 鲁 潇 |  |  |
| 批 准 | 质量保证部 | 聂希霖 |  |  |

目录

1.目的	3

2.范围	3

3.职责	3

4.内容	3

4.1概述	3

4.2法规要求	3

4.3设备要求	7

4.4文件要求	7

4.5服务要求	8

5.附件	10

# 1.目的

本URS是一份用于从用户的角度定义纯蒸汽质量检测仪法规要求、安装要求、安全要求、功能要求及文件要求等的关键文件。用于指导用户方、供应商、施工方等各方面人员在URS规定要求中结合相关规范进行设计、安装及后期验证等一系列工作。

# 2.范围

本URS仅用于武汉生物制品研究所有限责任公司纯蒸汽质量检测仪及其配件的采购，计划采购1套纯蒸汽质量检测仪。

# 3.职责

| 部 门 | 职 责 |
| --- | --- |
| 质量保证部 | 负责从用户的角度起草并审核本URS文件。 负责本URS文件的修改、打印，并将纸质版送各相关部门签字。 |
| 工程技术部 | 负责从工程技术角度审核本URS文件。 负责补充工程技术及维护维修相关内容。 负责本URS文件归档。 |
| 生产技术部 | 负责从生产技术角度审核本URS文件。 |
| 质量保证部 | 负责提供URS文件模板。 负责从质量管理法规角度审核本URS文件。 负责批准本URS文件。 |

# 4.内容

## 4.1概述

所购设备将用于武汉生物制品研究所有限责任公司各车间纯蒸汽的质量检测。

## 4.2法规要求

4.2.1 法规与指南要求

《药品生产质量管理规范》（2010修订版）

《药品GMP指南》厂房与设施设备（2011版）

ISO EN285 标准

HTM 2010 及HTM 2031标准

WHO的GMP

欧洲GMP

GEP良好工程管理规范

ICH相关指南标准

系统应符合上述现行版法规相关规定，同时符合WHO预认证相关其他纯蒸汽质量检测仪、计算机化系统及数据完整性相关法规、指南、标准要求。

4.2.2安全及环保要求

安全：达到国内相关标准及CE标准要求；

防护等级：电机、电气、仪表及所有控制系统的部件（包括控制盘）的防水防尘等级达到IP64；

机械安全机械电气设备第一部分：通用技术条件GB-52261-2002

4.2.3其他要求

电气标准规范

所有电气设备的电线和电缆必须依据ICE标准

噪音要求：依照CE标准不得超过60dBA

工业企业设计卫生标准GBZ 1-2010

## 4.3安装要求

4.3.1安装位置

4.3.1.1该仪器为移动式，无固定安装位置，用于各车间纯蒸汽的质量检测。

4.3.2安装尺寸：

4.3.2.1纯蒸汽质量检测仪尺寸应小巧便携，利于进行纯蒸汽质量检测及冷凝水取样，纯蒸汽质量检测仪的接头能满足各个使用点的连接。

4.3.2.2纯蒸汽质量检测仪的形式及尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。

4.3.2.3 供应商必须给出纯蒸汽质量检测仪选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。

4.3.3地面承重

4.3.3.1 NA

4.3.4可用的公用系统

纯蒸汽，纯蒸汽压力在0～6bar

4.3.5洁净级别及房间环境要求

4.3.5.1 工作环境温度：0℃─180℃环境使用。

4.3.5.2 工作环境湿度：不大于80%。

4.3.5.3 工作环境洁净级别： 设备应能符合洁净厂房的使用要求，测量环境从普通级到B级均适用。

4.3.6可用的能源配置

4.3.6.1设备工作使用电源：交流220V±22V，50Hz±1Hz。

4.3.7外观及材质要求

4.3.7.1设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷，设备任何部位不能有锋利的边缘和尖角。形状便于放置在所需检测的位置，接口满足各个车间使用。

4.3.7.2 与纯蒸汽接触的所有部件连接方式为焊接，卡盘或其他卫生型连接方式，螺纹连接方式不允许采用，膜片材质为FDA认可的PTFE/EPDM，所有部件及密封圈应该易于拆卸和装回；

4.3.7.3和纯蒸汽接触的金属材质为316L，其他金属部位为304；

4.3.7.4方便清洗、消毒，设备表面及内部便于清洁，不能有清洁死角；

4.3.7.5方便取样、携带、转运；

4.3.7.6纯蒸汽检测仪及其备件能耐高温高压（145℃，0.4MPa），接触纯蒸汽的内部管路应无缝隙，能耐受长时间纯蒸汽的侵蚀，并且具有完全排水能力，防止设备内部积水；

4.3.7.7 连接用软管为橡胶管

4.3.7.8纯蒸汽检测仪的备件基于（但不限于）以下几个方面：

（1）不凝性气体测试冷凝器；

（1）纯蒸汽取样凝结器；

（2）测试弯头：对于洁净/纯蒸汽系统，尺寸为 1/2",1",2",3"和4"需要的测试弯头；

（3）一台电子称；

（4）一台手持式记录器和两个温度探头

（5）冷却水潜水泵和管道，可以远程测试（现场没有冷却水供应）；

（6）带保温的蒸汽连接管道；

（7）滴管，自来水龙头和橡胶塞；

（8）皮托管(直径为0.4,0.6 & 0.8mm，1.5mm)；

（9）带保温的过热膨胀管；

（10）带有不锈钢汲取管的干度测试塞盖；

（11）连接管和卡具；

（12）不锈钢真空瓶；

（13）详细的指导手册和EXCEL格式的步骤/计算和报表；

（14）坚固的便携箱。

# 4.4运行要求

4.4.1原辅料、包装材料、产品的规格标准

N/A

4.4.2设备效率、产能

N/A

4.4.3工艺参数范围

| 部件名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 滴定管或相关装置 | 量程：0-50ml |
|  | 最小刻度：0.1ml |
|  | 容量允差：±0.05ml |
| 量筒 | 最大量程：150-250ml |
|  | 最小刻度：≤1ml |
|  | 容量允差：±1ml |
| 电子秤 | 量程：0-3000g |
|  | 分辨率: 0.1g |
|  | 允差: ±0.1g |
| 温度计(包含热电偶) | 量程：0℃-200℃ |
|  | 分辨率:0.1℃ |
|  | 精度:±0.5℃ |
| 不凝性气体测试用连接软管（如果有） | 长度：900-1000mm |
| 干度测试用连接软管 | 长度：400-500mm |
| 皮托管 | 尺寸参见附件1 |
| 干度测试塞盖 | 尺寸参见附件2 |
| 膨胀管 | 尺寸参见附件2 |

4.4.4其他运行要求

纯蒸汽检测仪的运行基于（但不限于）以下几个方面：

*4.4.4.1设备不需要额外的测试设备，可以直接进行测试纯蒸汽的过热度、干度、不凝气体参数；

4.4.4.2能够收集蒸汽作为洁净蒸汽的分析使用，纯蒸汽冷凝取样器，取600ml冷凝纯蒸汽样品时间小于五分钟；

## 4.4.2备件要求

4.5电气、自动控制要求

4.5.1自动控制过程的要求

NA

4.5.2计算机化系统的验证要求

NA

# 4.6安全要求

4.6.1密封连锁及压力保护

设备能够有效防止纯蒸汽泄漏，防止烫伤操作人员。

4.6.2电气保护

N/A

## 4.7文件要求：

4.7.1投标文件、合同及订单。

4.7.2卖方发运清单及相关检验报告。

4.7.3详细功能说明及设计选型文件。

4.7.4图纸：实物图；各种验证、维修等活动所需的电子版及打印版系统布局图、设备尺寸图、设备局部图（与工艺、功能相关的细节图）、注释参考等；P&ID图；图纸清单。

4.7.5零配件、部件、元件编号清单：包括对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。

4.7.6易损件清单。

4.7.7备用零部件清单。

4.7.8仪器仪表清单。

4.7.9设备交付计划表。

4.7.10计量证书。

4.7.11材料清单及材料证书（写明材料有效期）。

4.7.12校验报告，所有温度探头，电子称等都需要合格证和校验报告。

4.7.14提供全套首次验证相关验证服务和文件，必须满足WHO预认证相关法规要求，包括但不局限于：

（1）验证计划与进度表

（2）一套满足WHO预认证相关法规要求的验证相关评估文件

（3）设计确认及文件（DQ）；

（4）安装确认及文件（IQ）；

（5）运行确认及文件（OQ）；

（7）满足WHO预认证要求的追溯矩阵。

4.7.15测试方案。

4.7.16使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。

4.6.17提供设备及其零部件使用寿命清单。

4.6.18满足GEP要求的文件交付包

## 4.8服务要求

4.8.1培训要求

4.8.1.1设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。

4.8.1.2生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。

4.8.1.3设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。

4.8.2运输要求

4.8.2.1设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。

4.8.3验收要求

4.8.3.1货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，买方由使用者、物资供应部、工程部、质保部人员共同参与验收，卖方工程师免费为买方提供调试。

4.8.3.2供应商进厂施工需遵守安全和施工规定，有制造商承担设备组装、调整、测试，制造商必须在投标文件中明确设备安装、调试的周期及交验时间。

4.8.3.3确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告。

4.8.4验证要求

4.8.4.1验证包括评估、DQ、IQ、OQ、服务及文件。

4.8.4.2各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.4.3验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。

4.8.4.4验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。

4.8.4.5验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.4.6验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.4.7各部件均需提供完整的设计、施工和验证文件，满足中国GMP、欧洲GMP和FDA cGMP认证。

4.8.5售后服务要求

4.8.5.1设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。

4.8.5.2设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务，重复出现的故障（质量问题）保修期顺延。保修期内，供方免费为需方维修仪器（包括零部件费用）；保修期外，长期提供优惠的维修服务及零部件，明确零部件的供货周期，维修响应时间24小时。

4.8.5.3售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。

4.8.5.4一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。

# 5.附件

5.1 皮托管尺寸图

单位：毫米

5.2干度测试塞盖尺寸图

单位：毫米
5.2膨胀管尺寸图

单位:毫米