全自动翻转式震荡器（震荡仪）URS

| 起草、审核及批准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部 门 | 责任人 | 签 名 | 日 期 |
| 起 草 | 抗体研究室 | 端义坤 |  |  |
| 审 核 | 抗体研究室 | 潘勇兵 |  |  |
| 审 核 | 科研开发部 | 张 智 |  |  |
| 审 核 | 工程技术部 | 徐 砾 |  |  |
| 审 核 | 质量保证部 | 鲁 潇 |  |  |
| 批 准 | 质量保证部 | 聂希霖 |  |  |

目 录

1.目的	3

2.范围	3

3.职责	3

4.内容	3

4.1概述	3

4.2法规要求	3

4.3安装要求	4

4.4运行要求	5

4.5电气、自动控制要求	6

4.6安全要求	7

4.7文件要求	7

4.8服务要求	8

5.附件	9

1.目的

本URS是一份用于从用户的角度定义抗体研究室全自动翻转式震荡器法规要求、安装要求、运行要求、电气和自动化控制要求、安全要求及文件要求等各方面要求的关键文件。用于指导用户方、供应商、施工方等各方面人员在全自动翻转式震荡器整个生命周期过程中各项活动按要求进行，使所购买的全自动翻转式震荡器满足本URS的要求。

# 2.范围

本URS仅用于武汉生物制品研究所有限责任公司抗体研究室全自动翻转式震荡器的购买。

# 3.职责

| 部 门 | 职 责 |
| --- | --- |
| 抗体研究室 | 负责从用户的角度起草并审核本URS文件。 负责本URS文件的修改、打印，并将纸质版送各相关部门签字。 |
| 科研开发部 | 负责从科研，技术角度审核本URS文件。 负责批准本URS文件。 |
| 工程技术部 | 负责从工程技术角度审核本URS文件。 负责补充工程技术及维护维修相关内容。 负责本URS文件归档。 |
| 质量保证部 | 负责提供URS文件模板。 负责从质量管理法规角度审核本URS文件。 |

# 4.内容

# 4.1概述

抗体研究室需要购买1台全自动翻转式震荡器，用于单抗制品稳定性研究。

# 4.2法规要求

4.2.1 GMP要求

《药品生产质量管理规范》（现行版）

《药品生产验证指南》（现行版）

《药品稳定性研究指导原则》

4.2.2安全及环保要求

N/A

# 4.3安装要求

4.3.1 安装位置

抗体研究室实验室。

4.3.2安装尺寸

体积较小，对安装空间无特殊要求。

4.3.3台面承重

重量通常不超过10kg，不超过工作台面承重。

4.3.4可用的公用系统

N/A

4.3.5洁净级别及房间环境要求

4.3.5.1 工作环境温度：能适应10℃～40℃环境。

4.3.5.2 工作环境湿度：至少包括30%～80%。

4.3.5.3 工作环境洁净级别：控制区。

4.3.6可用的能源配置

220V,50HZ

4.3.7外观及材质要求

4.3.7.1全自动翻转式震荡器外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。

4.3.7.2全自动翻转式震荡器内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷。

4.3.7.3标记：除了应符合规定的要求外，还至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标记：

（1）制造/供应单位；

（2）产品注册号；

（3）型号标记；

（4）生产日期或编号；

（5）控制面板功能标识。

# 4.4运行要求

4.4.1原辅料、包装材料、产品的规格标准

N/A

4.4.2设备效率、产能

N/A

4.4.3工艺参数范围

4.4.3.1基本参数：

| 项目 | 参数值 |
| --- | --- |
| 符合标准 | 符合（HJ/T299-2007） |
| 额定电压（V） | 220V,50HZ |
| 电机功率（W） | 160W |
| 转动方式 | 单向/双向 正转25秒停5秒，再反转25秒停5秒，如此往复。也可以设定不间断正转 |
| 转速（r/min） | 0～100r/min 数显可调 |
| 温度控制（℃） | 室温～65℃ 任意设置 |
| 控温精度（℃） | ±0.1℃ |
| 时间控制（2）（h） | 分钟、小时任选，0-99h59min任意设定，精确到秒 |
| 操控方式 | 微电脑控制，按键操作 |
| 安全装置 | 全封闭360度翻转，具有翻盖断电装置，漏电保护装置，过载、过热保护装置； |
| 保存环境： | -40-60℃，仅仪器 |
| 仪器防护等级： | IP67 |

# 4.5电气、自动控制要求

4.5.1自动控制过程的要求

N/A

4.5.2计算机化系统的验证要求

N/A

# 4.6安全要求

4.6.1密封连锁及压力保护

具有翻盖断电装置，漏电保护装置，过载、过热保护装置；

4.6.2电气保护

N/A

# 4.7文件要求

4.7.1投标文件、合同及订单。

4.7.2卖方发运清单及相关检验报告。

4.7.3设计选型文件：设备详细功能说明书；须提供功能描述和标准。

4.7.4图纸：实物图；各种验证、维修等活动所需的电子版及打印版设备布局图、设备尺寸图、设备局部图（与功能相关细节图）、注释参考、P&ID图（至少是控制原理图）、图纸清单。

4.7.5配件清单、易损件清单、备件、消耗品清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。

4.7.6设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示。

4.7.7设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明校准周期，并能提供校准服务（此项服务可付费）。

4.7.8校验报告及计量证书。

4.7.9安全报告。

4.7.10材质证书（写明材料有效期）。

4.7.11具有医疗器械注册证

4.7.12调试文件：工厂验收测试报告、现场验收测试报告、调试计划（调试说明、调试清单、现场验收测试、保修信息、培训计划等），总测试计划，检查计划，检测清单，各测试结果，调试总结报告等。

4.7.13设备交付计划表。

4.7.14使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。

4.7.15提供设备及其零部件使用寿命清单。

4.7.16现场验收报告。

4.7.17文件具体要求：

（1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且分析阐述每一个系统环节的必要性；

（2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期；

# 4.8服务要求

4.8.1培训要求

4.8.1.1设备供应商应对买方技术人员、操作人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。。

4.8.1.2生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。

4.8.1.3设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。

4.8.1.4在货物到达使用现场后，设备供应商按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，直至设备正常运行。

4.8.2运输要求

4.8.2.1设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。

4.8.2.2运输箱坚固、耐用

4.8.3验证要求

N/A

4.8.4售后服务及备件要求

4.8.4.1设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。

4.8.4.2设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。

4.8.4.3售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。

4.8.4.4一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。

4.8.4.5厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。

4.8.5验收要求

4.8.5.1货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。

4.8.5.2供应商进厂安装需遵守安全和施工规定。

4.8.5.3确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告。

# 5.附件

5.1 N/A