质量控制室

42-44℃培养箱URS

| 起草、审核及批准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部 门 | 责任人 | 签 名 | 日 期 |
| 起 草 | 质量控制室 | 邹先梅 |  |  |
| 审 核 | 质量控制室 | 杨邦玲 |  |  |
| 审 核 | 工程技术部 | 徐 砾 |  |  |
| 审 核 | 质量保证部 | 鲁 潇 |  |  |
| 批 准 | 质量保证部 | 聂希霖 |  |  |

目录

1.目的	2

2.范围	2

3.职责	2

4.内容	2

4.1概述	2

4.2法规要求	2

4.3安装要求	2

4.4运行要求	2

4.5电气、自动控制要求	2

4.6安全要求	2

4.7文件要求	2

4.8服务要求	2

5.附件	2

# 1.目的

本URS是一份用于定义质量控制室培养箱法规要求、安装要求、运行要求、电气和自动化控制要求、安全要求及文件要求等各方面要求的关键文件。用于指导用户方、供应商等各方面人员在培养箱整个生命周期过程中各项活动按要求进行，使所购买的温度报警记录仪满足本URS的要求。

# 2.范围

本URS仅用于武汉生物制品研究所有限责任公司质量控制室42-44℃培养箱的购买。

# 3.职责

| 部 门 | 职 责 |
| --- | --- |
| 质量控制室 | 负责从用户的角度起草并审核本URS文件。 负责本URS文件的修改、打印，并将纸质版送各相关部门签字。 |
| 工程技术部 | 负责从工程技术角度审核本URS文件。 负责补充工程技术及维护维修相关内容。 负责本URS文件归档。 |
| 生产技术部 | 负责从生产技术角度审核本URS文件。 |
| 质量保证部 | 负责提供URS文件模板。 负责从质量管理法规角度审核本URS文件。 负责批准本URS文件。 |

# 4.内容

# 4.1概述

质量控制室需要购一台42-44℃培养箱，用于大肠埃希菌的培养。

# 4.2法规要求

4.2.1 GMP要求

《药品生产质量管理规范》（现行版）

《药品GMP指南》无菌药品（现行版）

4.2.2安全及环保要求

N/A

4.2.3其他要求

GSP《药品经营质量管理规范》（现行版）

软件符合现行版数据完整性相关法规、指南及标准要求，且至少符合GAMP5《良好自动化生产实践指南》以及FDA 21CFR Part11要求

# 4.3安装要求

4.3.1 安装位置

培养箱安装在质量控制室微生物限度检查区。

4.3.2安装尺寸

4.3.2.1恒温培养箱外观尺寸：一台外观尺寸不得超过(mm)：580×590×1070。

4.3.2.2设备尺寸要求能保证整机稳定可靠的输出和生产操作顺利进行。

4.3.2.3设备的形式尺寸应符合制造商说明书及尺寸相关图纸规定的要求。

4.3.2.4供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。

4.3.3地面承重

重量（kg） 其重量不超出房间地面承重要求。

4.3.4可用的公用系统

N/A

4.3.5洁净级别及房间环境条件

4.3.5.1 工作环境温度：至少包括18℃～26℃。

4.3.5.2 工作环境湿度：至少包括45%～65%。

4.3.5.3 工作环境洁净级别：C级

4.3.6 可用的能源配置

4.3.6.2 工作区配置防溅安全电源插座。

4.3.7外观及材质要求

4.3.7.1设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。

4.3.7.2设备内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷，内胆材质为304不锈钢材质。

4.3.7.3标记：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标记：

（1）制造/供应单位；

（2）产品注册号；

（3）型号标记；

（4）生产日期或编号；

（5）对生化培养箱必要的说明；

（6）必要的功能标识及说明；

（7）安全标识。

4.3.7.4本设备的安装调试应符合GMP要求。

4.3.7.5底部四角应带有不锈钢金属滑轮，并带金属刹车装置，防止滑动。

# 4.4运行要求

4.4.1原辅料、包装材料、产品的规格标准

N/A

4.4.2设备效率、产能

内胆尺寸(mm)：450×380×585

4.4.3工艺参数范围

4.4.3.1基本参数：

| 名称 | 参数 |
| --- | --- |
| 温度测温范围 | 包含20℃-60℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 温度波动性 | ±0.5℃ |
| 记录间隔 | 满足30秒-3小时可调 |
| 温度均匀性 | ±1℃（43℃时） |

4.4.4其他运行要求

具有断电恢复功能，在外电源突然失电又重新来电后，设备可自动按原设定程序恢复运行

# 4.5电气、自动控制要求

4.5.1自动控制过程的要求

4.5.1.1数字型控制系统，可精确检测并调控温度；

4.5.2计算机化系统的验证要求

4.5.2.1该设备计算机化系统需经过DQ、IQ、OQ、PQ。

4.5.2.2该设备计算机化系统验证需与设备验证同步进行，其设备DQ、IQ、OQ、PQ文件中需包含对其计算机化系统的验证。

# 4.6安全要求

4.6.1  连锁和密封保护

N/A

4.6.2电气保护

过电流保护：电网电流高于某一额定值时，报警并迅速切断电源

4.6.3其他要求

4.6.3.1过热保护：温度超过设定温度10%时，控制系统自动识别，报警并迅速切断电源。

# 4.7文件要求

4.7.1投标文件、合同及订单

4.7.2卖方发运清单及相关检验报告

4.7.3功能设计及详细设计文件：详细设计说明；须提供工艺描述和功能标准。

4.7.4图纸：实物图；各种验证、维修等活动所需的电子版及打印版系统布局图、设备尺寸图、设备局部图（与工艺、功能相关的细节图）、注释参考等；P&ID图；图纸清单。

4.7.5零配件、部件、元件编号清单：包括对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。

4.7.6设备制造文件：原料结构明细表、工厂实验报告、材质（包括原材料、垫圈、关键部件等）报告及合格证、绝缘安装数据检测报告、制造商检测数据报告、清洁处理程序、打磨机表面抛光度程序及报告、各种标示、风险评估文件。

4.7.7验证控制程序可靠性的资料。

4.7.8易损件清单。

4.7.9备用零部件清单。

4.7.10仪器仪表清单。

4.7.11设备交付计划表。

4.7.12所有设备监测及工作参数显示组件的计量证书。

4.7.13材料清单及材料证书（写明材料有效期）。

4.7.14校验报告。

4.7.15安全报告。

4.7.16使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。

4.7.17提供设备及其零部件使用寿命清单。

4.7.19现场验收测试文件（SAT）

4.7.18提供验证文件，包括：评估文件、设计确认（DQ）、安装确认（IQ）、运行确认（OQ）、追溯矩阵

# 4.8服务要求

4.8.1培训要求

4.8.1设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。

4.8.2生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。

4.8.3设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。

4.8.2运输要求

4.8.2.1设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。

4.8.3验证要求*

4.8.3.1验证包括评估、DQ、IQ、OQ服务与相关文件，并协助武汉公司完成PQ。

4.8.3.2各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.3.3验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。

4.8.3.4验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。

4.8.3.5验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.3.6验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.4售后服务及备件要求

4.8.4.1设备保质期从设备验收合格之日起计算。

4.8.4.2设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。

4.8.4.3售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须48小时内及时派人至现场解决。

4.8.4.4一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。

4.8.4.5 要求设备在签订合同后1个月内到货。

4.8.5验收要求

4.8.5.1货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。

4.8.5.2供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。

4.8.5.3最后验收前必须保证所有的验证工作已完成和达到要求。

4.8.5.4确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。

4.8.5.5确认验收合格应包含所有附件及备件。

# 5.附件

N/A