轮状疫苗楼液氮罐URS

| 起草、审核及批准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部 门 | 责任人 | 签 名 | 日 期 |
| 起 草 | 轮状病毒疫苗室 | 冯冬扬 |  |  |
| 审 核 | 轮状病毒疫苗室 | 徐葛林 |  |  |
| 审 核 | 科研开发部 | 张 智 |  |  |
| 审 核 | 工程技术部 | 徐 砾 |  |  |
| 审 核 | 质量保证部 | 鲁 潇 |  |  |
| 批 准 | 质量保证部 | 聂希霖 |  |  |

目录

1.目的	3

2.范围	3

3.职责	3

4.内容	3

4.1概述	3

4.2法规要求	4

4.3安装要求	4

4.4运行要求	5

4.5电气、自动控制要求	6

4.6安全要求	6

4.7文件要求	6

4.8服务要求	7

5.附件	8

# 1.目的

本URS是一份用于轮状疫苗楼液氮罐的选型方法、功能要求、关键参数等的关键文件。用于指导选型，单位按照我公司的相关要求并结合相关规范进行设计、安装及后期验证等一系列工作。

# 2.范围

本URS仅用于武汉生物制品研究所有限责任公司轮状疫苗楼液氮罐的购买。

# 3.职责

| 部 门 | 职 责 |
| --- | --- |
| 轮状病毒疫苗室 | 负责从用户的角度起草并审核本URS文件。 负责本URS文件的修改、打印，并将纸质版送各相关部门签字。 |
| 工程技术部 | 负责从工程技术角度审核本URS文件。 负责补充工程技术及维护维修相关内容。 负责本URS纸质版归档。 |
| 科研开发部 | 负责从科研开发角度审核本URS文件。 |
| 质量保证部 | 负责提供URS文件模板。 负责从质量管理法规角度审核本URS文件。 负责批准本URS文件。 |

# 4.内容

# 4.1概述

轮状疫苗楼需购买三个液氮罐用于细胞种子库的储存，液氮罐为细胞种子库提供适宜的储存环境。

# 4.2法规要求

4.2.1 GMP要求

《药品生产质量管理规范》（现行版）

《药品GMP指南》无菌药品（现行版）

欧盟GMP及其附录

WHO good manufacturing practices for pharmaceutical products

WHO Technical Report Series, No. 961, 2011 Annex 6: WHO good manufacturing

WHO Technical Report Series, No. 937, 2006》Annex 4: Supplementary guidelines on good manufacturing practices: validation

WHO Technical Report Series No 961, 2011》 Annex 6 WHO good manufacturing practices for sterile pharmaceutical products

WHO Technical Report Series No 986, 2014》 Annex 2 WHO good manufacturing practices for pharmaceutical products: main principles

WHO Technical Report Series No 996, 2016》 Annex 3 WHO good manufacturing practices for biological products

ISPE Baseline Volume5 Commissioning and Qualification

ISPE GAMP5 A Risk-Based Approach to Compliant GxP Computerized Systems良好自动化生产实践指南—遵从GxP计算机化系统合规的风险管理方法

ISPE Good Practice Guide Applied Risk Management for Commisioning and Qualification

ISPE Science and Risk-Based Approach for the Delivery of Facilities Systems, and Equipment

PDA TR No.54-5, Quality Risk Management for the Design, Qualification, and Operation of Manufacturing Systems, 2017

ICH相关指南标准

ASTM E2500 Standard Guide for Specication, Design, and Verication of Pharmaceutical and Biopharnaceutical Manufacturing Systems and Equipment, 2013

ISPE GEP良好工程管理规范

系统应符合上述现行版法规相关规定，同时符合WHO预认证相关其他液氮罐相关法规、指南、标准要求。

4.2.2安全及环保要求

# N/A

# 4.3安装要求

4.3.1 安装位置

三台液氮罐需放置于轮状疫苗楼一楼液氮细胞库储存间（房间编号为2061014）。

4.3.2安装尺寸

4.3.2.1液氮罐的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。

4.3.2.2供应商必须给出液氮罐选型方案及其相应附件选型，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。

4.3.3地面承重

重量（kg） 其重量不超出房间地面承重要求。

4.3.4可用的公用系统

N/A

4.3.5洁净级别及房间环境条件

4.3.5.1 工作环境温度：至少包括4℃～32℃。

4.3.5.2 工作环境湿度：至少包括45%～80%。

4.3.5.3 工作环境洁净级别：控制区。

4.3.6 可用的能源配置

4.3.6.1 配备交流电源 220V，50Hz。

4.3.6.2配备备用电源，用于断电续航。

4.3.7外观及材质要求

4.3.7.1设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺、裂纹和锈蚀等缺陷。

4.3.7.2设备内部表面不得有凹陷、毛刺、裂纹和锈蚀等缺陷。

4.3.7.3标记：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的铭牌。

（1）制造/供应单位；

（2）产品注册号；

（3）型号标记；

（4）生产日期或编号；

（5）对液氮罐必要的说明；

（6）必要的功能标识及说明；

（7）安全标识。

4.3.7.4瓶颈开口尺寸应大于200mm，易于细胞冻存架的存取操作。

4.3.7.5设备具有耐用、防干扰、易于维护的盖子设计。

4.3.7.6罐体采用高强度、轻质的铝质结构。

4.3.7.7液氮罐应采用高级的化学真空保证系统设计以获得良好的真空性能。

4.3.7.8具备芯型支座设计，易于检索及样品筒的插放。

# 4.3.7.9具备MVE高级的绝缘系统，以提供很好的热性能。

# 4.3.7.10 泡沫塞应牢固固定在罐盖上。

# 4.4运行要求

4.4.1原辅料、包装材料、产品的规格标准

N/A

4.4.2设备效率、产能

N/A

4.4.3工艺参数范围

4.4.3.1基本运行参数：

| 最大储存容量 |  |
| --- | --- |
| 架子数量 | 6 |
| 1.2&2.0ml冻存管数量（100/盒） | 6000 |
| 每架的盒数 | 10 |
| 性能 |  |
| 液氮容量 | 不少于175升 |
| 静态蒸发速度 | ＜0.99升/天 |
| 工作体积 | 不少于165升 |
| 标准配置 | 冻存管、6个冻存架、液位报警器、液位测量尺 |

4.4.4其他运行要求

4.4.4.1一个液氮罐灌满液氮加盖后，至少可以维持在安全警戒线的液面高度上2-3周时间。

4.4.4.2至少三年的真空保证。

4.4.4.3具备储存样品的易存取性。

# 4.5电气、自动控制要求

4.5.1自动控制过程的要求

4.5.1.1液位报警器：罐内液氮低于所设置的安全警戒线的高度需能立即自动报警，报警方式为声光报警和通过WIFI报警。提供读取数据的正版软件。

4.5.1.2 预留接口可与液位监控系统整合。

# 4.6安全要求

N/A

4.7文件要求

4.7.1投标文件、合同及订单。

4.7.2卖方发运清单及相关检验报告。

4.7.3设计选型文件：设备详细功能说明书；须提供功能描述和标准。

4.7.4图纸：实物图；各种验证、维修等活动所需的电子版及打印版设备布局图、设备尺寸图、设备局部图（与功能相关的细节图）、注释参考、P&ID图（至少是控制原理图）、图纸清单。

4.7.5零配件、易损件、备件、消耗品：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。

4.7.6部件及仪器仪表清单：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。

4.7.7设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示。

4.7.8 设备交付计划表。

4.7.9校验报告及计量证书

4.7.10材料清单及材料证书（写明材料有效期）。

4.7.11安全报告

4.7.12工厂验收测试报告（FAT）、现场验收测试报告（SAT），以及调试文件：调试计划（调试说明、调试清单、现场验收测试、保修信息、培训计划等），总测试计划，检查计划，检测清单，各测试结果，调试总结报告等。

4.7.13提供全套首次验证相关验证服务和文件，必须满足WHO预认证相关法规要求，包括但不局限于：

（1）验证计划与进度表

（2）一套满足WHO预认证相关法规要求的验证相关评估文件

（3）设计确认及文件（DQ）；

（4）安装确认及文件（IQ）；

（5）运行确认及文件（OQ）；

（6）性能确认及文件（PQ）；

（7）满足WHO预认证要求的追溯矩阵。

4.7.14使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。

4.7.15提供设备及其零部件使用寿命清单。

4.7.16现场验收报告。

4.7.17满足WHO预认证相关法规要求的工程项目交付文件包。

4.7.18文件具体要求：

（1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性；

（2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期。

# 4.8服务要求

4.8.1培训要求

4.8.1.1设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。

4.8.1.2生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。

4.8.1.3设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。

4.8.2运输要求

4.8.2.1设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。

4.8.3验证要求

4.8.3.1验证包括DQ、IQ、OQ、PQ。

4.8.3.2各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.3.3验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。

4.8.3.4验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。

4.8.3.5验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.3.6验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.4售后服务及备件要求

4.8.4.1设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。

4.8.4.2设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。

4.8.4.3售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。

4.8.4.4一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。

4.8.4.5厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。

4.8.5验收要求

4.8.5.1货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。

4.8.5.2供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。

4.8.5.3确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告。

# 5.附件

5.1 N/A