细菌类疫苗室多糖疫苗车间电热恒温净化灭菌箱用户需求说明（URS）

| 设备/设施/系统名称： | 电热恒温净化灭菌箱 |
| --- | --- |
| 用户需求编号： | URS—18（04）—EHCTPSC—001 |
| 用户需求修订号： | 00 |

| 起草、审核及批准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部门 | 责任人 | 签名 | 日期 |
| 起草 | 细菌类疫苗室 | 张 翌 |  |  |
| 审核 | 细菌类疫苗室 | 瞿明霞 |  |  |
| 审核 | 工程技术部 | 徐 砾 |  |  |
| 审核 | 生产技术部 | 张潇文 |  |  |
| 审核 | 质量保证部 | 赵 良 |  |  |
| 审核 | 质量保证部 | 鲁 潇 |  |  |
| 审核 | 安全管理部 | 冯建强 |  |  |
| 批准 | 质量保证部 | 聂希霖 |  |  |

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	8

8	电气、自动控制要求	10

9	安全要求	16

10	文件要求	17

11	服务要求	20

12	附件	21

# 修订历史

| 版本 | 日期 | 作者 | 更新原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 2019.02.11 | 张翌 | 新建 |

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司细菌类疫苗室多糖疫苗原液车间电热恒温净化灭菌箱的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司细菌类疫苗室多糖疫苗原液车间电热恒温净化灭菌箱。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）

- 《药品GMP指南》无菌药品（2011版）

- GMP附件1《计算机化系统》（2015版）

- GMP附件2《确认与验证》（2015版）

- 计算机化系统及其验证符合GAMP5和21CFR Part11的要求，以及相关计算机化系统和数据完整性法规要求

- 安全及环保法规指南

《特种设备安全监察条例》

- 职责

| 部门 | 职责 |
| --- | --- |
| 细菌类疫苗室 | 负责从用户的角度起草并审核本URS文件。 负责本URS文件的修改、打印，并将纸质版送各相关部门签字。 |
| 项目部 | 负责从项目施工角度审核本URS文件。 负责补充项目施工相关内容。 |
| 工程技术部 | 负责从工程技术角度审核本URS文件。 负责补充工程技术及维护维修相关内容。 负责本URS文件归档。 |
| 安全管理部 | 负责从安全管理角度审核本URS 负责补充安全管理相关内容 |
| 生产技术部 | 负责从生产技术角度审核本URS |
| 质量保证部 | 负责提供URS文件模板。 负责从质量管理法规角度审核本URS文件。 负责批准本URS文件。 |

- 系统描述

菌苗楼多糖疫苗车间需要购买1台电热恒温净化灭菌箱，用于能耐受较高温度,不宜被蒸汽穿透,或被湿热破坏的不锈钢器具，玻璃器皿等物品的灭菌和热源去除。

设备到货日期为合同签订后120天以内。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 菌苗楼二楼多糖疫苗车间精洗灭菌间（1022243） | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 安装尺寸按原有电热恒温净化灭菌箱 | 关键 |
|  | 电热恒温净化灭菌箱的内部实用灭菌容积为3m³，外形尺寸按照原有尺寸，可安装到现有空间。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核，共同确认后方可制作。确认内容包括但不限于尺寸、开门方向、电器柜位置等。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | N/A |  |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | 洁净压缩空气； | 关键 |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 设备工作外环境温度：能适应18℃～26℃环境 | 关键 |
|  | 设备工作外环境湿度：至少包括45%～65% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：双扉门，两端分别为精洗灭菌间D级、洁品间C级 | 关键 |
|  | C级区开门处房间顶部应有FFU保护。 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | # 交流电电源：三相交流电电源，380V±10%，50HZ。 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 灭菌柜外形应端正、整齐，所有表面不得有锈蚀、毛刺、凹陷、鼓包等缺陷。 | 关键 |
|  | 内室、循环风道等采用厚度1.5mm以上的316L不锈钢材料，表面平滑光洁度高易于清洁；外壳、门板采用厚度1.5mm以上的304不锈钢板。 | 关键 |
|  | 搁物架、轨道等使用316L不锈钢材料，搁物架四层，可充分利用内部空间；不锈钢拖车使用厚不锈钢板（316L或304）制成。 | 关键 |
|  | 所有与316L不锈钢或304不锈钢接触的材料（包括螺钉）不得使用碳钢，内室不锈钢材料严禁与碳钢进行焊接或保持接触。所有内室安装的不锈钢挡板，框架等应安装良好，不得出现安装尺寸不良，安装不平整的情况，应方便拆卸。 | 关键 |
|  | 加热元件采用优质304不锈钢电热器，要求散热面积大，不易锈蚀变色，不得产尘。应考虑加热管安装位置和安装空间的问题，使热量传导迅速、散热均匀。 | 关键 |
|  | 进风口高效、循环风高效和排风口高效都需要安装优质耐高温350℃的高效过滤器，过滤后空气洁净度达到A级。 | 关键 |
|  | 循环风机采用优质耐高温风机，功率适宜，要求风机运转稳定，噪音低，抗电网波动能力强，至少使用3年不得损坏。 | 关键 |
|  | 隔热层厚度适中，在25℃环境温度下，其表面温度不高于45℃。隔热层采用厚度≥1mm的全不锈钢包裹，隔热皮采用满焊，密封严实，不得裸露内部隔热材料、不得有可见缝隙，可耐水、汽的入侵；隔热皮不得有未密封的沙眼，以免水汽进入其中造成腐蚀。隔热材料不得使用石棉。 | 关键 |
|  | 柜体外部框架、底座等必须涂刷优秀防水、防锈的材料；不得有金属材料直接暴露在空气中；即使泡水也不会生锈。 | 关键 |
|  | 柜门密封圈使用耐高温密封圈，正常使用不脱落碎屑。 | 关键 |
|  | 控制系统的关键电气元件使用进口品牌，控制系统需要安装良好有效的保护电路。 | 关键 |
|  | 箱内所有材料不会因高温等原因而释放出导致危害健康与环境的有毒物质. | 关键 |
|  | 需要在显眼处设置至少包含以下信息的铭牌：制造/供应单位；产品注册号；型号；生产日期、编号等。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明，包括容器净重、设计温度、工作温度、容积等； （6）产品标准、许可证编号； （7）安全标识：安全阀校验效期。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A | / |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 灭菌内室空间为3m³ | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 灭菌180℃空载时，灭菌段内室温度为180℃到185℃，同一时刻腔室各点的差值不应超过5℃。除热源250℃空载时，灭菌段内室温度为250℃±10℃，同一时刻腔室各点的差值不应超过10℃。 | 关键 |
|  | 灭菌180℃满载时，灭菌段内室物品各点温度180℃±10℃；灭菌时间为120分钟，FH值（Z=20，等效温度170℃）不少于120；除热源250℃满载时，灭菌段内室物品温度为250℃±10℃，FH值（Z=20，等效温度170℃）不少于1365。 | 关键 |
|  | 满载时柜内灭菌物品如下：物品清单：1个菌种物品箱（内装接种杆、小砂轮、止血钳）、1个吸管盒、2个不锈钢盒（内装不锈钢勺、吸管、刮杆）、1个碾钵、8个取样瓶；12个10000ml大立瓶、2个不锈钢漏斗、1个不锈钢桶、2个量筒、1个烧杯。放置后确定箱子左右两边的通气口均呈完全打开状态。 | 关键 |
|  | 进入腔室内部的空气必须经过有效净化，内部有效空间洁净度需要达到静态A级的要求： 洁净度级别; 悬浮粒子最大允许数（个/ m³）; 沉降菌最大允许数 cfu/4小时; 浮游菌最大允许数 cfu/m³. ≥0.5μm; ≥5.0μm. A; 3520; 20; ＜1CFU∕4 hours; ＜1CFU∕m3. | 关键 |
|  | 灭菌时满载最冷点的枯草芽孢杆菌生物指示剂挑战测试合格，能够下降至少6对数值；去热源时满载应能够保证冷点能够满足内毒素下降3个对数的要求；。 | 关键 |
|  | 整个灭菌过程可自动控制内腔压力，使内腔压力始终比干燥箱外大至少10Pa。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 腔室外表面以及管道必须包裹隔热材料，防止热量的散发造成设备性能下降或人员烫伤。 | 关键 |
|  | 设备应具有高效PAO检漏口以及温度验证孔。 | 关键 |
|  | 所有高效的安装位置合理，容易维护和更换。 | 关键 |
|  | 需要保证边框密封严密无泄漏；应有措施防止因高效密封条老化等原因而导致微粒进入腔室内的情况。 | 关键 |
|  | 柜体使用双扉门，采用电机自动控制开关，关门后不漏气，密封严密。 | 关键 |
|  | 报警要求： - 应根据设定的检测和限制条件及时给出相应的提示、警告。 - 当设备发生出错状况或出现危急时，报警同时必须自动控制停机，报警信息被全部确认后才能开机，以防止影响产品质量和损坏机器的情况发生。 - 配有声光报警器。 - 可提示灭菌过程中温度突然降低、温度超标、压力超标、门互锁报警、软件系统异常等各种异常情况，报警信息能够准确显示故障原因，并可生成不可修改的报警记录，报警记录能够存储在U盘中，导出后进行打印、备份、查询、恢复等。 - 灭菌过程中的信息自动打印中，可随时调用历史报警记录，不可修改。 | 关键 |
|  | 断电保护要求： - 在设备正常使用时，突然断电后机器的设置、数据记录不会丢失，软硬件不会损坏。 - 突然断电后，设备应处于保护状态，应立即停止加热及风机运行，以免造成事故。 来电后设备应处于暂停待命状态，需要人为操作设备才能运行。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 系统自动运行：可自动控制循环风机、排风机、加热管等的启停以完成预热、干燥（或灭菌）和降温的过程。 | 关键 |
|  | 系统自动PID调节控制，温度可选范围在60℃—250℃，超调量≤5℃，温度稳定后波动≤±1℃；需要采用加热管分组启停控制，温度达到稳定值附近时自动减少加热管开启数量。 | 关键 |
|  | 排风口风机在循环风机启动的情况下可自动开启，以排出室内的湿气、参与控制压差。 | 关键 |
|  | 干燥（或灭菌）程序包含冷却降温过程，可开启冷风机使其温度降低，降温过程内室必须保持对外正压不少于10Pa。 | 关键 |
|  | 建议使用6个温度探头：控温点、超温报警点、四点巡检温度探头；温控使用优质双芯温度探头，一路参与控制一路参与打印，探头的分辨率（灵敏度）不得低于0.1℃；温度探头安装位置合理，方便拆卸做环路校验；设备可通过设备控制面板进行探头偏移量的校正。 | 关键 |
|  | 内室压力自动控制 使用进口压力变送器（非机械式）来测量、使用变频器控制电机来参与内室压力的控制，以保持内室压力始终为正压，始终大于外界至少10Pa。 | 关键 |
|  | 循环风机使用变频器控制，功率合适，噪音低，输出功率有一定调节范围。 | 关键 |
|  | 控制系统采用人机界面触摸屏和PLC，界面能够显示设备工艺的各个参数，控制简单，操作方便； | 关键 |
|  | 触摸屏主界面可显示门的开关状态、风机运行状态、灭菌过程进行情况、灭菌周期是否完成、设备故障报警、实时温度、压力值、4个巡检温度值等； | 关键 |
|  | 可在触摸屏上进行以下设置：灭菌温度、超温报警温度、内室压差、灭菌时间、PID数值设定等。 | 关键 |
|  | 自动检测功能：可自动检查各风机是否正常运转，如风机因故障停转设备会发出报警，并采取保护动作保护高效和内部洁净度； | 关键 |
|  | 可自动检测内室温度超标，当温度高于设定值时自动发出报警并停止加热以保护高效和柜内物品；当温度低于设定值时自动发出报警并停止计算灭菌时间，在温度恢复后继续计时； | 关键 |
|  | 可自检门是否关闭到位，如开关门不到位会发出报警并无法启动自动程序。 | 关键 |
|  | 可进行以下手动操作：循环风机开关、强制冷却风机开关、加热管开关等。 | 关键 |
|  | 程序自带安全自锁功能：只有循环风机运行后加热器才能正常工作，否则加热器无法启动；强制冷却风机只能在灭菌（干燥）过程结束后或者温度超限后自动开启，起快速冷却的作用，在正常灭菌（干燥）过程中无法开启，当降到设定温度时循环风机和冷却风机才能关闭。以上功能需要在OQ时验证。 | 关键 |
|  | 系统可生成灭菌及测试程序的数据记录，并能在触摸屏上查询、打印、导出备份、恢复，实时打印内容包括打印序列号、操作人信息、设置参数信息、时间、数据等信息。 | 关键 |
|  | 主界面可显示门的开关状态、灭菌过程是否进行、灭菌周期是否完成、是否故障、实时温度、实时压力。 | 关键 |
|  | 配进口品牌针式打印机，可打印灭菌开始至灭菌结束的时间、温度数据，打印间隔可设置、打印精度0.1℃，非热敏纸打印，打印不得采用热敏等不易长期保存的方式。 | 关键 |
|  | 使用国产压差表：精度不低于0.5%，压力记录精确到1pa； | 关键 |
|  | 内室使用进口品牌优质双芯温度探头： （1）一路用于PID控制，一路用于打印以及显示； （2）探头的分辨率（灵敏度）不得低于0.1℃； （3）温度探头可在校验时通过设备控制面板进行偏移量的校正。 | 关键 |
|  | 使用进口横河温度-压力曲线多通道记录打印仪： （1）打印温度精确到0.1℃，压力精确到0.1kpa； （2）可打印灭菌周期开始至结束的灭菌日期、模式、温度时间曲线、压力时间曲线、打印序列号等信息； （3）打印曲线应平滑，不得使用未连接的点来代替； （4）打印单位明确，易读易认； （5）除非必须，不得使用热敏纸。 | 关键 |
|  | 报警要求： （1）应根据设定的检测和限制条件及时给出相应的提示、警告。 （2）当设备发生出错状况或出现危急时，报警同时必须自动控制停机，报警信息被全部确认后才能开机，以防止影响产品质量和损坏机器的情况发生。 （3）配有声光报警器。 （4）可提示灭菌过程中温度突然降低、温度超标门互锁报警、软件系统异常等各种异常情况，报警信息能够准确显示故障原因。并可生成不可修改的报警记录，也能存储、打印、导出备份、查询、恢复等。 （5）灭菌过程中的信息自动打印中，可随时调用历史报警记录，不可修改。 | 关键 |
|  | 断电保护： （1）在设备正常使用时，突然断电后机器的设置参数、数据记录不会丢失，软硬件不会损坏。 （2）突然断电后，设备应处于保护状态，应立即停止加热和冷却风机，以免造成事故。 （3）来电后设备应处于暂停待命状态，需要人为操作设备才能运行。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 该电热恒温净化灭菌箱计算机化系统至少3级用户分层权限管理及密码管理的功能 | 关键 |
|  | 需要设置账户分级管理，至少设置满足法规要求及我公司要求的不低于三级权限，每级权限下可设置多个用户账户，每个账户可设置对应的登陆用户名及密码；操作员权限仅能进行灭菌模式的选取，不能修改温度、时间等参数，工艺员增加温度、时间等的设置权限；管理员再增加对探头的校验调整、取消门互锁等维修的权限。具备自动锁屏/退出时限设置功能。 | 关键 |
|  | 每个用户创建唯一的用户名和密码。 | 关键 |
|  | 应有权限功能防止系统时间被更改。 | 关键 |
|  | 屏幕显示的结果与打印纸质文档应是一致的。 | 关键 |
|  | 用户在密码输入时，电脑显示器上应不显示实际密码（比如密码会以*或其他符合显示）。 | 关键 |
|  | 系统应可以设置密码最小长度为8位。 | 希望 |
|  | 系统应允许管理员更改自己的密码和下级权限的密码。 | 关键 |
|  | 应有控制措施以防止电子记录从应用软件外面被修改或删除。 | 希望 |
|  | ## 可存储电子数据和曲线，原始电子数据和曲线不可修改，可查询、输出、备份恢复、打印。系统存储容量应满足所有电子记录存储至产品有效期后一年 | ## 关键 |
|  | ## 系统具备报警功能，可设置报警参数，可存储报警记录，报警记录不可修改，可查询、输出、备份恢复、打印。 | ## 关键 |
|  | ## 系统具备审计追踪功能，可存储审计追踪记录，记录内容包括：时间、操作者、操作描述与结果、必要的原因等，确保关键操作可追溯到人。审计追踪记录不可修改，可查询、输出、备份恢复、打印。 | ## 关键 |
|  | 可实时打印灭菌数据，打印内容应包含以下内容：日期，名称，运行时间，产品名称，运行号，必要的设置、灭菌数据等 | 关键 |
|  | 使用者应不能修改测试结果。 | 关键 |
|  | ## 断电恢复不影响参数设置、数据完整性、系统运行 | ## 关键 |
|  | ## 厂家提供系统及程序备份策略 | ## 关键 |
|  | ## 系统和程序为正版，设备生命周期内供应商应能够免费升级软件，软件系统可根据将来设备需要进行升级、更新。 | ## 关键 |
|  | 软件应有配方管理功能，能够新建、修改、删除，下载配方； | 关键 |
|  | 应具有数据记录功能，能够记录不少于300次灭菌数据，并能够根据时间进行查看，灭菌数据能够存储在U盘中、导出后进行打印、备份、查询、恢复等。 | 关键 |
|  | ## 厂家提供备份的电子记录读取策略，必要时提供电子记录读取软件 | ## 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁保护 |  |
|  | 密封门应装有安全连锁装置：正常工作条件下，当门未锁紧时，设备发出报警。FAT时应予以确认。 | 关键 |
|  | 在灭菌周期未开始的情况下，关闭的门应该可以被再次打开。 | 关键 |
|  | 在维修模式情况下，可以同时打开双扉门，需要对此设定相应的账号密码权限。 | 关键 |
|  | 温度验证孔密封良好，长期运行不会破坏密封，且不会对内室温度造成不利影响。 | 关键 |
|  | 验证孔为快接头式设计，方便验证仪接入。 | 关键 |
|  | 温度传感器与柜体的连接必须良好，同时做好隔热、减震处理，避免使用时产生破坏密封和破坏传感器的情况发生。 | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
| - 2 | 电气安全应符合GB4793.1的要求，电磁兼容性应符合GB/T18268—2000《测量、控制和实验室用电设备电磁兼容性要求》。 | 关键 |
|  | 有断电保护：在仪器正常使用时，设备突然断电不致破坏软、硬件，数据。 | 关键 |
|  | 控制系统安全装置：灭菌室的温度指示仪器应配备传感器故障保护装置，当故障或短路时，系统应该提供故障指示，并发出声光报警；当自动控制器发生故障时，应有安全装置使灭菌室内的温度恢复到安全状态，之后允许柜门打开。 | 关键 |
|  | 电控箱、触摸屏等电气防水等级为IP54。 | 关键 |
|  | 柜体接地良好，有良好的漏电保护。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。 | 关键 |
|  | 系统功能配置清单及说明，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。 | 关键 |
|  | 系统选型文件，包括设备标准技术文件、功能说明、设计说明、配置说明与清单。 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版图纸（P&ID图、尺寸图、安装图、必要的细节图、控制原理图、设备装配图、设备工作原理图、气动原理图、电气原理图、控制盘面仪表、开关配置图等线图、PLC相关图纸等）、各种接线图、拓扑图、计算机化系统相关图纸；图纸清单。 | 关键 |
|  | 设备安装过程文件：包括各种安装处理记录及报告、管道焊接过程文件、焊工资质文件、管道酸洗钝化记录、内窥镜检测记录等。 | 关键 |
|  | 材质证明：包括内室和外壳的材质证明证书。 | 关键 |
|  | 配件清单、易损件清单、备件、消耗品、仪表清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示。 | 关键 |
|  | 设备操作手册、设备维护手册（SOP）：语言为中文，应说明校准周期，并能提供校准服务（此项服务可付费）。 | 关键 |
|  | 温度和压力表的计量证书。 | 关键 |
|  | 安全报告。 | 关键 |
|  | 各种必要的部件合格证。 | 关键 |
|  | 工厂验收测试（FAT）文件。 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等。 | 关键 |
|  | 验证文件： （1）验证计划 （2）满足GMP和GAMP5等相关法规的评估文件 （3）设计确认及文件（DQ）， （4）安装确认及文件（IQ）； （5）运行确认及文件（OQ）； (6)性能确认及文件（PQ）；（7）验证总结报告（VSR） （8）设备生产商负责制定设备验证计划、评估文件、DQ/IQ/OQ/PQ验证文件、验证总结报告，并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。 | 关键 |
|  | 设备交付计划表。 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）各1份。 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单。 | 关键 |
|  | 应有针对每一部件所作序号的简明图册，在设备上也有相应标识，以便于维修人员查找和辩识。 | 关键 |
|  | 满足GEP要求的项目文件交付包 | 关键 |
|  | 文件具体要求： （1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格； （2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期。 （3）需要提供主要配件清单，并作单项报价备案，列在合同方案之内。我方沟通确认无误后方可执行。 （4）供应商应在制造安装前需要就实际尺寸，管路、器件布局与 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、故障排除、日常维护等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障，会进行日常维护。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 吊装费用含在设备合同内，由设备供应商提供费用。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 说明：验证要求包括硬件和软件（计算机系统） | 关键 |
|  | 验证包括验证计划、系统评估、计算机化系统评估、风险评估、DQ、SAT、IQ、OQ、RTM、VSR文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。供应商协助完成PQ。 | 关键 |
|  | 投标方按GMP规范及GAMP5要求完成上述所有验证工作，并提供相应文件（文件必须符合我所QA要求）。各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | PQ由供应商协助我公司完成。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收文件签署之后开始计算。 | 关键 |
|  | 设备整机质保期为2年，保质期内免费保修并免费更换所有配件，保质期后应提供良好的售后服务； | 关键 |
|  | 灭菌柜的柜体10年质保，不得出现开裂和沙眼，否则供应商应在开裂后半年内免费为我公司更换新的柜体。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求仪器出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决仪器运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 供应商可以提供所有合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂安装需遵守施工和施工规定。 | 关键 |
|  | 确认调试验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |
|  | 供货商或施工方在设备验收时需提供武汉市特种设备安全监督管理部门颁发的特种设备检验证书和特种设备使用登记证。 | 关键 |

- 附件

N/A