轮状病毒疫苗楼分装车间

手套完整性测试仪URS

| 起草、审核及批准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部 门 | 责任人 | 签 名 | 日 期 |
| 起 草 | 分包装室 | 吴忠良 |  |  |
| 审 核 | 分包装室 | 雷继军 |  |  |
| 审 核 | 生产技术部 | 张潇文 |  |  |
| 审 核 | 工程技术部 | 徐 砾 |  |  |
| 审 核 | 项目部 | 王晓军 |  |  |
| 审 核 | 质量保证部 | 鲁 潇 |  |  |
| 批 准 | 质量保证部 | 聂希霖 |  |  |

目录

1. 目的	3

2. 范围	3

3. 职责	3

4. 内容	4

4.1概述	4

4.2法规要求	4

4.3安装要求	5

4.4运行要求	6

4.4.1包装材料规格标准	6

4.4.2  设备效率、产能	6

4.4.3  工艺参数要求	6

4.5电气、自动控制要求	7

4.6安全要求	9

4.7文件要求	9

4.8服务要求	11

5. 附件	12

# 1. 目的

本URS是一份定义轮状病毒疫苗楼分装车间手套完整性测试仪的法规要求、选型安装要求、运行要求、电气和自动化控制要求、安全要求及文件要求等各方面要求的关键文件。用于指导用户方、供应商等各方面人员在手套完整性测试仪整个设备生命周期过程中各项活动按要求进行，使所购买的手套完整性测试仪满足本URS的要求。本用户需求说明是对手套完整性测试仪的设计、制造、材质、检查和测试、文件、包装和交付的说明和最低要求。

# 2. 范围

本URS仅适用于武汉生物制品研究所有限责任公司轮状病毒疫苗楼分装车间手套完整性测试仪。

# 3. 职责

| 部 门 | 职 责 |
| --- | --- |
| 分包装室 | 负责从使用者的角度起草并审核本URS文件。 负责本URS文件的修改、打印，并将纸质版送各相关部门签字。 |
| 工程技术部 | 负责从工程技术角度审核本URS文件。 负责补充工程技术及维护维修相关内容。 负责本URS文件归档。 |
| 项目部 | 负责从轮状车间项目建设的角度审核本URS文件。 负责补充项目建设相关内容。 |
| 生产技术部 | 负责审核本URS。 |
| 质量保证部 | 负责提供URS文件模板。 负责从质量管理法规角度审核本URS。 负责批准本URS。 |

# 4. 内容

## 4.1概述

轮状病毒疫苗楼分装车间需要购买1台手套完整性测试仪，用于BOSCH灌装线上隔离器的手套完整性测试，以确定手套的完整性。

本测试仪可在BOSCH灌装线的隔离器上进行测试，应能够轻便、灵活、快速的进行手套完整性测试，不需要外接电源和压缩空气。

## 4.2法规要求

4.2.1 GMP要求

- 《药品生产质量管理规范》现行版

- 《药品GMP指南》无菌药品（现行版）

- 《中国药典》现行版

- ISO 14644-1（洁净室及相关控制环境）、

- ISO 14698-1（ 洁净室及相关控制环境的微生物污染控制）

- FDA联邦法规有关内容(cGMP)

- 国际制药工程协会（ISPE）基本指南ISPE Baseline Volume5 Commissioning and Qualification

- ISPE GAMP5 A Risk-Based Approach to Compliant GxP Computerized Systems良好自动化生产实践指南—遵从GxP计算机化系统合规的风险管理方法

- FDA 21 CFR Part 210, 211

- WHO Guidance on good data and record management practices

- PI 011-3 Good Practices for Computerised Systems in regulated GMP/GDP Environments

- PI 041-1(Draft2) Draft PIC/S Good Practices for Data Management and Integrity in regulated GMP/GDP Environments

- TGA 数据管理与数据可靠性

- FDA 21 CFR Part 11

4.2.2安全及环保要求

（1）GB-52261-2002机械安全机械电气设备第一部分：通用技术条件。

（2）GB 30439-2013工业自动化产品安全要求

## 4.3安装要求

4.3.1 安装位置

手套完整性测试仪为移动式，使用时放在灌装间、轧盖间内使用。

4.3.2安装尺寸

4.3.2.1手套完整性测试仪的盖必须与Bosch隔离器安装的手套尺寸相匹配。

4.3.2.2设备最终尺寸应与批准的技术文件与图纸保持一致。

4.3.3地面承重

N/A

4.3.4可用的公用系统

N/A

4.3.5洁净级别及房间环境条件

4.3.5.1 洁净室内温度： 18℃～26℃。

4.3.5.2 洁净室内相对湿度：35%～85%。

4.3.5.3 工作环境洁净级别： B级

4.3.6可用的能源配置

4.3.6.1 220V，50HZ。

4.3.6.2 电池。

4.3.7外观及材质要求

- 所有制造用材料都应符合中国和WHO/GMP的要求。

- 设备选用的所有材料应适合在B级环境中使用。

- 设备必须能够适应通常的清洁剂和消毒剂，不得因房间进行甲醛、过氧化氢的熏蒸而对设备本身造成影响。

- 设备内部构造中起密封作用的部件材质，如垫圈等应当防腐蚀、防潮湿。

## 4.4运行要求

### 4.4.1包装材料规格标准

N/A

### 4.4.2  设备效率、产能

N/A

### 4.4.3  工艺参数要求

| 项目名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 充气压力范围 | 0-5000Pa |
| 压力检测灵敏度 | 1Pa |
| 压力显示分辩率 | 0.1Pa |
| 适用的手套尺寸 | 按我公司Bosch分装线手套尺寸定做，可拆卸更换固定框 |
| 测试时间 | 可设置 |
| 噪声 | ≤70 dB |
| 压降速率单位 | Pa/min（或其他等效单位） |
| 电池续航能力 | 设备自带电池，能够连续运行8小时，每次充电时间应少于3小时。供应商应提供测试证明材料。 |

4.4.4性能要求

- 内置真空泵和电池，使用时不需要外接电源和压缩空气。

- 手套完整性测试仪的测试头与Rabs手套之间能够进行良好的密封，以降低测试的失败率。

- 测试头的大小能适应现有隔离器手套尺寸和形状，能从手套口快速的安装和拆卸。

- 测试仪主机应能实现配多个头，且测试头切换安装安全可靠。

- 内置微型打印机通过USB导出数据。

- 控制系统可通过局域网与电脑连接，配独立的WIFI发射装置，信号稳定，不受其他信号干扰。

- 内置空气过滤器，以减少充气造成的微粒污染；过滤器易于更换。

## 4.5电气、自动控制要求

4.5.1自动控制过程的要求

- 检漏程序要求：

- 设备能够根据设定的参数自动执行一个完整的检测流程，包括手套安装后的密封、手套加压、稳压测试、泄露测试、数据传输与保存、泄压等过程。

- 设备进行手套检漏时，应先进行脉冲稳压，以确保正式测试过程中手套完全舒展开。

- 数据记录后能够生成一个完整的报告，内容至少包括手套编号及各测试数据记录，后能够生成一个完整的报告，内容至少包括手套编号及测试时间、测试结果，生成的报告能够进行实打印或者通过USB和WIFI存储到电脑上。

- 权限管理：

- 设备应具备满足法规要求和我公司要求的至少3级系统管理权限，各级应具备不同的管理权限：操作权限只能进行设备正常操作，管理权限可进行设备操作、配方编辑，最高权限可进行用户管理，修改密码等操作。

- 每级权限可设置多个账户，账户数量不设上限。

- 每个账户可设置独立至少8位数密码保护，可由管理员设置密码强制更换时限。

- 可由管理员设置系统登陆锁屏时间，锁屏后再次使用系统必须重新输入用户名密码。

- 系统时间必须由特定权限来管理和控制。

- 控制界面要求：

- 手套完整性测试仪需要配1个触摸屏HMI，便于操作和设置参数。

- 软件系统所有操作和设置界面应有中文界面。

- 可实时显示充气压力值、压力-时间曲线、压降速率等数据。

- 可设置并储存多个配方设置，以适应不同手套参数：可进行手套工作腔、密封圈、压力安全值、脉冲次数、测试时间等自定义。

- 配方选择必须通过HMI完成，配方修改和设定需二级权限以上的操作者才可进行。

- 报警功能：

故障报警：当设备元件出现故障时，应有报警并提示故障信息，并记录。

- 数据存储和打印

- 控制系统必须保证检测数据的安全性和完整性，手套检测数据能够记录、保存和打印，不可修改。

- 手套完整性测试仪可将监控数据通过USB和无线WIFI技术传输至用户电脑；

- 需要明确数据的储存路径，并且存储后的数据方便阅读。

- 断电恢复要求：

- 突然断电时参数设置和检测历史数据不能丢失，测试盖不能进行泄压。

- 电源回复时，没有操作人员操作或通讯信息输入时，设备不能启动。

- 审计追踪功能：

- 应具有数据追踪功能，所有操作应有相应的权限限制，且所有操作应被记录（包括登陆，启停，修改参数，消除报警等所有信息），记录应可被查看；

- 审计追踪功能必须是自动的（即独立于用户）和由计算机生成的，并自动存储。

- 能够显示在获取、处理、报告、存贮原始数据时对数据进行的主要操作，审计追踪功能应显示操作者、操作时间、具体操作，并可记录操作的理由。

- 审计追踪应该被设计为不能被关闭、意外或故意地更改与删除（从应用层面）。审计追踪至少必须包括一个和数据修改或重写相关的安全日期/时间标记。

- 审计追踪的数据必须是以电子形式查看的易读表单。

- 审计追踪功能由系统管理员管理，其他级别人员仅具备查看、打印权限，便于审计追踪的日常复核，可通过时间段查询内容。

4.5.2计算机化系统要求

4.5.2.1 符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》附录10计算机化系统的要求。

4.5.2.2计算机化系统验证要求：

- 应包含计算机化系统相关评估、FAT、SAT、DQ、IQ、OQ；

- 相关计算机化系统的验证需与设备验证同步进行，其设备的FAT、SAT、DQ、IQ、OQ文件中需包含对其计算机化系统的验证，验证项目及标准符合WHO和ISPE相关要求；

- 计算机化系统相关评估、FAT、SAT、DQ、IQ、OQ由供应商负责提供方案、记录、报告、追溯矩阵等文件并实施。

## 4.6安全要求

4.6.1密封连锁及压力保护

有压力过载保护装置，手套充气压力超过安全值能自动停止充气，防止压力过大撑爆手套

4.6.2电气保护

- 符合CE标准、GB。

- 电气防水等级为IP54。

- 应有电机过载保护功能。

4.6.3其他防护要求

- 运行时噪声水平应小于65dB，噪音控制符合中国相关法规要求。

## 4.7文件要求

4.7.1投标文件、合同及订单。

4.7.2卖方发运清单、设备合格报告。

4.7.3系统完整配置清单及说明，包含各配置、组件的名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。

4.7.4系统设计说明、功能说明、配置清单与说明等GAMP5要求的说明文件。

4.7.5  图纸：必须提供设备整体部位的装配布局图；提供各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版图纸（P&ID图、尺寸图、安装图、必要的细节图、控制原理图、拓扑图、设备装配图、设备工作原理图、气动原理图、电气原理图、控制盘面仪表、开关配置图等线图、控制系统PLC电气图等）；提供图纸清单。

4.7.6  供应商应提供备件清单，包括：易损件、正常磨损件、有使用寿命但是交货时间很长的部件、本地无法提供的电子元件。

4.7.7  设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示、仪表清单。

4.7.8  设备安装文件：焊接文件、焊接报告、各种安装处理记录及报告。

4.7.9  设备操作和维护手册：语言为中英文双语。

4.7.10 应提供手套完整性测试仪的CE认证和计量院校验报告，并可提供后续的环路校验等计量服务。

4.7.11安全测试报告。

4.7.12各种必要的合格证，包括部件合格证、环路校验合格报告、材质报告及证书等。

4.7.13调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等。

4.7.14工厂验收测试（FAT）报告和现场验收测试（SAT）报告

4.7.15提供全套满足WHO预认证相关法规要求的验证文件：

（1）验证计划与进度表

（2）一套满足WHO预认证相关法规要求的验证相关评估文件（至少包括计算机化系统评估、风险评等）

（3）设计确认及文件（DQ）；

（4）安装确认及文件（IQ）；

（5）运行确认及文件（OQ）；

（6）性能确认及文件（PQ）；

（7）可追溯矩阵（RTM）；

（8）缺失质量项目计划（QPP）。

4.7.16提供满足GEP要求的文件交付包

4.7.17设备交付计划表，设备装配前提供。

4.7.18使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）2份；提供系统软件恢复光盘。

4.7.19提供设备及其零部件使用寿命清单。

4.7.20应有针对每一部件所作序号的简明图册，以便于维修人员查找和辩识。

4.7.21其他要求：

（1）投标文件内必须包含关于本URS的详细技术响应列表；

（2）投标文件内应明确系统关键组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期。

（3）需要提供主要配件清单，并作单项报价备案，列在合同方案之内。

（4）制造商需要提供近3年与本次投标产品同一产地国内用户产品销售业绩，并提供相应合同复印件,其在中国内的的销售数量不得低于10台；供应商需要提供其成功的业绩案例和可供查阅的良好客户群清单。

（5）供应商提供的与本次投标同型号产品，5年内在疫苗行业中必须有通过WHO预认证的案例不得少于1例，供应商必须提供查证资料。

（6）供应商提供的确认、验证、调试等测试文件应为中英双语版。

## 4.8服务要求

4.8.1培训要求

4.8.1.1 系统在我公司车间安装完成后，设备供应商应免费对我方生产操作人员、维护维修人员进行全面培训并填写培训记录。

4.8.1.2生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洁消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，知晓设备使用的风险点，会排除常见故障。

4.8.1.3设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解仪器日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。

4.8.2运输要求

4.8.2.1 仪器在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。

4.8.2.2 吊装费用含在设备合同内，由设备供应商提供费用。

4.8.3验证要求

4.8.3.1 投标方按GMP规范完成评估、FAT、SAT、DQ、IQ、OQ工作，并提供相应文件（文件必须符合我所QA要求）。各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.3.2供应商需提供验证工作计划表，验证工作应在1个月内完成。

4.8.3.3 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目，验证项目中应明确描述测试目标、测试方法，并填写测试数据及结论。

4.8.3.4验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.3.5验收前，验证工作应已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.4售后服务及备件要求

- 设备保质期从确认验收文件签署之后开始计算。

- 设备整机质保期至少为1年，保质期内免费保修并免费更换所有配件，保质期后应提供良好的售后服务。

- 售后服务必须响应及时，设备出现故障咨询厂家后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，设备供应商须派工程师在24小时内至车间现场排除故障。

- 免费保修期后，设备供应商可提供每年至少1次的全面性的预防性维护，由厂家配备的专业工程师来完成。

- 供应商应能够及时解决设备生命周期内的所有故障问题；供应商需要在国内配备高水平的售后工程师可为我公司服务，其应具有独立完成设备大修以及独立排除设备故障的能力。

- 供应商应在国内设有备件库,能够满足用户的常用备件需求。供应商应对其备件库存情况进行说明以证明能其满足我方使用要求。

4.8.5验收要求

4.8.5.1待设备在车间安装完成、验证全部合格、相关文件全部齐备、所有培训已经完成，且试运行1周无问题之后方可签订设备验收。

4.8.5.2确认调试验收合格后，买卖双方签订验收报告。

4.8.5.3设备验收时如发现供应商对URS的响应不完全，甲方有权索赔并拒绝验收。

# 5. 附件

N/A