台式离心机用户需求说明（URS）

| 设备/设施/系统名称： | 台式离心机 |
| --- | --- |
| 用户需求编号： | URS—-38-LX-001 |
| 用户需求修订号： | 00 |

| 起草、审核及批准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部 门 | 责任人 | 签 名 | 日 期 |
| 起 草 | 病毒性疫苗研究一室 | 王文辉 |  |  |
| 审 核 | 病毒性疫苗研究一室 | 孟胜利 |  |  |
| 审 核 | 科研开发部 | 张智 |  |  |
| 审 核 | 工程技术部 | 徐砾 |  |  |
| 审 核 | 质量保证部 | 王珍 |  |  |
| 审 核 | 安全管理部 | 周祠 |  |  |
| 审 核 | 质量保证部 | 鲁潇 |  |  |
| 批 准 | 质量保证部 | 聂希霖 |  |  |

目录

说明：此处请只更新页码

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	9

10	文件要求	9

11	服务要求	9

12	附件	10

# 修订历史

| 版本 | 日期 | 作者 | 更新原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 2019.05.23 | 王文辉 | 新建 |

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司病毒性疫苗研究一室台式离心机的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司病毒性疫苗研究一室台式离心机。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典 2015年版

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 职责

| 部 门 | 职 责 |
| --- | --- |
| 病毒性疫苗研究一室 | 负责从用户的角度起草并审核本URS文件。 负责本URS文件的修改、打印，并将纸质版送各相关部门签字。 |
| 项目部 | 负责从项目施工角度审核本URS文件。 负责补充项目施工相关内容。 |
| 工程技术部 | 负责从工程技术角度审核本URS文件。 负责补充工程技术及维护维修相关内容。 负责本URS文件归档。 |
| 科研开发部 | 负责从科研开发角度审核本URS文件。 |
| 安全管理部 | 负责从安全的角度审核本URS文件。 |
| 质量保证部 | 负责提供URS文件模板。 负责从质量管理法规角度审核本URS文件。 负责批准本URS文件。 |

- 系统描述

台式离心机是分子生物学实验最常用的仪器之一，可以用于样本的离心和分离。

- 安装要求

安装于病毒性疫苗研究一室实验室1

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 病毒性疫苗研究一室实验室1 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 设备尺寸要求能保证整机稳定可靠的输出和生产操作顺利进行。 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量（kg） 其重量不超出房间地面承重要求。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应10℃～32℃环境 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括45%～65% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：普通区域 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：～220±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 仪器外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷，且仪器内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 标准配件系统涵盖了水平转头和角转头。 | 关键 |
|  | 设备设计结构尽可能简洁、平滑、易清洗消毒，无残余死角和不残留液等。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 能连续运行不小于8小时。 | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 基本配置：两台离心机均配置角转头 48*1.5/2 mL 第一台可离心50 mL*6和15 mL *6 第二台可离心 15 mL*56和50 mL*28 最高转度 不少于13000 rpm | 关键 |
|  | 转头锁定功能 有 不平衡检测系统 有 离心腔 不锈钢 温度设定范围 4℃-40℃ 预冷功能 有 瞬时离心 有 | 关键 |
|  | 启动平稳，速度稳定，不随负载、时间和外界电源波动而变化。 | 关键 |
|  | 待机冷却功能：可使转子腔在待机状态下维持设定温度，确保离心前后、甚至是在最高转速时，都能可靠地对敏感样品进行制冷。 | 关键 |
|  | 可根据需要灵活配置转头，4 种水平转头可选，可离心从微量离心管到 400 mL 各种规格的离心管，以及酶标板，可以提供防生物污染离心附件；9 种角转头可选，包括分立式密封角转头，用于离心特别危险或敏感的生物标本。 | 期望 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | N/A |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 应有自动锁 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 应有专用的数字式程序键，可即时保存和调用最常用程序。 | 关键 |
|  | LED数字显示便捷的程序编辑功能，即使在离心运行时，也可对离心转速、离心时间、离心温度等各项参数进行调节。 | 关键 |

- 安全要求

说明：此处填写安全相关要求。

| 编号 | 需求 |  | 关键程度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |  |
|  | 运行安全保护：离心机处于工作时，门盖自锁，无法打开。 | 关键 |  |
|  | 真空保护：当离心机腔体内真空发生异常，系统会报警保护设备。 | 关键 |  |
|  | 电气保护 |  |  |
|  | 有断电保护措施 |  | 关键 |

- 文件要求

说明：此处填写供应商需提供的相关文件要求。

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。 | 关键 |
|  | 系统功能配置清单及说明，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。 | 关键 |
|  | 设备标准技术文件：功能设计说明、配置清单与说明 | 关键 |
|  | 各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版图纸（实物图、尺寸图、局部图、P&ID图、控制原理图、电气原理图、PLC图等相关图纸等）；图纸清单。 | 关键 |
|  | 组件清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示。 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明校准周期，并能提供校准服务（此项服务可付费）。 | 关键 |
|  | 设备交付计划表。 | 关键 |
|  | N/A |  |
|  | 安全报告。 | 关键 |
|  | 各种必要的合格证，包括部件合格证、校验合格报告、材质证书等。 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等。 | 关键 |
|  | 现场验收测试（SAT）报告。 | 关键 |
|  | N/A |  |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单。 | 期望 |
|  | 应有针对每一部件所作序号的简明图册，以便于维修人员查找和辩识 | 期望 |

- 服务要求

说明：此处填写不属于以上范畴的其他要求。

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | N/A |  |
|  | N/A |  |
|  | N/A |  |
|  | N/A |  |
|  | N/A |  |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收文件签署之后开始计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期为一年以上，保质期内免费保修并免费更换所有配件，保质期后乙方终生提供及时的维修、维护。 | 关键 |
|  | 设备质保期为一年以上，保质期内免费保修并免费更换所有配件，保质期后乙方终生提供及时的维修、维护。。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求仪器出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须48小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决仪器运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使仪器保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家应提供可满足两年设备运行需要的易损零部件及零部件清单，用于仪器相应部件的维修、更换。 | 期望 |
|  | 厂家能长期提供设备运行需要的零部件。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。 | 关键 |
|  | 确认调试验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

不适用