免疫制剂室大容量冷冻离心机URS

| 起草、审核及批准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部门 | 责任人 | 签名 | 日期 |
| 起草 | 生产技术部 | 童凌锋 |  |  |
| 审核 | 生产技术部 | 郭晓东 |  |  |
| 审核 | 综合管理部 | 单东亚 |  |  |
| 审核 | 生产技术部 | 余 健 |  |  |
| 审核 | 质量保证室 | 黄云霞 |  |  |
| 审核 | 质量保证室 | 吴 笛 |  |  |
| 批准 | 质量管理部 | 王 智 |  |  |

目录

1.目的	3

2.范围	3

3.职责	3

4.内容	3

4.1概述	3

4.2法规与标准	3

4.3安装要求	4

4.4运行要求	5

4.5电气、自动控制要求	6

4.6 安全要求	7

4.7文件要求	8

4.8服务要求	9

5.附件	10

# 1.目的

本URS是一份用于定义离心机的选型方法、功能要求、关键参数等的关键文件。用于指导选型，产品提供单位按照我公司的相关要求并结合相关规范进行设计、安装及后期验证等一系列工作。

# 2.范围

本URS仅用于武汉中生毓晋生物医药有限责任公司免疫制剂室离心机的购买。

# 3.职责

| 部门 | 职责 |
| --- | --- |
| 免疫制剂室 | 负责从用户的角度起草并审核本URS文件。 负责本URS文件的修改、打印，并将纸质版送各相关部门签字。 |
| 综合管理部 | 负责从工程技术角度审核本URS文件。 负责补充工程技术及维护维修相关内容。 |
| 质量保证室 | 负责提供URS文件模板。 负责从质量管理法规角度审核本URS文件。 负责本URS文件归档。 |
| 质量管理部 | 负责批准本URS文件。 |

# 4.内容

## 4.1概述

免疫制剂室需要购买一台国产离心机，用于生产技术部人红细胞的离心、分离。

设备及设施清单如下：

| 序号 | 设备或设施名称 | 数量 | 型号/规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大容量冷冻离心机 | 1台 | / | / |
| 2 | 水平转子体 | 1个 | 6*1000ml | 包含主轴 |
| 3 | 水平圆杯 | 6个 | 1000ml/个 | / |
| 4 | 内杯 | 12个 | 1000ml/个 | / |

## 4.2法规与标准

4.2.1 GMP要求

该设备用于免疫制剂室人红细胞分离，因此必须符合GMP的要求，主要包括：

4.2.1.1《药品生产质量管理规范》（2010修订版）

4.2.1.2《中华人民共和国药品管理法》

4.2.1.3《中华人民共和国药典》2015年版

4.2.2安全及环保要求

N/A

4.2.3其他要求

N/A

## 4.3安装要求

4.3.1 安装位置

4.3.1.1该离心机及其相关附件安装于免疫制剂吸收原料车间离心间。

4.3.2安装尺寸

4.3.2.1设备尺寸基本要求

| 名称 | 长 | 宽 | 高 |
| --- | --- | --- | --- |
| 离心机 | 75cm | 85cm | 120cm |

4.3.2.2设备尺寸可根据现场条件及生产需求适当调整。

4.3.2.3设备的形式尺寸应符合制造商说明书及相关技术图纸规定的要求。

4.3.2.4供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。

4.3.3地面承重

N/A

4.3.4可用的公用系统

N/A

4.3.5洁净级别及房间环境条件

4.3.5.1 环境温度   使用温度范围：18℃～26℃。

4.3.5.2 环境湿度   使用湿度范围：45%～60%。

4.3.5.3 环境洁净度：D级洁净区。

4.3.6可用的能源配置

4.3.6.1电源：220V±22V、50HZ、30A

4.3.7外观及材质要求

4.3.7.1设备机身全钢制结构，转子体为合金铝锻造，表面采用硬质氧化。

4.3.7.2设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。

4.3.7.3设备内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷。

4.3.7.4所有组件均选用知名品牌配件，质量稳定、经久耐用、使用方便、不易锈蚀。

4.3.7.5标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识：

（1）制造/供应单位；

（2）产品注册号；

（3）设备型号；

（4）生产日期或编号；

（5）必要的功能标识、安全标识及说明；

（6）设备校验标识（包含校验日期）

4.3.7.5设备仪表配置要求：

| 序号 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 离心机、水平转子体、水平圆杯、内杯、 中文、操作界面。 | 1 |
| 2 | 验证文件及服务：FAT、SAT、DQ、IQ、OQ、相关技术文件与证书。 | 1 |

## 4.4运行要求

4.4.1原辅料、包装材料、产品的规格标准

N/A

4.4.2设备效率、产能

N/A

4.4.3工艺参数范围

4.4.3.1水平转子最高转速：4200rpm/min

4.4.3.2定时范围：1min～23h59min

4.4.3.3转速精度：±10rpm/min

4.4.3.4加/减速率：升速档≥9、减速档≥2

4.4.3.5最低容量：6×1000ml

4.4.3.6转头温度设定范围：-20℃～+40℃

4.4.3.7温控精度：±1℃

4.4.3.8离心机启动、运转及停止时噪音范围在65分贝以内

4.4.4	其他要求

4.4.4.1离心机结构合理，方便工作人员进行安装、拆卸及清洗。

4.4.4.2显示器不存垢、易清洗、安装位置便于操作者观察。

4.4.4.3操作简单适合大批量生产。

4.4.4.4具备滚轮及水平调节装置，方便调节水平及短距离移动。

4.5电气、自动控制要求

4.5.1自动控制过程的要求

4.5.1.1操作界面：PVC面板按键，LED数码显示器，方便设置运行时间、转速、刹车值、加速值，转头温度。

4.5.1.2符合GMP法规要求。

## 4.6 安全要求

4.6.1密封连锁保护

4.6.1.1具有不平衡、测速、门盖、超速、超温等多种保护功能。

N/A

4.6.2电气保护

4.6.2.1有断电保护措施。

4.6.3超速保护

4.6.3.1具有超速保护功能。

## 4.7文件要求

4.7.1投标文件、合同及订单。

4.7.2卖方发运清单及相关检验报告。

4.7.3系统功能配置清单及说明，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。

4.7.4设备标准技术文件，包括设计说明（DS）和功能说明（FS）文件。

4.7.5实物图；各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版图纸（P&ID图、控制原理图、设备装配图、设备工作原理图、电气原理图、控制盘面仪表、开关配置图等线图、PLC相关图纸等）；注释参考等；图纸清单。

4.7.6零部件、易损件、备件、消耗品、设备仪表清单，包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。

4.7.7设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示。

4.7.8设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明校准周期，并能提供校准服务（此项服务可付费）。

4.7.9设备交付计划表。

4.7.10校验报告及计量证书。

4.7.11安全报告。

4.7.12各种必要的合格证，包括部件合格证、离心机校验合格报告、材质证书等。

4.7.13调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等。

4.7.14工厂验收测试（FAT）报告和现场验收测试（SAT）报告。

4.7.15验证文件：

（1）设计确认及文件（DQ）；

（2）安装确认及文件（IQ）；

（3）运行确认及文件（OQ）；

（4）性能确认及文件（PQ）；

（5）满足GMP法规要求

4.7.16使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。

4.7.17提供设备及其零部件使用寿命清单。

4.7.18应有针对每一部件所作序号的简明图册，以便于维修人员查找和辩识。

4.7.19文件具体要求：

（1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性；

（2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期。

（3）需要提供主要配件清单，并作单项报价备案，列在合同方案之内。

## 4.8服务要求

4.8.1培训要求

4.8.1.1设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。

4.8.1.2操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识，以及软件的各项功能的应用。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障，能正确使用软件。

4.8.1.3设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。

4.8.2运输要求

4.8.2.1设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。

4.8.3验证要求

4.8.3.1验证包括DQ、IQ、OQ、PQ。

4.8.3.2投标方按GMP规范及设备相关法规完成DQ、IQ、OQ、PQ工作，并提供相应文件（文件必须无条件符合我公司QA要求）。各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证室批准。

4.8.3.3验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。

4.8.3.4验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。

4.8.3.5验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证室批准。

4.8.3.6验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证室批准。

4.8.4售后服务及备件要求

4.8.4.1设备保质期从确认验收文件签署之后开始计算。

4.8.4.2设备质保期为一年以上，保质期内免费保修并免费更换所有配件，保质期后应提供良好的售后服务。

4.8.4.3售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须48小时内派人至现场解决。

4.8.4.4免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。

4.8.4.5厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。

4.8.4.6 厂家需提供终身软件免费升级。

4.8.5验收要求

4.8.5.1货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。

4.8.5.2供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。

4.8.5.3确认调试验收合格后，买卖双方签订验收报告。

4.8.6其他要求

4.8.6.1设备交货要求：合同签订后1个月内。

# 5.附件

5.1 N/A