医用冷藏冷冻箱用户需求说明（URS）

| 设备/设施/系统名称： | 医用冷藏冷冻箱 |
| --- | --- |
| 用户需求编号： | URS—39—MR—002 |
| 用户需求修订号： | 00 |

| 起草、审核及批准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部 门 | 责任人 | 签 名 | 日 期 |
| 起 草 | 轮状病毒疫苗室 | 张东 |  |  |
| 审 核 | 轮状病毒疫苗室 | 徐葛林 |  |  |
| 审 核 | 科研开发部 | 张智 |  |  |
| 审 核 | 工程技术部 | 徐砾 |  |  |
| 审 核 | 安全管理部 | 周祠 |  |  |
| 审核 | 质量保证部 | 王婵 |  |  |
| 审核 | 质量保证部 | 鲁潇 |  |  |
| 批 准 | 质量保证部 | 聂希霖 |  |  |

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	9

10	文件要求	9

11	服务要求	11

12	附件	12

# 修订历史

| 版本 | 日期 | 作者 | 更新原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 2019.09.05 | 张东 | 新建 |

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司轮状疫苗楼医用冷藏冷冻箱的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司轮状疫苗楼医用冷藏冷冻箱。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典 2015年版

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 职责

| 部 门 | 职 责 |
| --- | --- |
| 轮状病毒疫苗室 | 负责从用户的角度起草并审核本URS文件。 负责本URS文件的修改、打印，并将纸质版送各相关部门签字。 |
| 科研开发部 | 负责从科研开发角度审核本URS文件。 |
| 工程技术部 | 负责从工程技术角度审核本URS文件。 负责补充工程技术及维护维修相关内容。 负责本URS文件归档。 |
| 安全管理部 | 负责从安全角度审核本URS文件 |
| 质量保证部 | 负责提供URS文件模板。 负责批准本URS文件。 |

- 系统描述

本文件的目的是描述轮状病毒疫苗楼车间需购买的2台医用冷藏冷冻箱的用户需求，以确保最终用户的需求可以在设计阶段实现，并作为后续验证工作的基础。

医用冷藏箱主要用于在轮状疫苗楼三楼检定区存放QC检测中间样品（无菌试验样品、支原体样品、外源因子、滴度检测、Vero细胞残留DNA检测样品）和检测、实验用试剂。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 轮状疫苗楼三楼QC检测区样品FFA实验室和细胞间各1台 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 选用立式冷藏箱，高度低于2m，容积冷藏区＞150L，冷冻区＞80L。 | 关键 |
|  | 长宽比应符合现场摆放位置的要求。 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量不超过房间地面承重要求。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司工作环境温度：能适应10℃～32℃环境。 | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境湿度：至少包括45%～65%。 | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：C级区 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：～220±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备应整洁完好，不得有明显凹陷、破损和锈蚀等缺陷 | 关键 |
|  | 使用材质应易于清洁消毒，耐受消毒剂腐蚀 | 关键 |
|  | 使用发泡箱体，冷藏区配备≥4层搁物架，需要有止动脚底方便使用 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | 包装需满足运输和装卸要求，做到防潮湿、防磕碰、防振动 | 关键 |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 冷藏温度范围可以通过调整设定温度恒定控制在2-8℃，调整增量为0.1℃；冷冻温度要求在-20~-40℃。 | 关键 |
|  | 温度波动范围±3℃，温度均一性在±2℃，温度显示精度0.1℃。 | 关键 |
|  | 冷藏区容积＞150L，冷冻区容积＞80L。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 有屏幕对冷藏区和冷冻区温度同时进行数字温度显示，显示精度0.1℃。 | 关键 |
|  | 配置搁架，可以根据实际使用情况调整搁架间距，保证箱内空间利用率。 | 关键 |
|  | 冷藏区有自动化霜功能。 | 关键 |
|  | 有断电记忆功能，外部电源断电重新来电后，设备可以按原设定的程序自动恢复运行。 | 关键※ |
|  | 有两个测试孔，电脑板控制 | 关键 |
|  | 有温度保存功能，每5分钟保存一次实时温度数据，可保存10年以上温度数据，可以导出不可修改的记录。 | 关键※ |
|  | 有温度打印功能，每半小时打印一次实时温度数据。 | 关键 |
|  | 可以打印实时温度曲线 | 期望 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 可大屏数字显示冷藏区和冷冻区温度，微电脑控制,显示精度0.1度，带电源指示灯 | 关键 |
|  | 可实现超温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警，带远程报警接口，两种报警方式（声音蜂鸣报警，显示屏闪烁报警）。断电报警功能满足产品断电后继续显示箱内的实时温度大于48小时。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 预留USB插口，每五分钟保存一次冰箱温度数据，可储存箱内十年的温度数据，可以通过U盘导出。 | 关键 |
|  | 有打印机模块，在能储存温度电子数据的情况下，每半小时实时打印一次温度数据 | 关键 |
|  | 能实时打印温度数据曲线。 | 期望 |
|  | 使用者应不能修改冰箱记录 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | 符合GB4793.1和GB4793.4的要求。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。 | 关键 |
|  | 设计选型文件：选型文件，冰箱详细说明书；须提供功能描述和标准。 | 关键 |
|  | 图纸：根据现场确认结果提供的布局图；提供各种测试、维修等活动所需的电子版及打印版实物图、布局图、尺寸图、局部图（与功能相关的细节图）、必要的安装图和接线图、图纸清单。 | 关键 |
|  | 配件清单、易损件清单、备件、消耗品清单：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格型号及必要说明。 | 关键 |
|  | 部件清单：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格型号及必要说明。 | 关键 |
|  | 厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示。 | 关键 |
|  | 设备交付计划表。 | 关键 |
| - B | 材料清单及材料证书（写明材料有效期）。 | 关键 |
|  | 安全报告及证明 | 关键 |
|  | 现场验收测试报告（SAT），以及调试文件：调试计划（调试说明、调试清单、现场验收测试、保修信息、培训计划等），总测试计划，检查计划，检测清单，各测试结果，调试总结报告等。 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单。 | 关键 |
|  | 满足GEP要求的工程交付文件包。 | 关键 |
|  | 系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性。 | 关键 |
|  | 标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期。 | 关键 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 提供完整的DQ、IQ、OQ文件，协助完成PQ工作和文件。 | 关键 |
|  | 需要提供冰箱的验证文件或至少协助完成验证工作服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作 | 期望 |
|  | 检查医用冷藏箱符合性及用户安装环境是否符合要求。进行现场测试和观察和安装调试,包括产品符合性、安装环境、产品外观、电源确认、附件确认。 | 期望 |
|  | 确认医用冷藏箱启动正常，控制系统正常。通过操作调整、检查各控制系统是否正常，包括通电确认、显示板确认、蜂鸣取消键确认、温度转换键确认、报警测试键确认、温度设置确认、灯开关确认、电池开关确认、传感器的确认、温度设置确认、高、低温报警设置确认、报警功能状态确认。 | 关键 |
|  | 通过对各项指标的检测测试，确保医用冷藏箱各项指标满足用户需求。包括降温速度、空载或满载控温性能。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。 | 关键 |
|  | 三年整机质保（照明灯、蓄电池等易损易耗件除外）。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和安装规定。 | 关键 |
|  | 确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

不适用