联合疫苗楼百日咳车间生化培养箱用户需求说明（URS）

| 设备/设施/系统名称： | 生化培养箱 |
| --- | --- |
| 用户需求编号： | URS—18（07）-BI-001 |
| 用户需求修订号： | 00 |

| 起草、审核及批准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部 门 | 责任人 | 签 名 | 日 期 |
| 起 草 | 细菌类疫苗室 | 杨 苗 |  |  |
| 审 核 | 细菌类疫苗室 | 瞿明霞 |  |  |
| 审 核 | 安全管理部 | 周 祠 |  |  |
| 审 核 | 工程技术部 | 徐 砾 |  |  |
| 审 核 | 生产技术部 | 张潇文 |  |  |
| 审 核 | 质量保证部 | 王 婵 |  |  |
| 审 核 | 质量保证部 | 鲁 潇 |  |  |
| 批 准 | 质量保证部 | 聂希霖 |  |  |

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	9

10	文件要求	9

11	服务要求	11

12	附件	12

# 修订历史

| 版本 | 日期 | 作者 | 更新原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 2019.08.15 | 杨苗 | 新建 |

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司联合疫苗楼百日咳车间生化培养箱的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司联合疫苗楼百日咳车间生化培养箱。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典 2015年版

- 《药品生产质量管理规范》（2010年版）

  - 《药品GMP指南》无菌药品（2011年版）

  - GSP《药品经营质量管理规范》（2016年版）

  - 软件符合现行版数据完整性相关法规、指南及标准要求，且至少符合GAMP5《良好自动化生产实践指南》

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 职责

| 部 门 | 职 责 |
| --- | --- |
| 细菌类疫苗室 | 负责从用户的角度起草并审核本URS文件。 负责本URS文件的修改、打印，并将纸质版送各相关部门签字。 |
| 安全管理部 | 负责从安全管理角度审核本URS文件。 负责补充安全管理相关内容。 |
| 工程技术部 | 负责从工程技术角度审核本URS文件。 负责补充工程技术及维护维修相关内容。 负责本URS文件归档。 |
| 生产技术部 | 负责从生产技术角度审核本URS文件。 |
| 质量保证部 | 负责提供URS文件模板。 负责从质量管理法规角度审核本URS文件。 负责批准本URS文件。 |

- 系统描述

联合疫苗楼百日咳车间项目中，设计配置6台生化培养箱，分别用于无细胞百日咳菌种培养，纯菌检查，EMP时使用。箱体由优质冷轧钢板冲制而成，表面喷塑处理，内胆采用优质304不锈钢板制成。

| 设备名称 | 设备尺寸 | 设备安装区域 |
| --- | --- | --- |
| 生化培养箱 | 695*890*1300 | 菌种间 C级 |
| 生化培养箱 | 695*890*1300 | 菌种间 C级 |
| 生化培养箱 | 695*890*1300 | 检定间 D级 |
| 生化培养箱 | 695*890*1300 | 检定间 D级 |
| 生化培养箱 | 695*890*1300 | 暂存间 控制区 |
| 生化培养箱 | 695*890*1300 | 暂存间 控制区 |

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 联合疫苗楼百日咳车间菌种间，检定间， | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 设备自身外形尺寸WDH：695*890*1300 | 期望 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 期望 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程技术部门审核。 | 期望 |
|  | 承重 |  |
|  | 其重量不超出房间地面承重要求。 | 期望 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司工作环境温度：能适应18℃～26℃环境 | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境湿度：至少包括45%～65% | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境洁净级别：控制区、D级、C级 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 适用于我公司交流电电源：～220±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 适用于我公司UPS不间断电源，保证断电的情况下，设备能正常运行2小时。 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。 设备内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷，内胆材质为304不锈钢材质。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）型号； （3）生产日期或编号； （4）对设备必要的说明； （5）安全标识； （6）电控柜配备电器图纸和工艺图纸。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 工作室容积：250L-300L | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 控温范围：0~50℃ 温度波动性：±0.5℃ 温度均匀性：±1℃ 温度分辨率：0.1℃ 记录间隔：满足30秒-3小时可调 | 关键※ |
|  | 底部四角应带有不锈钢金属滑轮，并带金属刹车装置，防止滑动。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 具有断电恢复功能，在外部电源突然失电又重新来电后，设备可自动按原设定程序恢复运行 | 关键 |
|  | 配置不锈钢花孔搁板，层距可调；智能PID温度控制，液晶显示屏；配置温度验证孔 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 彩色智能触摸屏控制，采用5.0 英寸大触摸屏，显示温度，报警显示，运行状态。且可设定温度，上下限报警温度，运行时间，打印间隔，存储间隔； | 关键※ |
|  | 在管理员权限下具有温度传感器偏移量校正的功能； | 关键 |
|  | 温控系统：采用冷、热双制系统，并通过风扇，强制对流，可以较长时间的保持培养箱内的温度的均一性和稳定性，循环风扇速度分为高、中、低三档可调，避免试验过程中由于风量过大造成样品的挥发；温度变化异常时会声光报警； | 关键※ |
|  | 智能化声光报警环境，温度超标（超出设定标准±0.1℃）时有声光报警，并有生成报警记录实时打印； | 关键※ |
|  | 温度记录的打印机为色带打印，且装纸容量大。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 通讯接口为可USB接口，可使用移动硬盘对数据进行备份。 | 关键 |
|  | 具有自动记录装置，可实时显示温度（显示精度0.1℃）、可视报警信息，记录不可修改，并能实时打印。 | 关键 |
|  | 数据打印记录的设定范围可满足5分钟记录一次，30分钟打印一次，自动电子记录至少可存储至制品有效期后1年（5年），记录不可修改，并具有实时自动打印功能，打印时间间隔可自定义设置，内容包括：日期，运行时间，温度。 | 关键 |
|  | 设备软件具有至少3级用户分层权限管理及密码管理的功能 | 关键※ |
|  | 设备软件应可以设置多个用户，并有用户分级管理功能，每个等级拥有相应的可设置权限 | 期望 |
|  | 系统应可以为每个用户创建唯一的用户名和密码 | 期望 |
|  | 屏幕显示的结果与打印报告应是一致的。 | 期望 |
|  | 系统管理员应可以重置密码 | 期望 |
|  | 系统应可以允许用户和管理员更改自己的密码 | 期望 |
|  | 记录格式应包含以下内容：日期，名称，运行时间，产品名称，运行号等 | 期望 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | 电控系统所用部件和材料必须符合专业质量标准要求，且装配联接符合设计要求和相关专业质量标准要求，具有良好的绝缘和接地保护。安全保护接地需符合国家标准。 | 关键 |
|  | 保护等级：NEMA4X/IP56 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单（设备开箱验收前提交） | 关键 |
|  | 供应商提供满足GEP要求的文件交付包（不晚于IQ开始前提交） | 关键 |
|  | 厂家文件：出厂合格证（不晚于IQ开始前提交） | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文（设备开箱验收前提交） | 关键 |
|  | 校验报告及计量证书（不晚于IQ开始前提交） | 关键 |
|  | 安全报告（设备开箱验收前提交） | 关键 |
|  | 各种必要的合格证，包括部件合格证、环路校验合格报告、材质证书等（设备开箱验收前提交） | 关键 |
|  | 供应商需提供首次验证文件：（1）验证计划（设计阶段，设计确认开始前提交）；（2）满足GMP和GAMP5等相关法规的评估文件（系统影响性评估、计算机化系统影响性评估在DQ开始前提交）；（3）安装确认及文件（IQ）（SAT批准后开始执行，OQ开始前完成审批并提交）；（4）运行确认及文件（OQ）（IQ批准后开始执行，PQ开始前完成审批并提交）；设备生产商负责制定设备验证计划、评估文件、IQ/OQ验证文件、并负责验证工作的实施，辅助完成PQ相关验证工作，该验证文件作为设备必备文件。 | 关键 |
|  | 需求追溯矩阵（RTM）、验证总结报告（VSR）（PQ完成后开始起草，最终验收前提交） | 期望 |
|  | 设备交付计划表（设备开箱验收前提交） | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份 （设备开箱验收前提交） | 关键 |
|  | 应有针对每一部件所作序号的简明图册，以便于维修人员查找和辩识。（设备开箱验收前提交） | 关键 |
|  | 初始校准：包括温度校验等需要由厂家完成。（设备开箱验收前提交） | 关键 |
|  | 需要提供主要配件清单，并作单项报价备案，列在合同方案之内（设备开箱验收前提交） | 关键 |
|  | 提供各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版图纸（P&ID图、尺寸图、安装图、必要的细节图、控制原理图、设备工作原理图、电气原理图等）（不晚于IQ开始前提交） | 关键 |
|  | 提供组件清单、配件清单、易损件清单、备件、消耗品、仪表清单：包括名称、编号、对应厂家名称、规格说明；提供各部件使用寿命列表（设备开箱验收前提交） | 关键 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档（设备开箱验收前提交） | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括验证计划、系统评估、计算机化系统评估、风险评估、IQ、OQ、文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。供应商协助完成PQ。 | 关键 |
|  | 可提供需求追溯矩阵（RTM）、验证总结报告（VSR） | 期望 |
|  | 投标方按GMP规范完成所有验证工作，各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准； | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表； | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准； | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从设备验收合格之日起计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须48小时内及时派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。 | 关键 |
|  | 最后验收前必须保证所有的验证工作已完成和达到要求。 | 关键 |
|  | 确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |
|  | 确认验收合格应包含所有附件及备件。 | 关键 |

- 附件

N/A