质量控制室微粒分析仪URS

| 起草、审核及批准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部门 | 责任人 | 签名 | 日期 |
| 起草 | 质量控制室 | 徐玉娟 |  |  |
| 审核 | 质量控制室 | 熊小培 |  |  |
| 审核 | 综合管理部 | 单东亚 |  |  |
| 审核 | 综合管理部 | 薛红刚 |  |  |
| 审核 | 质量保证室 | 黄云霞 |  |  |
| 审核 | 质量保证室 | 吴 笛 |  |  |
| 批准 | 质量管理部 | 王 智 |  |  |

目  录

1.目的	3

2.范围	3

3.职责	3

4.内容	3

4.1概述	3

4.2法规与标准	3

4.3安装要求	4

4.4运行要求	5

4.5电气、自动控制要求	6

4.6 安全要求	8

4.7文件要求	8

4.8服务要求	9

5.附件	10

# 1.目的

本URS是一份用于从用户的角度来定义微粒分析仪的法规要求、安装要求、运行要求、电气和自动化控制要求、验证要求、安全要求及文件要求等各方面要求的关键文件。用于指导用户方、供应商、施工方等各方面人员在微粒分析仪整个生命周期过程中各项活动按要求进行，使所购买的微粒分析仪满足本URS的要求。

# 2.范围

本URS仅用于武汉中生毓晋生物医药有限责任公司质量控制室微粒分析仪的购买。

# 3.职责

| 部门 | 职责 |
| --- | --- |
| 质量控制室 | 负责从用户的角度起草并审核本URS文件。 负责本URS文件的修改、打印，并将纸质版送各相关部门签字。 |
| 综合管理部 | 负责从工程技术角度审核本URS文件。 负责补充工程技术及维护维修相关内容。 |
| 质量保证室 | 负责提供URS文件模板。 负责从质量管理法规角度审核本URS文件。 负责本URS文件归档。 |
| 质量管理部 | 负责批准本URS文件。 |

# 4.内容

## 4.1概述

质量控制室需要购买一台微粒分析仪及附属相关设备，用于质量控制室进行成品的不溶性微粒检测。

设备及设施清单如下：

| 序号 | 设备或设施名称 | 数量 | 型号/规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微粒分析仪 | 1台 | / | / |

## 4.2法规与标准

4.2.1 GMP要求

该设备用于公司生产的制品的检定工作，因此必须符合GMP的要求，主要包括：

4.2.1.1《药品生产质量管理规范》（2010修订版）

4.2.1.2《中华人民共和国药品管理法》

4.2.1.3《中国药品检验标准操作规范和药品检验仪器操作规程》（2010修订版）

4.2.1.4《中华人民共和国药典》2015年版

4.2.2安全及环保要求

N/A

4.2.3其他要求

4.2.3.1 GAMP5

4.2.3.2 符合其他计算机化系统和数据完整性相关法规标准

## 4.3安装要求

4.3.1 安装位置

4.3.1.1该微粒分析仪及其相关设备安装于质量控制室。

4.3.2安装尺寸

4.3.2.1仪器尺寸基本要求：长≤40mm，宽≤30mm，高≤45mm。

4.3.2.2仪器尺寸必须符合检测使用相关要求。

4.3.2.3仪器的形式尺寸应符合制造商说明书及相关技术图纸规定的要求。

4.3.2.4供应商必须给出仪器选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及综合管理部审核。

4.3.3承重

4.3.3.1重量（kg）应在本公司相应工作台可承受重量范围内。

4.3.4可用的公用系统

N/A

4.3.5洁净级别及房间环境条件

4.3.5.1 工作环境温度：至少包括18℃～25℃。

4.3.5.2 工作环境湿度：至少包括45%～65%。

4.3.5.3 环境洁净度：普通环境或D级。

4.3.6可用的能源配置

4.3.6.1电源：AC220V±10%；50Hz。

4.3.7外观及材质要求

4.3.7.1仪器外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。

4.3.7.2仪器外表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷。

4.3.7.3所有组件均选用知名品牌配件，质量稳定、经久耐用、使用方便。

4.3.7.4标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识：

（1）制造/供应单位；

（2）产品注册号；

（3）仪器型号；

（4）生产日期或编号；

（5）必要的功能标识、安全标识及说明；

（6）设备校验标识（包含校验日期）

4.3.7.5其它配置要求：

（1）装机必备配件及基本维修工具。

（2）至少配备10ml注射器1个。

（3）若需电脑或其他微机设备完成数据完整性及审计追踪功能，由设备供应商配备相关设备，包括全中文的正版系统软件及打印机。

## 4.4运行要求

4.4.1原辅料、包装材料、产品的规格标准

N/A

4.4.2设备效率、产能

N/A

4.4.3工艺参数要求

4.4.3.1 以下参数为最低标准参数要求，具体设备参数可优于该参数标准。

| 工作原理 | 光阻法，采用高性能激光光源及光能量补偿电路，保证各种无色、有色澄明样品的测试精度。 |
| --- | --- |
| 通道设置 | 16通道，自定义通道满足1~500μm间任意设置（精度0.1μm） |
| 检测范围 | 1~500μm |
| 进样体积及精度 | 0.2~100ml（体积增量0.1ml）；精度＜±0.5％ |
| 计数范围 | 0~9999999 |
| 准 确 度 | 规定值±5％ |
| 通道分辨率 | >95% |
| 相对标准偏差 | RSD＜1.5%（标准粒子≥1000粒/ml） |
| 最佳检测浓度 | 0-18000粒/ml |
| 搅拌速度 | 0~2000r/min可调 |
| 进样速度 | 包含5~60ml/min，可调 |
| 数据输出系统 | 液晶触摸屏，内置针式打印机，也可接计算机打印。 |
| 校准 | 自动校准 |
| 注射器体积 | 10ml |

4.4.3.2 其它运行要求

（1）设备使用彩色液晶触摸屏操作，中文输入，操作简便快捷。

（2）采用高精高压注射泵取样系统，可根据测试的样品品种和样品粘度设定进样体积和进样速度，进样精度高，满足高粘度检品的检测要求。

（3）可根据小容量注射剂的标示装量设定进量，并在测试完成后自动转换成每容器微粒的大小及数量，符合现行版《中国药典》要求。

（4）采用可设定转速的旋浆式无摩擦搅拌器，保证不同形状容器中的微粒分布的均匀性，避免因摩擦产生的微粒污染，提高数据的准确性。

## 4.5电气、自动控制要求

4.5.1自动控制过程的要求

4.5.1.1操作软件：

（1）操作软件应为正版软件，每个功能有特有的界面进行操作。

（2）账户管理：应为每个用户单独地设定账户，以避免不同人员对应用程序的无序使用。设置管理员账户，普通用户不得以系统管理员的权限登录操作系统，以避免对应用程序及数据文件夹进行修改。

（3）计算机权限管理：能满足法规及我公司要求，允许用户划分至少三级权限，并使用登录名和密码（可输入至少6位数密码）进行登录，具体权限级别是根据使用需要按照用户要求配置的，操作系统各级权限用户可正常使用系统软件。至少包括以下权限等级：审查人员、管理员、操作员，若需要，其他级别根据实际情况增加。每个等级拥有相应的可设置的权限，用于审核、运行操作、系统维护及维修、系统管理。进入系统的各个等级的权限人员由管理员设置，系统时间准确、同步，时间戳可通过权限控制。

（2）数据处理：可进行最终结果的换算与计算。

（3）密码设置要求：具备自动锁屏/登出、最大登陆尝试次数设置功能。可设置密码定期更换频率，设置范围涵盖为1～365天；

（4）具有满足法规要求的审计追踪和日志功能，实现数据追溯和设备追溯，并可生成记录。

（5）所有记录（包括权限配置、审计追踪、操作日志和报告）自动存储为不可修改格式，可查询、输出、备份、恢复与打印，检测记录与报告应包含相关操作者信息、批号、设置信息、检测记录与结果等关键信息。

（6）设备的系统时与标准时间相比在1个月内不超过±5分钟，也就是1天不超过10s。

（7）符合GLP、GMP、GAMP5等法规要求。

4.5.1.2电脑运行（如需配置电脑则需满足该部分要求）

（1）操作系统：配置Windows 10 64位正版专业版操作系统。并可实现满足法规要求的权限划分，并保证不同级别用户进入windows系统后能正常使用微粒分析仪。

（2）处理器：不低于现阶段主流处理器型号及运行速度。

（3）内存：内存容量至少8GB，内存类型DDR4，最大支持容量不低于64GB。

（4）硬盘：不低于1T，转速7200转/分钟，接口类型为SATA串行。

（5）显卡：独立显卡，显存容量不低于2GB。

（6）显示器：屏幕尺寸22英寸，显示比例为宽屏16:9，类型为LED背光。

4.5.1.3打印机（如需配置电脑则需满足该部分要求）

打印幅面：A4幅面

打印速度：（黑白、标准模式、A4） 14 页/分钟。

首页打印速度：（黑色，A4）小于 10 秒。

4.5.2计算机化系统的验证要求

4.5.2.1该仪器计算机化系统需经过DQ、IQ、OQ、PQ。

4.5.2.2计算机化系统验证需与设备验证同步进行，在验证前需完成设备的计量，其设备DQ、IQ、OQ、PQ文件中需包含对其计算机化系统的确认。

4.5.2.3该仪器验证需满足GAMP5及21 CFR PART 11要求。

## 4.6 安全要求

4.6.1密封连锁及压力保护

N/A

4.6.2电气保护

4.6.2 1有断电保护措施。

## 4.7文件要求

4.7.1投标文件、合同及订单。

4.7.2卖方发运清单、相关计量证书或检验报告。

4.7.3系统功能配置清单及说明，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。

4.7.4设备标准技术文件，包括设计说明（DS）和功能说明（FS）文件。

4.7.5实物图；各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版图纸（P&ID图、控制原理图、设备装配图、设备工作原理图、气动原理图、电气原理图、控制盘面仪表、开关配置图等线图、PLC相关图纸等）；注释参考等；图纸清单。

4.7.6零部件、易损件、备件、消耗品、仪器仪表清单，包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。

4.7.7设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示。

4.7.8设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明校准周期，并能提供校准服务。

4.7.9设备交付计划。

4.7.10安全报告。

4.7.11各种必要的合格证，包括部件合格证、材质证书等。

4.7.12调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等。

4.7.13验证文件：

（1）设计确认及文件（DQ）；

（2）安装确认及文件（IQ）；

（3）运行确认及文件（OQ）；

（4）性能确认及文件（PQ）；

4.7.14使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）至少1份。

4.7.15提供设备及其零部件使用寿命清单。

4.7.16应有针对每一部件所作序号的简明图册，以便于维修人员查找和辩识。

4.7.17文件具体要求：

（1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性；

（2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期。

（3）需要提供主要配件清单，并作单项报价备案，列在合同方案之内。

## 4.8服务要求

4.8.1培训要求

4.8.1.1设备供应商应免费对仪器使用方人员进行全面培训，包括操作人员及仪器维护、维修人员，并填写培训记录。

4.8.1.2操作人员培训包括仪器结构原理、仪器结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识，以及软件的各项功能的应用。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作仪器，会排除常见故障，能正确使用软件。

4.8.1.3仪器维护、维修人员培训应包括仪器结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解仪器日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。

4.8.2运输要求

4.8.2.1仪器的包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，由于包装不良而造成的任何锈蚀和损失，卖方承担全部损失和费用。

4.8.3验证要求

4.8.3.1验证包括DQ、IQ、OQ、PQ。

4.8.3.2投标方按GMP规范及仪器相关法规完成DQ、IQ、OQ、PQ工作，并提供相应文件（文件必须无条件符合我公司QA要求）。各验证工作开始前投标方的验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证室批准。

4.8.3.3验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。

4.8.3.4验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。验证所需标准粒子由供应商提供。

4.8.3.5验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证室批准。

4.8.3.6验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证室批准。

4.8.4售后服务及备件要求

4.8.4.1设备保质期从确认验收文件签署之后开始计算。

4.8.4.2设备质保期至少为一年，保质期内免费保修并免费更换所有配件，保质期后应提供良好的售后服务；在质保期内如因设备故障而需要维修，在维修后需要延长保修期限。

4.8.4.3售后服务必须响应及时，要求仪器出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须48小时内派人至现场解决。

4.8.4.4 仪器保修期内，零件更换等寄送费用，有供货商负责。

4.8.4.5免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决仪器运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使仪器保持良好工作状态。

4.8.4.6厂家应提供合格的备件，用于仪器相应部件的维修、更换。

4.8.4.7 厂家需提供终身软件免费升级。

4.8.5验收要求

4.8.5.1供应商应于送货到场前一周提交安装条件确认书，由质量控制室协同综合管理部对安装条件进行确认后通知供应商送货。

4.8.5.2货物到达买方使用现场后，由综合管理部、质量控制室、质量保证室及供方四方共同开箱验收，对主机和配件进行核对，卖方工程师免费为买方提供调试。供应商进厂施工需遵守安全和安装规定。

4.8.5.3确认试运行验收合格后，买卖双方签订验收报告。

4.8.6其他要求

4.8.6.1设备交货要求：合同签订后10日内。运输时间包含在供货周期内，供方负责运输到需方厂内，并承担运输费用。

# 5.附件

5.1 N/A