酶标仪用户需求说明（URS）

目录

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	10

10	文件要求	10

11	服务要求	11

12	附件	13

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司质量控制室酶标仪的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。该酶标仪主要用于乙型脑炎减毒活疫苗的相关ELISA试验检定，根据目前质控室酶标仪使用情况，建议采购酶标仪。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司质量控制室酶标仪。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典 2015年版

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）

- GMP附件1《计算机化系统》（2015版）

- GMP附件2《确认与验证》（2015版）

- 21CFR Part11

- GAMP5

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

本系统由基本酶标仪部分、紫外检测部分和上位计算机部分组成。基本酶标仪部分是该仪器的基础，包括加热丝、温度采集与处理等部分，它必须具有精确控温、快速升降温、温度场均一等酶标仪的基本要求，保证酶标仪过程的顺利完成。紫外检测部分包括全波长的光谱扫描和光程校正部分。上位计算机部分包括数据采集和系统分析软件，主要负责从下位机采集数据，形成光谱数据，并进行数据处理，得到蛋白质含量和其它检测报告信息等。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 质量控制室生物检定实验室，避免交叉污染 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 安装桌面的尺寸不少于0.6m宽，1.5m长 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 整机和电脑不超过45kg | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司工作环境温度：15-30℃ | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境湿度：20%-80% | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境洁净级别：无特殊要求 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 适用于我公司交流电电源供电：～220±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 整机外壳应光滑易清洁 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 具备微孔板和比色杯测量双重功能，μDrop超微量检测板可选，用于超微量多样本检测。 | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 检测波长范围340-850nm。 | 关键 |
|  | 光源：石英卤素灯。 | 关键 |
|  | 可以读取有盖或无盖的96孔板和384孔板。具备快速读数功能，96孔板仅需6s，384孔板仅需11s。 | 关键 |
|  | 微孔板室和比色杯座均配备温控元件，可控温度为2-45℃，使用于温度敏感性检测。 | 关键 |
|  | 线性振荡，三种速度可选 | 关键 |
|  | 比色杯类型有：标准、微量和超微量比色杯。 | 关键 |
|  | 具有包括紫外区的宽广波长选择范围，并具有光程校正和光谱扫描功能，是所有光吸收实验如DNA/RNA的定量和纯度分析、蛋白质定量等的理想选择 | 关键 |
|  | 大屏幕彩色液晶显示屏，可独立使用 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 任何检测数据都可以通过USB连接接口导出，Skanlt具有逻辑化和易于使用，数据分析功能包括：定量曲线拟合，线性分析、动力学计算、自定义方程以及平行线分析等。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 应有接入局域网的能力以及对实验室数据信息管理系统兼容性 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 仪器软件具有至少3级用户分层权限管理及密码管理的功能 | 关键 |
|  | 仪器软件每级权限应可以设置多个用户，并有用户分级管理功能，每个等级拥有相应的可设置权限 | 关键 |
|  | 系统应可以为每个用户创建唯一的用户名和密码 | 关键 |
|  | 系统应不允许两个或多个用户拥有相同的用户名 | 关键 |
|  | 可在管理员为用户授权时设置用户账户首次登录强制更换密码，之后每到设置的密码更换时限再次强制更换密码，但不得出现每次账户登录都强制更换密码 | 关键 |
|  | 系统可兼容windows系统权限划分，在windows系统各级权限下课正常运行，且windows账户的删除不影响该账户下的数据完整性，即其数据不得丢失 | 关键 |
|  | 应有权限功能防止系统时间被更改 | 关键 |
|  | 关键设置由管理员控制 | 关键 |
|  | 系统时间应同步，与标准时间偏差≤5s/24h | 关键 |
|  | 屏幕显示的结果、存储的电子记录内容与打印报告应是一致的。 | 关键 |
|  | 用户在密码输入时，电脑显示器上应不显示实际密码（比如密码会以*或其他符合显示） | 关键 |
|  | 系统管理员应可以重置所有账户密码，管理员及用户可修改自己的密码 | 关键 |
|  | 系统应可以设置密码最小长度为8位 | 关键 |
|  | 应有安全保护以防止未授权的用户账号和密码进行使用，比如5次无效登录尝试后将锁定账户等 | 关键 |
|  | 系统管理员应可以激活锁住的账户 | 关键 |
|  | 系统必须具有超时强制退出要求重新登录的功能。 | 关键 |
|  | 系统应可设置密码效期，如3个月 | 关键 |
|  | 系统应可提示密码效期信息以提醒用户更改密码。 | 关键 |
|  | 系统应有审计追踪功能，可以记录关键操作、系统和安全的事件，比如登录登出、密码更改、方法参数更改、权限配置、系统设置、记录删除与修改，以及相应操作人员、日期时间、操作描述、操作原因等 | 关键 |
|  | 审计追踪记录应自动存储且不可被删除或更改，可查询、输出、备份恢复、打印 | 关键 |
|  | 系统应可以由管理员新增、修改和删除（禁用）账户 | 关键 |
|  | 电子记录可自动存储为不可修改格式，可查询、输出、备份恢复、打印 | 关键 |
|  | 应有控制措施以防止电子记录从应用软件外面被修改或删除。 | 关键 |
|  | 报告格式应包含以下内容：操作者、日期，名称，运行时间，样品名称，样品批号，数据/曲线，审计追踪记录等 | 关键 |
|  | 报告应为只读的格式，可查询、输出、备份恢复、打印 | 关键 |
|  | 使用者应不能修改测试结果 | 关键 |
|  | 系统存储容量应满足所有电子记录可存储至产品有效期后1年 | 关键 |
|  | 电子记录的长期存储不得造成系统运行缓慢、卡顿等现象 | 关键 |
|  | 系统断电恢复不影响系统及参数设置、数据完整性，恢复后系统可正常运行 | 关键 |
|  | 供应商提供系统及程序备份盘及备份恢复说明 | 关键 |
|  | 供应商提供备份数据读取策略，必要时提供相关程序 | 关键 |
|  | 系统程序软件必须为正版 | 关键 |
|  | 若有操作系统，则操作系统必须为正版，若操作系统为Windows，必须为专业版以上版本 | 关键 |
|  | 系统电子记录备份恢复相关的备份、输出、导入功能，应满足备份的电子记录、恢复的电子及应与原始电子记录一致，供应商提供一致性确认策略 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 整机（包括计算机化系统）运行及维护手册应为中文，纸质文件至少一式三份，电子版至少一份 | 关键 |
|  | 投标文件（必须包含性能确认报告）、合同、订单及设备交付计划表 | 关键 |
|  | 生产商发运清单及所有单元配件及其组合的检验报告和证书标识等 | 关键 |
|  | 设计选型文件：软硬件功能说明、设计说明、配置清单与说明 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；各种验证、维修等活动所需的电子版及打印版设备布局图、设备尺寸图、设备局部图（与功能相关的细节图）、安装图、P&ID图、控制原理图、其他计算机化系统相关图纸、图纸清单。 提供设备及其零部件使用寿命清单。 | 关键 |
|  | 组件清单、易损件清单、备件、消耗品清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格、使用寿命及必要说明 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明设备维护内容、校准周期，并能提供校准服务 | 关键 |
|  | 有资质的第三方检测机构出具的首次校验报告及计量证书，设备到厂验收时有效期不得少于6个月 | 关键 |
|  | 安全报告 | 关键 |
|  | 材质证书（写明材料有效期） | 关键 |
|  | 现场验收测试（SAT）报告 | 期望 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、说明书、相关检测报告、各种标示。 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划（调试说明、调试清单、现场验收测试、保修信息、培训计划等），总测试计划，检查计划，检测清单，各测试结果，调试总结报告等。 | 关键 |
|  | 验证文件：应在合同签订后设备交货后交付审核 （1）验证计划 （2）安装确认及文件（IQ）； （3）运行确认及文件（OQ）； | 关键 |
|  | 现场验收报告 | 关键 |
|  | 文件具体要求： （1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； （2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期； （3）除另有约定外，上述文件中方案或计划类文件应在合同签订后设备发运前交付审核 | 关键 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括验证计划IQ、OQ文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。供应商协助完成PQ。 | 关键 |
|  | 投标方按GMP和GAMP5规范完成所有验证工作，各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 仪器保质期从确认验收的阶段就开始计算，整机保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务 | 关键 |
|  | 仪器保质期从确认验收的阶段就开始计算，整机保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，供应商应终生提供及时的维修、维护，供应商应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 供应商应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

不适用