总有机碳（TOC）分析仪用户需求说明（URS）

目录

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	6

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	9

9	安全要求	11

10	文件要求	12

11	服务要求	14

12	附件	16

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司质量控制室原材料检定组总有机碳（TOC）分析仪的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司质量控制室原材料检定组总有机碳（TOC）分析仪。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- EudraLex – Volume 4, Good Manufacturing Practice [GMP] Guidelines

- US FDA cGMP CFR Title 21 – Food and Drugs, Part 210 current Good Manufacturing Practice in Manufacturing, Processing, Packaging, or Holding of drugs.

- US FDA cGMP CFR Title 21 – Food and Drugs, Part 211 current Good Manufacturing Practice for Finished Pharmaceuticals Products

- ISPE Guide "Science and Risk-Based Approach” for The Delivery of Facilities, Systems and Equipment"

- GAMP5 – A Risk-based Approach to Compliant GxP Computerized System

- FDA – 21 CFR Part 11: Electronic Records and Electronic Signatures

- USP43-NF38 643总有机碳测定法

- 《欧洲药典》9.0版2.2.44药用水的总有机碳。

- 《日本药典》16（JP16）2.59总有机碳测定

- 《中国药典》（ChP）四部 0681制药用水电导率、0682制药用水中总有机碳测定法

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订）

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

实验室总有机碳分析仪为离线检测纯化水和注射用水等制药用水总有机碳的重要设备，其组成和原理如下

5.1原理：

5.1.1 电导率检测：实验室型TOC分析仪配置电导池，用于测量和报告单个吸样样品的电导率。电导池位于IC流路的前端，可以检测0.01 - 2000 uS/cm范围的原始电导率。电导率功能可用于符合各国药典 （如 USP <645>）中有关“ 第1 阶段 ” 电导率的要求。配置此选件的分析仪测量电导率的原理同其它商用探头测量电导率的原理类似。选件包括两个固定形状的电极。电极通常用贵金属制成。分析仪在电极之间施加已知电势差 （电压），然后测量在电极间的电流 （安培）。用欧姆定律来计算电阻或电导。

5.1.2 TOC检测：分析仪通过使用紫外线辐射和化学氧化剂 （过硫酸铵），使有机化合物因氧化而产生二氧化碳 （CO2）。二氧化碳检测利用基于灵敏的、选择性膜的电导率检测技术，测量 TOC 时，先测定无机碳 （CO2、HCO3、CO3-2）的浓度。有机化合物氧化之后，再测量样品中总碳 （TC）的含量。有机化合物浓度等于 TC 浓度减去总无机碳 （TIC）浓度，总无机碳通常简称为无机碳 （IC）。TOC = TC - IC。

5.2组成：

5.2.1 进样系统 - 包括一个双泵系统，以及一个到分析仪进样口的取样管连接，用于在线取样。.将 40 mL 样瓶放进实验型 TOC析仪的样瓶端口，就可以测量单个吸样样品。还可以将自动进样系统连接到实验室型或便携式 TOC 分析仪的进样口，进行批量实验室应用。电导池位于IC流路的前端，可以检测0.01 - 2000 uS/cm范围的原始电导率。因此分析仪可同时完成电导率和TOC的检测，且不影响仪器的TOC检测速度。

5.2.2 化学试剂系统 - 包含用于将化学试剂加进样品的试剂容器和注射器泵。

5.2.3 紫外线反应器 - 是缠绕在紫外灯上的螺旋石英管，用于氧化样品。

5.2.4 CO2 测量模块 - 包含 1 个 CO2 输送支管（即流体块，带有通向透气膜的独立的 TC 和 IC 通道，用于传送 CO2）、2 个石英电导池 （分别用于 TC 通道和 IC 通道）、1 个双电导率信号处理器 （CSP，用于处理 TC 和 IC 通道的数据）。

5.2.5 流体模块 - 包含 TC 和 IC 取样泵，以及去离子水回路 （去离子水容器、离子交换树脂柱、循环泵）。

5.3 数量：一台实验室型总有机碳分析仪加一台多样品自动进样。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |  |
|  | 武汉生物制品研究所有限责任公司质量控制室原材料检测区制药用水检测室 | 非关键 |  |
|  | 安装尺寸 |  |  |
|  | 设备周围应有足够的空间，便于对设备进行操作和维修 | 非关键 |  |
|  | TOC主机尺寸：高42.2cm，宽24.6cm，深40.0cm（分析仪两侧和后面留出16 cm 的空间，用于正常散热） 多样品自动进样器尺寸：高52.2cm，宽28.2cm，深53.3cm 其他：台式电脑和打印机 | 非关键 |  |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |  |
|  | 承重 |  |  |
|  | TOC主机和多样品自动进样器总重量23.5kg，其他为电脑和打印机重量 | 非关键 |  |
|  | 可用的公用系统 |  |  |
|  | 系统必须可以在220V/50Hz的电源条件下运行；电源有可靠保护接地 无需外接载气 |  | 关键 |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |  |
|  | 适用于我公司的工作环境温度：10℃～30℃环境 | 非关键 |  |
|  | 适用于我公司的工作环境湿度：相对湿度≤80% | 非关键 |  |
|  | 工作环境洁净级别：无特殊要求 | 非关键 |  |
|  | 可用的能源配置 |  |  |
|  | 220V或380V，应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 非关键 |  |
|  | 宜配置应急电源，可支持在外部电源中断情况下，完成正在进行的单个样品的全部检测（电导率及TOC），以及已完成检测的数据保存；或者可在恢复外部电源供应后，继续未完成的样品检测。 | 关键 |  |
|  | 外观材质要求 |  |  |
|  | 设备表面及内部光滑，便于清洁，不能有清洁死角 | 关键 |  |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 非关键 |  |
|  | TOC电导率两用瓶：预清洗样品瓶，TOC<10ppb，无离子浸出的30ml含盖特种镀膜玻璃瓶，每盒30个，这些样品瓶满足第一阶段的电导率检测技同步进行的TOC合规检测需求。 | 关键 |  |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |  |
|  | 供应商应使用可靠的包装形式以保证相关部件的运输安全，包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，每台设备应配备独立的防震箱，由于包装不良而导致无法达到用户验收标准，则供应商应承担全部损失和费用。 |  | 关键 |
|  | 设备效率、产能 |  |  |
|  | 开机不需要预热。 | 关键 |  |
|  | 校准稳定性1年，无需频繁校准。 | 非关键 |  |
|  | 分析时间2分钟，一个样品重复3次总计12分钟，每个样品重复3次，一天最多可测量120个样品， | 非关键 |  |
|  | 药典适用性、校准自动菜单，一键式操作，自动出具药典方法结果报告，无需额外计算。 | 非关键 |  |
|  | 仪器具有自动添加试剂功能，对于未知样品添加合适试剂。便于做清洁验证。 | 关键 |  |
|  | 使用Datapro2软件进行操作时，可进行堆栈任务，不同车间的样品一次运行并独立车间报告。 | 关键 |  |
|  | 使用Datapro2软件进行操作时，如有临时样品需要检测，可插队检测，插队检测完毕后回归当前检测序列不影响当前检测任务后期执行。 | 关键 |  |
|  | 工艺参数范围 |  |  |
|  | 总有机碳分析仪应为实验室型离线仪器，由电脑（含打印机，应急电源<如适用>）、仪器和自动进样器组成。 | 关键 |  |
|  | 带有单样品的离线进样装置和支持多样品的自动进样装置，集成自动进样器，不切断连续样品源连接或改变进样配置的的情况下自动吸取校准、验证或系统适用性样品。 | 关键 |  |
|  | 自动进样器可容纳不少于60个样品瓶。 | 关键 |  |
|  | 自动进样和手动进样可自由切换。 | 关键 |  |
|  | 显示读数至少三位有效数字。 | 关键 |  |
|  | 检测样品温度为10-95℃，环境温度5-40℃，湿度小于95%。 | 非关键 |  |
|  | 紫外灯紫外波长为185和254,使用寿命不少于4000小时。 | 非关键 |  |
|  | 具有数据完整性验证即电子签名功能、权限管理、审计追踪 | 关键 |  |
|  | 内置进样泵为蠕动泵，泵寿命是仪器终身，泵头更换时间一年 | 非关键 |  |
|  | 酸试剂（300ML）100%效力的有效期12个月，氧化剂（150ml）开启使用后100%效力的有效期3个月，可根据需要随时供货。 | 非关键 |  |
|  | 酸试剂，氧化剂通过各自注射剂泵抽样，注射泵是伺服电机，自动加试剂功能可确认。 | 非关键 |  |
|  | 通过分流管后将样品分成两股相同但彼此分离的水流，TC和IC流路分别有流量传感器以及分别由各自的泵控制流速，达到彼此分离的水流。 | 非关键 |  |
|  | 混床树脂吸附阴阳离子，有效期1-2年。可通过TC\IC的静态电导率来诊断是否需要更换。 | 非关键 |  |
|  | TOC监测范围为0.05ppb - 50000ppb | 关键 |  |
|  | TOC准确度2%或±0.5 ppb取大者，精确度RSD＜1%。 | 关键 |  |
|  | 原始电导率范围：0.01 - 2000 uS/cm | 关键 |  |
|  | 电导率准确度：0.005uS/cm或±1%取大者，电导率精确度RSD <0.25% | 关键 |  |
|  | 可用于清洁验证,可提供《清洁验证程序文件》；对未知浓度的水样，具有试剂自动判断添加氧化剂量并自动添加的功能。 | 非关键 |  |
|  | 具有校准，校验，系统试验、程序和方法菜单。可通过仪器菜单操作、用标准品自行完成仪器的校准和验证。 | 非关键 |  |
|  | 通过CO2选择性膜电导测量TOC。 | 关键 |  |
|  | 检测方法已通过第三方国际认证，如美国试验材料学会(ASTM)认可，（ASTM法定方法编号：D5904-02 ), 符合ICH等国际验证标准，並录入美国EPA标准方法 (5310C)。 | 非关键 |  |
|  | 仪器是可以通过校准、确认，准确度/精确度、线性等验证，验证在最终数据结果上整体的可靠性。仪器校准稳定期一年 | 关键 |  |
|  | 多样品的自动进样器,可以容纳60个以上的样品瓶,可通过电脑软件进行仪器和自动进样装置的联机操作。 | 关键 |  |
|  | 仪器进样量流速0.5ml/min,样品与样品之间6分钟冲洗时间，2分钟测试一个结果。可自定义重复测量次数。 | 非关键 |  |
|  | 进样泵为蠕动泵，后置式蠕动泵将样品抽进仪器内部测量，测量完毕排出。采用后置式避免污染样品。 | 非关键 |  |
|  | 进样瓶TOC小于10ppb，可重复利用；在满足ISO9001环境要求洁净室生产。 | 关键 |  |
|  | 酸试剂，氧化剂更换周期自动提醒功能。 | 非关键 |  |
|  | 检测电导率功能，测量和报告单个样品中的电导率，并配电导率标液验证进行确认。需使用电导率测试专用样品瓶。 | 关键 |  |
|  | 无机碳去除器（ICR）：对高无机碳（IC）含量的样品，能提高TOC测量准确度，符合中国药典要求去除无机碳干扰的描述，ICR内置仪器内。 | 关键 |  |
|  | 其他运行要求 |  |  |
|  | 可多配多样品自动进样器进样针1套备件，适用于Sievers 900/M9型号。 | 非关键 |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 |  | 关键程度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |  |
|  | 工作站电脑要求win10专业版及其以上中文正版软件，打印机为佳能、惠普等一线品牌办公激光打印机。 |  | 关键 |
|  | 所有涉及版权的软件（我方提供的除外），须授权给用户方并经用户方技术人员确认。 |  | 关键 |
|  | 所配置电脑须为品牌商原厂正品，由品牌商负责质保 |  | 关键 |
|  | 所有的配套软硬件均须满足相应的法律法规要求。 |  | 关键 |
|  | 工作站软件可以实现用电脑控制分析仪，建立方法和任务后进行测样。 一套软件最多可同时控制4台分析仪器。 |  | 关键 |
|  | 整合自动进样器和分析仪，中文操作界面，软件应有权限分级（3级以上），具有审计追踪功能，满足制药应用中的电子记录要求。通过以下具体功能提供完整的 21 CFR Part 11 的TOC合规性方案： • 用户级别安全管理控制 • 电子签名，给全部受控制的系统操作授权 • 审计跟踪系统，记录系统变更。 |  | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |  |
|  | 应配备以太网接口和USB接口，可连接网络或外部设备实现数据输入输出及打印等功能。 | 关键 |  |
|  | 工作站软件可以实现用电脑控制分析仪，建立方法和任务后进行测样。 软件具有至少4级用户分层权限管理及密码管理的功能 | 关键 |  |
|  | 审计追踪功能： 可以选配激活DataGuard功能，并且可以选择对已激活DataGuard功能工作站软件进行单独验证。 实现审计追踪和权限管理的功能。至少包括操作者、操作时间、操作过程、操作原因 至少包括数据的产生、修改、删除、再处理、重新命名、转移。至少包括对系统的设置、配置、参数及时间戳的变更或修改。 | 关键 |  |
|  | 电子签名功能： 电子签名应采用密码识别方式 电子签名与电子记录永久关联不可删除撤销 电子签名附带时间戳 电子签名为唯一并可追溯到签名本人 电子签名后的电子记录不可更改，或更改后电子签名变为失效状态 | 关键 |  |
|  | 权限控制： 至少可分三级权限 只有经授权人员方可进行数据处理、储存 只有经授权人员方可设置系统参数（包括时间更改、增删账号、重置账号密码等操作） | 关键 |  |
|  | 可选择中文或英文的用户操作界面, 具有彩色触屏显示 | 非关键 |  |
|  | 仪器自身具有检测数据的贮存功能，每天120个样品，每个样品测试三次可存储半年的数据，历史数据可通过U盘导出，可查询验证历史数据。检测原始数据可以选择上传到LIMS系统中。 | 关键 |  |
|  | 数据管理： 备份要包括所有数据和元数据，并保持原始格式。 恢复后可以读取所有元数据（包括审计追踪、电子签名、系统时间日志等） 恢复后系统可以正常使用 定期查看，备份，归档，数据以SQL数据库形式。 | 关键 |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 提供的所有文件必须符合良好文件实践GMP要求，如文件编号、版本控制等。 | 关键 |
|  | 每一项检查和测试，供应商应提供双方签字确认的检测报告。 | 关键 |
|  | 提供的文件，应满足以下要求： - 信息准确，完整 - 测试项目全面（涵盖URS需求）， - 测试步骤描述详细、可操作， - 可接受标准合理（不得与URS或法规要求有冲突）， 测试表格的设计内容详细，信息全面，便于人员记录。 | 关键 |
|  | 供应商应提供以下的文件资料 - 仪器出厂校验证书； - 产品质量证明书； - 主要部件清单； - 备品备件清单； - 验证/确认计划 - 满足GMP相关法规的评估文件 - 安装确认方案和报告； - 运行确认方案和报告 - 性能确认方法和报告； - 追溯矩阵（RTM） - 验证总结报告（VSR） | 关键 |
|  | 设备供应商负责IQ/OQ的实施，负责数据收集及报告的完成，由我方进行见证。 | 关键 |
|  | 设备至少1套纸张版技术资料（中文或英文）： 1. 设备安装使用维护操作手册 2. 仪表出厂合格证、校验合格证 | 关键 |
|  | 验证相关文件均应为中文版本，应在合同签订后设备发运前交付审核。 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明设备维护内容、校准周期，并能提供校准服务 | 关键 |
|  | 有资质的第三方检测机构出具的首次校验报告及计量证书，设备到厂验收时有效期不得少于6个月 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、说明书、相关检测报告、各种标示。 | 关键 |
|  | 文件具体要求： （1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； （2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期； （3）除另有约定外，上述文件中方案或计划类文件应在合同签订后设备发运前交付审核 (4)上述URS35～URS48条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版全套资料交工程技术部存档 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 提供专门的培训材料，包括工作原理、设备结构、操作方法、注意事项、维护内容、维修内容等。 | 关键 |
|  | 在设备安装调试之后，安排我公司操作人员到供应商负责现场进行一次正式的工作人员培训，包括工作原理、结构、操作、安装调试过程的注意事项、设备日常维护保养、易损件更换、规格件更换以及维修等内容。 | 关键 |
|  | 负责对技术管理人员、操作人员、维修人员进行工作原理、结构、操作、安装调试过程的注意事项、设备日常维护保养、易损件更换以及维修等内容的培训，使需方人员能熟练操作并经双方人员认可。 | 关键 |
|  | 通过培训应能达到如下效果： - 操作人员能独立操作设备，并能顺利完成验证。 - 设备维护人员经过培训，能对设备常见故障进行排查，并能按照要求的设备维护方法对设备进行维护。 - 验证人员应熟悉设备所需验证部分的验证方法，并能独立进行验证。 培训通过考核评估培训效果，只有培训效果评价合格培训方可结束。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 供应商应使用可靠的包装形式以保证相关部件的运输安全，包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，每台设备应配备独立的防震箱，由于包装不良而导致无法达到用户验收标准，则供应商应承担全部损失和费用。 | 关键 |
|  | 供应商应负责将设备及材料运送到指定交货地点。 | 关键 |
|  | 设备到货清单必须详列每装箱内容物。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 能够提供完善的仪器IQ、OQ、PQ验证，其中，IOQ验证包括：单点校准、单点确认、系统适用性验证试剂、电导率校准、电导率确认、ICR效率验证；PQ验证包括正确度、精确度、线性验证（含LOD/LOQ）、专属性、耐用性试剂。供应商需要提供培训，并指导和协助用户完成PQ验证，包括验证实施及验证报告撰写。 | 关键 |
|  | 投标方按GMP和GAMP5规范完成所有验证工作，各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 能够提供完善的工作站软件的软件IQ、OQ、PQ验证，验证文件可为中或英文版 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 质保期为项目验收合格，由买卖双方签署验收合格证书并办理项目移交之日算起，供应商的质保期为需方现场验收合格后12个月。 | 关键 |
|  | 在质保期限内，合同中所供货物和工作内容在操作规程内出现任何问题，制造方负责无偿维修或更换。关键零部件如发生更换，质保期自更换日期起顺延12个月。 | 关键 |
|  | 货方要详细说明售后服务和培训的相关内容。售后服务必须及时、详尽，且问题解决完全，4小时内电话响应，48小时内到达现场。 | 非关键 |
|  | 供货方应定期进行回访，解决设备运行当中可能出现的隐患，排除潜在的故障，使机组保持良好的工作状态。 | 关键 |
|  | 供应商应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 非关键 |
|  | 技术文件中应有按功能部件区分、针对每一部件所做的简明图册，以便于维护迅速辨识，且能与厂家沟通无障碍。 | 非关键 |
|  | 供应商应该提供建议性预防维护位置、时间表、设备状态和指南。 | 非关键 |
|  | 如供货期内任何配件标准变化，供应商应该通知客户，走变更程序，变更的风险评估文件需提供给我方审批，如因更换配置导致合同内金额的变化，需和我方达成一致后方可执行。 | 关键 |
|  | 供货方应提供主要备品备件的清单和价格表。在设备使用寿命内，供货方应保证设备零配件的供应，并提供优惠供应的承诺。 | 非关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告 | 关键 |

- 附件

| 序号 | 名称 | 描述 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室型总有机碳分析仪带电导率 | 检测范围：0.03ppb-50ppm，RSD为1%，样品流量为0.5mL/min，分析时间2分钟。（含标准配置：酸试剂一盒、氧化剂一盒、紫外灯一支、泵头一套） | 1.00 |  |
| 2 | USB多样品自动进样器 | 自动采样器可以容纳63个40毫升的样品瓶，以及一个支持6个40毫升标样的瓶架。含Sievers Datapro 软件，Datapro 软件可以同时控制分析仪和自动采样器。通过计算机上可以显示和存储所得的结果。 | 1.00 |  |
| 3 | 无机碳去除装置实验室内置型ICR（随仪器出厂装配） | 随仪器出厂内置型。水样中无机碳含量超出总碳的90%以上时，需去除无机碳，以保证有机碳数据的稳定性。去除效率在95%。 | 1.00 |  |
| 4 | TOC 3Q验证包（含TOC+ICR+电导率)（可溯源标品） | 3Q验证标准品，包括单点校准、确验、系统适用性、正确度/精确度、线性（LOD/LOQ）验证试剂、ICR验证标品、M9电导率校准和M9电导率校验各1套 | 1.00 |  |
| 5 | 3Q验证文件 | 仪器安装 、操作和性能验证文件模本。中文或英文 | 1.00 |  |
| 6 | TOC电导率两用瓶（有证书）/30支装 | 预清洗样品瓶，TOC<10ppb，无离子浸出的30ml含盖特种镀膜玻璃瓶，这些样品瓶满足第一阶段的电导率检测技同步进行的TOC合规检测需求。 | 3.00 |  |
| 7 | 台式电脑DELL | 戴尔原装机：500G硬盘，16X最大可变速DVD-ROM光驱，WINDOW 中文原装专业版操作系统，内存2GB，RS232接口，19宽屏显示器，键盘、鼠标等为标配。 | 1.00 |  |
| 8 | 激光打印机黑白HP | HP激光黑白打印机,支持电脑程序随时自动双面打印输出，打印速度14页/分，普通纸（实验结果可长期保存），USB接口。 | 1.00 |  |
| 9 | 检测主机加自动进样器软件电子签名 | DataGuard 功能是SUEZ Sievers提供的可选升级功能，通过该升级可提供21 CFR Part 11 规范的支持。DataGuard 被启用后，可实现如下功能：1.分级权限管理功能。 2. 审计追踪功能。 3.电子签名功能 | 1.00 |  |
| 10 | 操作软件验证文件 | M9自动进样器操作软件验证 （M9验证文件第三册）,M9 VSP III, DataPro2, English | 1.00 | 今年新增项，可选项 |
| 11 | 自动进样器进样针 | 自动进样器进样针，适用于Sievers 900/M9型号 | 1.00 | 可选 |

设备推荐配置如上表所示。