中生武汉生物实验室1号楼负压解剖台用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	8

10	文件要求	9

11	服务要求	11

12	附件	12

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司中生武汉生物实验室1号楼负压解剖台的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司中生武汉生物实验室1号楼负压解剖台。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- GMP附件2《确认与验证》（2015版）；

- 病原微生物实验室生物安全通用准则》WS 233-2017；

- 中华人民共和国国务院令第424号《病原微生物实验室生物安全管理条例》；

- 《实验室 生物安全通用要求》GB 19489-2008；

- 用于实验和其他科学用途的实验动物的保护（CE 2003/65 Protection of animals used for experimental and other scientific purpose）。

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求；

- 所有的电气设备和电缆必须根据IEC标准；

- GB-5226-2008机械安全机械电气设备；

- GB/T 30574-2014机械安全安全防护的实施准则。

- 系统描述

中生武汉生物实验室1号楼需购置一台负压解剖台，主要将用于放置待检组织或尸体，工作台由不锈钢一体合成，含有冷水热水冲洗装置，废液排出和气体排出分开，含有防溅电源插座，拥有下抽风装置，保持操作台负压，最大限度防止待检组织病毒及细菌扩散。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 中生武汉生物实验室1号楼二楼指定位置。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 解剖台尺寸不得少于W/D/H: 2500 × 850 × 750到1050毫米。 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 其重量不超出房间地面承重要求。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应10℃～32℃环境。 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括45%～65%。 | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：J7。 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 防溅电源插座，～230%V，50Hz。 | 关键※ |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷；设备内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 解剖台的不锈钢部分的材料应保持不锈钢所固有的耐腐蚀性，钢必须含有18%以上的铬，8%以上的镍含量。 | 关键※ |
|  | 台面四角采用打磨圆角设计，便于清洁和消毒。 | 关键 |
|  | 所有焊缝仅使用不锈钢作为填充剂，所有可见焊缝均经过磨光和纹理处理，以达到不锈钢4号抛光标准。 | 关键※ |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | 解剖台完全由不锈钢制成。3件式可移动穿孔工作表面，确保所有有害气体都被真空吸向下，一体化的下吸系统将连接到通风系统，该通风系统的最小容量为1000 m3/h；使用过程保障负压状态。 | 关键※ |
|  | 3米淋浴软管与手动洒水器。 | 关键 |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 操作台可上下可移动200毫米。 | 关键 |
|  | 解剖台桌面装有防水隔音装置。 | 关键 |
|  | 解剖桌上安装吸液器，防止废液回流。 | 关键※ |
|  | 解剖台拥有完整的喷水灭火系统。 | 关键※ |
|  | 解剖台可将台面左右移动180度，高度可调节，最大限度满足操作者人体力学。 | 关键 |
|  | 拥有一个无缝隙焊接成形的洗水盆，不得少于400*500*200毫米，其洗水盘与周围的轮廓边界均是无缝。 | 关键 |
|  | 解剖台承载能力最大不少于290公斤。 | 关键 |
|  | 投标产品具备独立知识产权，无专利诉讼风险。 | 关键 |
|  | 提供同类产品用户不少于3家。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 负压解剖台水电气和水的连接是预先安装在仪器内，且设计不会造成短路及污染。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 通过机电一体化驱动方式调节操作台高度的上/下按钮。 | 关键 |
|  | 操作者在处理待检组织时，可腾出双手用膝盖操作的冷水和温水混合水龙头。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 2英寸带过滤器的出口，防止废液外溢。 | 关键 |
|  | 需保护解剖台主台面密封性良好，不泄露。 | 关键※ |
|  | 电气保护 |  |
|  | 解剖台拥有独立的排气排水系统，有安全设置，废水不会流入排气系统。 | 关键※ |
|  | 设备潜在危险源必须有标识、贴标签并做防护处理。机械运动部件必须设有防护罩，或设置在防护区域内。不影响机器性能下，设备任何部位不能有锋利的边缘和尖角。如果不可避免，必须设有安全防护（罩）等措施，并且有安全警示标识。 | 关键 |
|  | 提供医疗级国际标准防溅插座，适用于潮湿地区，可防止插座进水。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 在设备开箱验收前提供投标文件、合同文件及订单。 | 关键 |
|  | 在设备开箱验收前提供卖方发运清单及相关检验报告(CE认证)。 | 关键 |
|  | 在设备开箱验收前提供详细设计说明、功能说明、配置说明与清单，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。 | 关键 |
|  | 系统选型文件，包括设备标准技术文件、功能说明、设计说明、软硬件配置清单与说明，文件需要在在DQ开始前完成。文件具体要求：系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性。 | 关键 |
|  | 不晚于IQ开始前提供图纸：实物图；各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版图纸（若适用P&ID图、尺寸图、安装图、必要的细节图、控制原理图、设备装配图、设备工作原理图、气动原理图、电气原理图、开关配置图等线图相关图纸等）；注释参考等；图纸清单。 | 关键 |
|  | 不晚于IQ开始前提供配件清单、易损件清单、备件、消耗品、仪表清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
|  | 不晚于IQ开始前提必要的厂家文件，包括：系统及各组件合格证、检测报告、各种标识等。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收前提供设备交付计划表。 | 关键 |
|  | 不晚于IQ开始前提供校验报告。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收前提交材料清单及材料证书（写明材料有效期）。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收前提供安全报告。 | 关键 |
|  | 工厂验收测试（FAT）和现场验收测试（SAT）报告： FAT应在设备制造完成后出厂发货前完成审批并提交； SAT在设备安装调试后IQ开始前完成审批并提交。 | 关键 |
|  | 满足法规及我公司要求的验证文件： （1）设计阶段，设计确认开始前提供验证计划与进度 （2）选型确认文件，DQ包括满足ISPE要求的系统评估、风险评估等。系统影响性评估在DQ开始前，设计完成后，制造及安装开始前完成审批并提交提供DQ； （3）安装确认及文件（IQ）需要在SAT批准后开始执行，OQ开始前完成审批并提交； （4）运行确认及文件（OQ）需要在IQ批准后开始执行，PQ开始前完成审批并提交。 （5）SAT、FAT、IQ、OQ文件和服务都由供应商提供，PQ由厂家协助完成。 （6）验证总结报告（VSR）需要在PQ完成后开始起草，最终验收前提交。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收时提供使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收时提供设备及其零部件使用寿命清单。 | 关键 |
|  | 不晚于IQ开始前提供符合GEP要求的项目文件交付包。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 运输时间包含在供货周期内，供应商应负责将设备及材料运送到指定交货地点并负责将设备卸到指定地方。供方负责承担运输，运输安全及运输费用、安装费用、卸车费用、就位费用。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括计划、系统评估、风险评估、DQ、FAT、SAT、IQ、OQ文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。供应商协助完成PQ。 | 关键 |
|  | 投标方按GMP和GAMP5规范完成所有验证工作，并提供相应文件（文件必须无条件符合我所QA要求）。各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂安装需遵守安全和施工规定。 | 关键 |
|  | 确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

| Part Number | Description | Quantity |
| --- | --- | --- |
| 1 | 解剖台上h100型吸液器（铬铜）直接连接抽头线程15 x 21 | 1 |
| 2 | 杠杆提供回流真空或清洁吸尘管尺寸L: 160毫米 | 1 |
| 3 | 球阀 | 1 |