中生武汉生物实验室1号楼B2型生物安全柜用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	8

10	文件要求	8

11	服务要求	9

12	附件	10

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司中生武汉生物实验室1号楼B2型生物安全柜用户需求，以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司中生武汉生物实验室1号楼B2型生物安全柜。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

产品应满足相关国家标准和行业标准，若本URS所提要求与标准不一致，应按照高的标准执行。

《药品生产质量管理规范》2010年修订

《中国药典》

产品应满足但不限于以下标准，若有更新以最新版执行。

- 安全及环保法规指南

- N/A

- 系统描述

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安全柜内尺寸长度≥1270mm，外尺寸长度≤1450mm； | 关键 |
|  | 安全柜内部工作区高度≥710mm（工作台面到金属气流导流板距离，非台面到过滤器距离）； | 关键 |
|  | 前窗玻璃最大开口高度≥505mm； | 关键 |
|  | 采用高效美国雷勃Regal Beloit节能的DC ECM类型风机。高效节能：节省70%用电量，低风速运行模式进一步减少60%用电量； | 关键 |
|  | 柜体表面带有银离子抗菌涂层，减少柜体表面的污染来源，提供完整的技术文件说明； | 关键 |
|  | 可保证工作区的洁净度ISO 14644.1 Class 3，保护工作者，同时避免污染环境； | 关键 |
|  | 标配RS232或RS485数据输出端口，可实现多台生物安全柜和超净工作台数据联网连接PC端（提供操作说明书资料）； | 关键 |
|  | 照度：>1400Lux，荧光灯位于非污染区域； | 关键 |
|  | 进气气流风速约：＞0.50米/秒，可调，沉降气流风速约：＞0.30米/秒，可调； | 关键 |
|  | 负压防泄漏技： Dynamic设计，实现了全部污染 区处于封闭环绕负压腔，防止因滤器泄露、密封失效等原因造成的泄露；Dynamic负压防泄漏设计使前盖打开非常容易，利于过滤器前部更换操作 | 关键 |
|  | 内腔304#不锈钢，一体成型 | 关键 |
|  | 前窗为钢化玻璃 | 关键 |
|  | 微电脑控制器:触摸式按键控制功能设定及故障排查、参数设定和分级菜单进入 实时监控，显示进气流和下降气流 安全状态显示及声、光报警提示功能 ULPA超高效过滤器寿命显示 程序启动紫外灯进行定时消毒灭菌功能 可选快速启动模式进行快速启动 | 关键 |
|  | 气流流入工作区经过ULPA过滤器（超高效过滤器）处理，针对0.3微米颗粒直径过滤效率≥99.999%； | 关键 |
|  | 产品制造工厂应同时通过ISO 9001、ISO 14001及ISO 13485质量体系认证，利于新药申报； | 关键 |
|  | 设备应具有欧盟CE认证，或者该品牌有其他B2型号具有CE文件，利于新药申报； | 关键 |
|  | 设备应具有美国UL认证，或者该品牌有其他B2型号获得UL认证，利于新药申报； | 关键 |
|  | 设备应具有美国NSF 49认证，或者该品牌有其他B2型号获得NSF 49认证，利于新药申报； | 关键 |
|  | 设备应具有医疗器械产品注册证文件，或者该品牌有其他B2型号获得医疗器械产品注册证文件文件，利于新药申报； | 关键 |
|  | 产品制造商应同时具有多位NSF/ANSI 49 Biosafety Cabinet Field Certifiers”暨“NSF/ANSI 49生物安全柜验证资质”人员，利于新药申报；提供相关人员的证书复印件及NSF/ANSI 49网页截图复印件加盖公章； | 关键 |

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 中生武汉生物实验室1号楼指定位置 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 安装外形尺寸(宽×深×高)cm：不小于150×100×250（仅主机）不含管道高度 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量（kg）不超过其房间工作台的承重要求。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 设备的安装区域温度20-35C | 关键 |
|  | 设备的安装区域相对湿度10-90% | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：～220±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备以镀锌钢板及不锈钢为主体材料，镀锌钢板外表面有含银离子涂层覆盖（提供完整抗菌验证技术文件），表面光洁平整，便于清洁和消毒处理。外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）型号； （3）生产日期或编号； （4）对设备必要的说明； （5）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 电源：220V/50Hz | 关键 |
|  | N/A | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | - 实验室房间内单独为生物安全柜（每台）预留1500-1800立方米/小时新风量补给量； - 保证生物安全柜正常运行，现场实验室会为生物安全柜（每台）预留250mm-300mm的PVC硬管若干，每条管道从安全柜顶部到房间外面，不与其他管路风道共用，长度不超过20米，拐弯不超过3个，管道上按照制造商提供的技术文件预留无极变化风阀，方便主机最优化调整； - 管道末端按照制造商提供的技术要求预留合适外排离心式风机（每台）； | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 仪器可输出弱电信号或强电信号方便实验室净化系统对接； | 关键 |
|  | 必须外排风量达到要求后，主机才能开启 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 有密码权限保护，防止他人登陆修改设置信息 | N/A |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A | N/A |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
| URS 16 | 设备供应商应提供至少一套设备技术资料（英文或中文），包括设备操作、维护和保养、故障排除等方面内容。提供具备“NSF/ANSI 49 Biosafety Cabinet Field Certifiers”暨“NSF/ANSI 49生物安全柜验证资质”人员的证书复印件及NSF/ANSI 49网页截图复印件加盖公章； | 关键 |
| URS 17 | 设备供应商应提供设备的验证资料、设备出厂检测报告。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
| URS 18 | 供应商应提供具备“NSF/ANSI 49 Biosafety Cabinet Field Certifiers”暨“NSF/ANSI 49生物安全柜验证资质”人员审核并签署的IQOQ文件； | 关键 |
|  | 供应商应提供具备“NSF/ANSI 49 Biosafety Cabinet Field Certifiers”暨“NSF/ANSI 49生物安全柜验证资质”人员在现场或者远程对使用部门进行培训，生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括IQ（由制造商完成）、OQ（由制造商完成）、PQ（制造商协助用户完成）。 供应商应提供具备“NSF/ANSI 49 Biosafety Cabinet Field Certifiers”暨“NSF/ANSI 49生物安全柜验证资质”人员审核并签署的IQOQ文件,附人员的证书复印件及NSF/ANSI 49网页截图； 各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。 主机设备免费质保期不少于一年，质保期内免费保修，质保期后应提供良好的售后服务，不含风管及外排部分。 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决，仅针对主机部分。 | 关键 |
|  | 免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。 | 关键 |
|  | 最后验收前必须保证所有的验证工作已完成和达到要求。确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

不适用