细菌类疫苗室联合疫苗楼白喉原液车间生物安全柜用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	9

10	文件要求	9

11	服务要求	11

12	附件	12

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司细菌类疫苗室联合疫苗楼白喉疫苗原液车间生物安全柜的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司细菌类疫苗室联合疫苗楼白喉疫苗原液车间生物安全柜的购买。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典 2015年版

- 《药品生产质量管理规范》（2010年修订版）及附录

- 《药品GMP指南》无菌药品（2011版）

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 有电气设备的电线和电缆必须依据ICE标准。

- 安全达到国内相关标准及CE标准要求

- 设备功能失调或者故障的情况下，必须配备所有必要的保护措施，保证设备和产品仍然处于一个安全状态。必须提供设施保证人员，产品和设备安全。

- 系统描述

为防止实验操作处理过程中某些含有危险性或未知性生物微粒发生气溶胶散逸或有毒化学品的挥发，白喉杆菌的开启和传代工作，应在生物安全柜中进行。

- 安装要求

| 编号 | 需求 |  | 关键程度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |  |
|  | 细菌类疫苗室联合疫苗大楼白喉原液车间C级区域菌种间 |  | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |  |
|  | 白喉原液车间生物安全柜工作区尺寸：1300毫米≤长度≤1600毫米，575毫米≤深度≤700毫米，650毫米≤高度≤800毫米；安装尺寸长度≤1800毫米。 |  | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 |  | 关键 |
|  | 供应商必须给出生物安全柜选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 |  | 关键 |
|  | 承重 |  |  |
|  | N/A |  |  |
|  | 可用的公用系统 |  |  |
|  | 供应商应提供所需公用系统的参数要求 | 关键 |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |  |
|  | 适用于我公司工作环境温度：能适应18～26℃环境。 |  | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境湿度：至少包括45%～65%。 |  | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境洁净级别：C级别区。 |  | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |  |
|  | 配备交流电电源和备用电源。交流电源：～220±10%V，50±1Hz；备用电源可供停电期间生物安全柜的正常运行。 |  | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |  |
|  | 外表面光滑平整耐腐蚀不能生锈，可经受多次臭氧熏蒸而不腐蚀，且没有明显划痕、凹陷、脱落、裂纹、锈蚀以及其它肉眼可见的外观缺陷，易清洗消毒。 |  | 关键 |
|  | 设备外壳等材料符合洁净室使用要求，可以耐受75%乙醇、0.2%新洁尔灭等消毒剂擦拭消毒，同时也可以耐受空气消毒剂包括甲醛、臭氧、双氧水、氢氧化钠和过氧乙酸。满足擦拭消毒和空气消毒要求。 |  | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位；（2）产品注册号；（3）型号；（4）生产日期或编号；（5）对设备必要的说明；（6）安全标识。（7）温度范围。（8）内室规格。（9）电压、电流、功率、频率。 |  | 关键 |
|  | 过滤器及各组件相关材质光滑平整，耐腐蚀，不能生锈 |  | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 生物安全柜级别为二级B型及以上,预留外置高效检漏孔和发烟孔 | 关键※ |
|  | 送排风系统，包括送排风管道、风速自动调整补偿电机风机、阀门等相关设备，由供应商负责提供和安装。 | 关键 |
|  | 空气洁净程度ULPA: ISO 5级 | 关键※ |
|  | ULPA过滤器对于大于0.12微米直径的固体颗粒截留效率达到99.9995%,，过滤效率ULPA超高效过滤器0.1-0.2μ m DOP | 关键 |
|  | 流入风速(m/s)：0.35m/s | 关键 |
|  | 下降风速(m/s)：0.35m/s | 关键 |
|  | 噪声(dB(A)) ≤65 | 关键※ |
|  | 交叉感染防护：A.撞击式采样器的菌落总数≤10CFU./次； B.狭缝式采样器的菌落总数≤5CFU./次 | 关键 |
|  | 人员防护：菌落总数≤5CFU./次 | 关键※ |
|  | 受试产品防护：菌落总数≤2CFU./次 | 关键 |
|  | 内含防溅安全插座，额定功率(含备用插座)(kw)：1.75 | 关键※ |
|  | 配备照明灯，照度(Lx)≥650 | 关键 |
|  | 配备紫外灯，规格和数量：30w*1 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 排风方向：顶出 | 关键 |
|  | 左右两侧各配置水、气阀门接管通道各两个 | 关键 |
|  | 前窗玻璃可内外全幅清洁，彻底解决内部无法清洁难题，不留卫生死角 | 关键 |
|  | 具有断电恢复功能，在外电源突然失电又重新来电后，设备可自动按原设定程序恢复并运行 | 关键 |
|  | 首次或更换高效系统时，提供过滤器检漏检测服务 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 配有关键参数显示界面，显示排风风速、送风风速、及运行状态，配有前窗操作门连锁报警功能 | 关键 |
|  | 配有关键参数操作设置界面，开关机按钮、紫外灯开启按钮、照明开启按钮 | 关键 |
|  | 紫外灯照射可调节为15分钟及其整数倍时间 | 关键 |
|  | 紫外灯可远程开启关闭或者可预约开关机及工作时间 | 关键 |
|  | 配有声光报警功能，提示移门打开高度超过安全操作高度、设备故障等 | 关键 |
|  | 风量智能补偿系统确保在高效过滤器阻力增加50%的情况下，风量变化小于10% | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 柜体防泄漏 | 关键 |
|  | 照明和紫外杀菌安全互锁，照明和紫外杀菌不能同时进行 | 关键 |
|  | 照明与安全移门高度不连锁 | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
|  | 电控系统所用部件和材料必须符合专业质量标准要求，且装配联接符合设计要求和相关专业质量标准要求，具有良好的绝缘和接地保护。安全保护接地需符合国家标准。 保护等级：NEMA4X/IP56 | 关键 |
|  | 其他保护： - 设备热表面或发热部件上的明显部位必须设有警告标识。 - 设备操作位置及设备维修区域必须设易于人员接近的急停按钮，并有明显的标示。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单，设备开箱时验收。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告，设备开箱时验收。 | 关键 |
|  | 设计选型文件：设备详细功能说明、设计说明、配置说明与清单。 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；各种验证、维修等活动所需的电子版及打印版设备布局图、设备尺寸图、设备局部图（与功能相关细节图）、P&ID图、控制原理图、计算机系统相关图纸（若涉及）、图纸清单。 | 关键 |
|  | 配件清单、易损件清单、备件、消耗品清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、各组件说明书与合格证、相关检测报告、各种标示，提交不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 提供关键设备清单，提交不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明校准周期，并能提供校准服务，设备开箱时验收。 | 关键 |
|  | 校验报告及计量证书，提交不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 安全报告，设备开箱时验收。 | 关键 |
|  | 材质证书（写明材料有效期），设备开箱时验收。 | 关键 |
|  | 工厂验收测试报告（FAT）和现场验收测试报告（SAT），以及调试文件：工厂验收测试报告、现场验收测试报告、调试计划（调试说明、调试清单、现场验收测试、保修信息、培训计划等），总测试计划，检查计划，检测清单，各测试结果，调试总结报告等。 | 关键 |
|  | 验证文件： （1）验证计划，设计阶段，设计确认开始前提交 （2）满足GMP和GAMP5等相关法规的评估文件，系统影响性评估、计算机化系统影响性评估在DQ开始前； （3）设计确认及文件（DQ），设计完成后，制造及安装开始前完成审批并提交； （4）安装确认及文件（IQ），SAT批准后开始执行，OQ开始前完成审批并提交； （5）运行确认及文件（OQ），IQ批准后开始执行，PQ开始前完成审批并提交； （6）验证总结报告（VSR），PQ完成后开始起草，最终验收前提交； （7）设备生产商负责制定设备验证计划、评估文件、DQ/IQ/OQ验证文件、追溯矩阵、验证总结报告，并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。 | 关键 |
|  | 设备交付计划表，设备开箱时验收。 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即 运行及维护手册）3份，设备开箱时验收。 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单，设备开箱时验收。 | 关键 |
|  | 现场验收报告。 | 关键 |
|  | 文件具体要求： （1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且分析阐述每一个系统环节的必要性； （2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期； | 关键 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括验证计划、GMP相关系统及风险评估、DQ、SAT、IQ、OQ、RTM、VSR文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。供应商协助完成PQ。 | 关键 |
|  | 投标方按GMP规范及GAMP5要求完成上述所有验证工作持续5年，各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。 | 关键 |
|  | 维护维保周期。 | 关键 |
|  | 设备质保期为两年，两年内免费保修，两年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 两年免费保修期到期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，并提供设备验证工作，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂安装需遵守安全和施工规定。 | 关键 |
|  | 确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

不适用