自动电位滴定仪用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	9

9	安全要求	11

10	文件要求	12

11	服务要求	13

12	附件	15

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司质量控制室原材料检定组自动电位滴定仪的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司质量控制室原材料检定组自动电位滴定仪。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《中国药典》 2015年版

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订）

- JJG 814-2015 自动电位滴定仪检定规程

- GAMP5 – A Risk-based Approach to Compliant GxP Computerized System

- FDA – 21 CFR Part 11: Electronic Records and Electronic Signatures

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

实验室自动电位滴定仪为制品生产用原辅材料含量分析的重要设备，其组成和工作原理如下：

  - 仪器组成

本仪器分为电计系统、滴定系统和电极系统三大部分。电计系统由电位放大、控制线路及终端组成，通过测量指示电极与参比电极间的电位，进行信号处理，自动控制滴定系统的滴液速度，判断滴定终点后，仪器自动停止滴定。

滴定系统分为数字式和刻度式滴定管两类，应采用抗腐蚀材料，可进行非水滴定。

电极系统由指示电极和参比电极组成。

本实验室所需设备还包括控制滴定和数据分析软件，可实现预滴定、预设终点滴定、空白滴定或手动滴定等功能，可自行生成专用滴定模式。该计算机化系统应能满足数据完整性的相关要求。

5.2工作原理

自动电位滴定仪采用柱塞控制滴定过程并采集电极的动态信号。在滴定过程中，滴定池内溶液的电位发生变化，当电位变化发生突跃，仪器停止滴定并给出测定结果。被测成分的含量可通过消耗滴定剂的量来计算。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 本设备安装在质量控制室原材料生化检测区电位滴定间。 | 非关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 本设备除电脑打印机以外的组件安装尺寸应进深不大于75cm | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 设备总重量不得大于50kg | 非关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应10℃～32℃环境 | 非关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括45%～75% | 非关键 |
|  | 工作环境洁净级别：普通区域 | 非关键 |
|  | 工作环境无机械振动及电磁干扰 | 非关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 适用于我公司交流电电源：～220±10%V，50±1Hz | 非关键 |
|  | 可支持配置应急电源，外部电源中断情况下，可完成正在进行的单个样品的全部检测，以及已完成检测的数据保存；或者可在恢复外部电源供应后，继续未完成的样品检测。 | 非关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备表面及内部光滑，便于清洁，不能有清洁死角 | 关键 |
|  | 设备各组件及管路内外表面均应耐受酸碱及有机溶剂，不得被腐蚀或有渗出物影响检测 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | 供应商应使用可靠的包装形式以保证相关部件的运输安全，包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，每台设备应配备独立的防震箱，由于包装不良而导致无法达到用户验收标准，则供应商应承担全部损失和费用。， | 关键 |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 滴定仪主机配备双排电极接口，具有平行滴定功能 | 关键 |
|  | 滴定仪主机可同时控制两种不同类型的滴定且互不干扰。 | 关键 |
|  | 主机具备if---then条件判断功能，可实现判断功能的滴定。 | 关键 |
|  | 单台主机可控制4个滴定管,每个滴定管都可以滴定和加液,以使得滴定仪能实现返滴定和平行滴定等功能。 | 关键 |
|  | 瓶顶下压式活塞加液单元，配合四通路结构设计的无死体积滴定管,可以选择通入空气，完全实现“一键式”自动排空、清洗、充液、滴定，并能排除气泡干扰；加液单元的冲洗和准备完全自动进行,无需手工拆卸来进行清洗。 | 关键 |
|  | 滴定管规格可选(2，5，10，20，50ml)；根据相关标准中的要求,须配 备至少20ml滴定管以用于大体积滴定或大体积,可避免滴定或加液过程中滴定管活塞往复和重新充液,节约了滴定时间、提高了滴定结果的精度 | 关键 |
|  | 滴定管安装卡口可调节，能直接安装于不同规格的试剂瓶上 | 关键 |
|  | 滴定管具有智能芯片，可以自动存储和读取滴定剂全部信息(包括滴定管的规格、编号,滴定剂的名称、浓度、批号、有效期、使用的历史记录等） | 关键 |
|  | 冲洗时滴定管完全无死体积，完全消除清洗时残留溶液和气泡的影响。 | 关键 |
|  | 具备以下工作模式: DET(动态滴定模式)、MET（等量滴定模式）、SET（设定终点滴定模式）、MEAS（测量模式）、CAL（校正模式）、LIQUID HANDING（液体处理模式）等。 | 关键 |
|  | 主机具有USB接口，可以直接连接电脑及打印机，无需转换接口。 | 关键 |
|  | 电极内置模/数转换器，直接将测量到的模拟信号转换为数字信号 | 关键 |
| - 电 | 电极能避免静电干扰，保证信号的无干扰长距离传输 | 关键 |
|  | 试验方法自动检测电极使用是否正确，避免错误使用电极 | 关键 |
|  | 电极内置记忆芯片可以储存重要电极数据，如：序列号，校准历史数据、工作寿命和校准有效期等，可以同时应用到不同的滴定仪上而无需再执行校准程序 | 关键 |
|  | 仪器操作采用电脑软件控制，可选用中英文等多种操作语言，操作界面简单直观；可即时显示多种滴定曲线（在线显示），可在曲线上读出测量值并进行线性分析，并能显示所有测量点、滴定等当点的值 | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 测量范围: pH：-13--+20.000pH 电 位：0--±1200.0mv 测量分辨率:pH：0.001pH 电 位：0.1mv 测量精确度: pH：0.003pH 电 位：0.2mv 滴定管分辨率：1/10000或1/20000可选 | 关键 |
|  | 滴定管容量最大允差应达到JJG841-2015的A级 | 关键 |
|  | 仪器计量性能应达到JJG841-2015的0.05级 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | N/A |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 仪器操作采用电脑软件控制，可选用中英文等多种操作语言，操作界面简单直观 | 关键 |
|  | 一个程序终端可控制多台仪器，实现真正的平行滴定。在进行滴定的同时还可以控制自动样品处理器准备下一样品 | 关键 |
|  | 可以输入结果限值范围，用于监测每次测定结果，提示异常值 | 关键 |
|  | 每次开关机系统都会进行自检，自动识别主机和说链接部件的全部信息及当前的连接状态 | 关键 |
|  | 根据仪器的设置，自动提醒校验和维护的到期时限 | 关键 |
|  | 支持数据集中网络化管理，能满足实现LIMS自动抓取数据。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 仪器的计算机操作系统应为正版，版本至少为专业版。 | 关键 |
|  | 操作系统若为windows，应用软件可支持在操作系统的权限划分后用户在相应权限操作系统界面下能正常使用软件，同时操作系统权限的删除不会导致该用户历史数据丢失，可确保数据完整性 | 关键 |
|  | 仪器软件具有至少3级用户分层权限管理及密码管理的功能 | 关键 |
|  | 仪器软件应可以设置多个用户，并有用户分级管理功能，每个等级拥有相应的可设置权限 | 关键 |
|  | 系统应可以为每个用户创建唯一的用户名和密码 | 关键 |
|  | 系统应不允许两个或多个用户拥有相同的用户名 | 关键 |
|  | 应有权限功能防止系统时间被更改 | 关键 |
|  | 屏幕显示的结果与打印报告应是一致的。 | 关键 |
|  | 用户在密码输入时，电脑显示器上应不显示实际密码（比如密码会以*或其他符合显示） | 关键 |
|  | 系统管理员应可以重置密码 | 关键 |
|  | 系统应可以设置密码最小长度为8位 | 关键 |
|  | 应有安全保护以防止未授权的用户账号和密码进行使用，比如3次无效登录尝试后将锁定账户等 | 非关键 |
|  | 系统管理员应可以激活锁住的账户 | 关键 |
|  | 系统必须具有超时强制退出要求重新登录的功能。 | 关键 |
|  | 系统应可以允许用户和管理员更改自己的密码 | 关键 |
|  | 系统应可设置密码效期，如3个月 | 非关键 |
|  | 系统应可提示密码效期信息以提醒用户更改密码。 | 非关键 |
|  | 系统应有审计追踪功能，可以记录系统和安全的事件，比如登录登出、密码更改、方法参数更改、记录删除及操作人员和日期时间等 | 关键 |
|  | 审计追踪记录应不可被删除或更改 | 关键 |
|  | 系统应可以新增、修改和禁用账户，这些权限应可被系统管理员禁用。 | 非关键 |
|  | 应有控制措施以防止电子记录从应用软件外面被修改或删除。 | 关键 |
|  | 报告格式应包含以下内容：日期，名称，运行时间，产品名称，运行号等 | 非关键 |
|  | 报告应为只读的格式 | 关键 |
|  | 使用者应不能修改测试结果 | 关键 |
|  | 断电恢复不影响参数设置、数据完整性 | 关键 |
|  | 供应商应提供至少包括操作系统和分析软件及历史数据的灾难恢复方案 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 活塞、滴定管及各连接管路应具有良好的密封性，不得发生漏液问题，或如有漏液发生应有警报提示 | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 整机（包括计算机化系统）运行及维护手册应为中文，纸质文件至少一式两份，电子版至少一份 | 关键 |
|  | 投标文件（必须包含合同、订单及设备交付计划表） | 关键 |
|  | FAT 工厂测试文件，出厂测试合格证、说明书、相关检测报告、各种标示 | 关键 |
|  | 生产商发运清单及所有单元配件及其组合的检验报告和证书标识等 | 关键 |
|  | 设计选型文件：软硬件功能说明、设计说明、配置清单与说明 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；各种验证、维修等活动所需的电子版及打印版设备布局图、设备尺寸图、设备局部图（与功能相关的细节图）、安装图、P&ID图、控制原理图、其他计算机化系统相关图纸、图纸清单。 提供设备及其零部件使用寿命清单。 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划（调试说明、调试清单、保修信息、培训计划等），总测试计划，检查计划，检测清单，各测试结果，调试总结报告等。 | 关键 |
|  | 验证文件：应在仪器安装前交付审核 （1）验证计划 （2）满足GMP和GAMP5等相关法规的评估文件 （3）由具有资质的检测机构出具的仪器出厂校验证书，设备到厂验收时有效期不得少于6个月 （4）安装确认及文件（IQ）； （5）运行确认及文件（OQ）； （6）性能确认及文件（PQ）； （7）追溯矩阵（RTM）及验证总结报告（VSR） （（8）设备生产商负责制定设备验证计划、评估文件、IQ/OQ验证文件，并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。PQ、RTM及VSR文件由供应商协助用户编写制定及实施。 | 关键 |
|  | 文件具体要求： （1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； （2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期； （3）除另有约定外，上述文件中方案或计划类文件应在合同签订后设备发运前交付审核 （4））上述URS66～URS73条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版全套资料交工程技术部存档 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 通过培训应能达到如下效果： - 操作人员能独立操作设备，并能顺利完成验证。 - 设备维护人员经过培训，能对设备常见故障进行排查，并能按照要求的设备维护方法对设备进行维护。 - 验证人员应熟悉设备所需验证部分的验证方法，并能独立进行验证。 培训通过考核评估培训效果，只有培训效果评价合格培训方可结束。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 供应商应负责将设备及材料运送到指定交货地点。 | 非关键 |
|  | 设备到货清单必须详列每装箱内容物。 | 非关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括验证计划、IQ、OQ、PQ文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。供应商协助完成PQ。 | 关键 |
|  | 投标方按GMP和GAMP5规范完成所有验证工作，各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目。供应商提供的验证服务应包括但不仅限于：实施验证的有资质人员、验证方案及记录文件、实施验证所需的具溯源证明的标准物质以及各相关测试的实施。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 如适用，能够提供完善的工作站软件的软件IQ、OQ、PQ验证，验证文件可为中或英文版 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 质保期为项目验收合格，由买卖双方签署验收合格证书并办理项目移交之日算起，供应商的质保期为需方现场验收合格后至少12个月。质保期内免费保修，期满后应提供良好的售后服务 | 关键 |
|  | 质保期内维修或更换关键部件，该关键部件的质保自维修确认后顺延一年 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 免费保修期后，供应商应终生提供及时的维修、维护，供应商应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 供应商应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 供货方应提供主要备品备件的清单和价格表。在设备使用寿命内，供货方应保证设备零配件的供应，并提供优惠供应的承诺。 | 关键 |
|  | 如供货期内任何配件标准变化，供应商应该通知客户，走变更程序，变更的风险评估文件需提供给我方审批，如因更换配置导致合同内金额的变化，需和我方达成一致后方可执行。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告 | 关键 |

- 附件

推荐配置

| Item 序号 | Description 产品描述 | Qty 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自动电位滴定仪主机（双排电极接口） | 1 |
| 2 | 滴定管活塞驱动器 | 1 |
| 3 | 磁力搅拌台 | 1 |
| 4 | 滴定台 | 1 |
| 5 | 螺旋搅拌器 | 1 |
| 6 | 电脑连接线 | 1 |
| 7 | 滴定管 20mL | 2 |
| 8 | 分析控制软件 | 1 |
| 9 | 水相PH电极 | 2 |
| 10 | 非水相PH电极 | 2 |
| 11 | 试剂瓶 | 2 |
| 12 | 指示电极电缆 | 2 |
| 13 | 分析控制软件IQOQ认证及服务 | 1 |
| 14 | 滴定仪主机IQOQ认证及服务 | 2 |
| 15 | 5 孔滴定杯盖 | 2 |
| 16 | 适配头（5 孔滴定杯盖用） | 10 |
| 17 | 滴定杯 20-100mL (可配密封盖) | 2 |