紫外可见分光光度计用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	9

9	安全要求	11

10	文件要求	12

11	服务要求	14

12	附件	15

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司质量控制室原材料检定组紫外-可见分光光度计的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司原材料检定组紫外-可见分光光度计。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典 2015年版

- JJG178-2007 《紫外、可见、近红外分光光度计检定规程》

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）

- GMP附件1《计算机化系统》（2015版）

- GMP附件2《确认与验证》（2015版）

- 21CFR Part11

- GAMP5

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

当光穿过被测物质溶液时，物质对光的吸收程度随光的波长不同而变化。因此，通过测定物质在不同波长处的吸光度，并绘制其吸光度与波长的关系图即得被测物质的吸收光谱。从吸收光谱中，可以确定最大吸收波长和最小吸收波长。物质的吸收光谱具有与其结构相关的特征性。因此，可以通过特定波长范围内样品的光谱与对照光谱或对照品光谱的比较，或通过确定最大吸收波长或通过测量两个特定波长处的吸收比值而鉴别物质。用于定量时，在最大吸收波长处测量一定浓度样品溶液的吸光度，并与一定浓度的对照溶液的吸光度进行比较或采用吸收系数法求算出样品溶液的浓度。如在紫外可见分光光度计上进行酶反应动力学测试需要将待测物质/溶液保持在特定恒定的温度下进行，温控精度要求高，并且测试过程中需要边搅拌边加入样品，紫外可见光度计的软件上自动实现动力学测试。

紫外可见分光光度计应至少包括光源、样品装置或吸收池、滤光器、单色器（或干涉仪）和检测器等。如果检测产生的数据需要分析软件执行分析、存档、备份、恢复等功能，还应包括检测用计算机化系统。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 本设备安装在质量控制室原材料生化检测区紫外室实验台上使用 | 非关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 设备周围应有足够的空间，便于对设备进行操作和维修。 | 非关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 设备重量应符合制造商说明书 | 非关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司的工作环境温度：10℃～30℃环境 | 非关键 |
|  | 适用于我公司的工作环境湿度：相对湿度≤80% | 非关键 |
|  | 工作环境洁净级别：无特殊要求 | 非关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 电源要求：220 V/50HZ 可支持配置应急电源，外部电源中断情况下，可完成正在进行的单个样品的全部检测，以及已完成检测的数据保存；或者可在恢复外部电源供应后，继续未完成的样品检测。 | 非关键 |
|  | 如使用交流电电源，线缆材质及设备各部件应不得影响检测的现场操作 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 整机外壳应耐酸碱腐蚀。各紧固件应紧固良好，样品架定位准确，光室门开关顺畅，无卡顿。 | 关键 |
|  | 设备表面及内部光滑，便于清洁，不能有清洁死角 | 非关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品序列号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 非关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | 供应商应使用可靠的包装形式以保证相关部件的运输安全，包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，每台设备应配备独立的防震箱，由于包装不良而导致无法达到用户验收标准，则供应商应承担全部损失和费用。 | 关键 |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 光源：脉冲氙灯，每秒250次采样，光源必须只在测试时才点亮。免费质保3年。 | 关键 |
|  | 最大扫描速度可达：150000nm/min。 | 关键 |
|  | 带有动力学分析检测功能/模块，至少能从分析软件端控制完成酶动力学检测操作。 | 关键 |
|  | 比色皿池支架带搅拌功能，配备搅拌子，满足边测试边加样,快速混合均匀的要求。 | 关键 |
|  | 一体式半导体温控系统，无需外置水槽、泵、管线，无需移动任何部件。 | 关键 |
|  | 设备至少配备双比色皿卡槽，均可适用1cm比色皿。 | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 单色器：双单色器设计，异面Littrow双单色器。 | 关键 |
|  | 双光路设计。 | 关键 |
|  | 波长范围：190~1100nm。 | 关键 |
|  | 光谱带宽：0.1～5nm，0.01nm间隔可以自动调节。 | 关键 |
|  | 波长准确度：±0.2nm。 | 关键 |
|  | 波长重复性：＜0.025nm。 | 关键 |
|  | 光度精度：±0.005Abs(使用NIST930E 滤光片在1Abs)。 | 关键 |
|  | 光度重现性：≤0.005Abs。 | 关键 |
|  | 光度噪音：＜0.0002Abs（1Abs，500nm）。 | 关键 |
|  | 杂散光：＜0.003%（220nm，10g/L NaI）,＜0.005%（300nm，丙酮溶液）,＜0.01%（340nm，50mg/L NaNO2） | 关键 |
|  | 波长分辨率：0.1nm。 | 关键 |
|  | 光度稳定性：<0.0003Abs/h。 | 关键 |
|  | 基线平直度以Abs计应≤±0.001 | 关键 |
|  | 样品测量处高聚焦光束，1.5mm光斑，可以测试微量样品。 | 关键 |
|  | 室光免疫，无需关闭样品室就可以测试数据。 | 关键 |
|  | 配置薄片式温控探头，实现精确温度控制，池支架温度精度和稳定性不超过± 0.1 ℃，满足酶反应动力学测试的要求。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 能适配其他品牌的比色皿，可见光波段可使用玻璃比色皿 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 仪器操作界面中文、英文可选。 | 非关键 |
|  | 软件上有硬件状态是否正常的显示，软件界面可实时查看光源已使用时间（以小时计）。 | 非关键 |
|  | 应有光源不良等硬件缺陷的报警提示。 | 非关键 |
| - 赋 | 赋权用户设置坡长扫描范围或固定波长、扫描步幅、峰值标识、狭缝宽度、测试时间等检测参数，能建立工作曲线。 | 关键 |
|  | 赋权用户能设置输入检品信息，原始检验记录的收载项目。 | 关键 |
|  | 可从软件端执行波长校准和吸光度校准 | 非关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 仪器的计算机操作系统应为正版，版本至少为专业版。 | 关键 |
|  | 操作系统若为windows，应用软件可支持在操作系统的权限划分后用户在相应权限操作系统界面下能正常使用软件，同时操作系统权限的删除不会导致该用户历史数据丢失，可确保数据完整性 | 关键 |
|  | 用户管理至少可设定三级以上权限和密码保护，分别为操作级、维护级、管理级。 | 关键 |
|  | 仪器软件应可以设置多个用户，并有用户分级管理功能，每个等级拥有相应的可设置权限 | 关键 |
|  | 系统应可以为每个用户创建唯一的用户名和密码 | 关键 |
|  | 系统应不允许两个或多个用户拥有相同的用户名 | 关键 |
|  | 系统应可以新增、修改和禁用账户，这些权限应可被系统管理员禁用。 | 关键 |
|  | 应有权限功能防止系统时间被更改，时间戳应由管理员权限管理，其他权限不可修改系统时间 | 关键 |
|  | 用户在密码输入时，电脑显示器上应不显示实际密码（比如密码会以*或其他符合显示） | 关键 |
|  | 系统管理员应可以重置密码 | 关键 |
|  | 系统应可以设置密码最小长度 | 关键 |
|  | 应有安全保护以防止未授权的用户账号和密码进行使用，比如3次无效登录尝试后将锁定账户等 | 关键 |
|  | 系统管理员应可以激活锁住的账户 | 关键 |
|  | 系统必须具有超时强制退出要求重新登录的功能。 | 关键 |
|  | 系统应可以允许用户和管理员更改自己的密码 | 关键 |
|  | 系统应可设置密码效期，如3个月 | 关键 |
|  | 每一样品检测数据应实时生成为不可编辑的文件格式并得以保存 | 关键 |
|  | 系统及软件应能保证对分析检测方法的受限编辑，使用者应不能修改测试结果 | 关键 |
|  | 系统及软件应可以设置多个用户，并有用户分级管理功能，每个等级拥有相应的可设置权限 | 关键 |
|  | 应有控制措施以防止电子记录从应用软件外面被修改或删除。 | 关键 |
|  | 系统应有审计追踪功能，可以记录系统和安全的事件，比如登录登出、密码更改、方法参数更改、记录删除、权限管理操作、系统管理操作，以及相应操作人员、日期时间、关键操作原因、必要的描述等 | 关键 |
|  | 支持数据集中网络化管理，能满足实现LIMS自动抓取数据。 | 关键 |
|  | 审计追踪记录应不可被删除或更改，可被查询、存档、备份及恢复 | 关键 |
|  | 报告应为只读的格式，并能查询、存档、输出打印成纸质记录文件 | 关键 |
|  | 断电恢复不影响参数设置、数据完整性 | 关键 |
|  | 供应商应提供至少包括操作系统和分析软件及历史数据的灾难恢复方案 | 关键 |
|  | 系统时间准确同步，为北京时区时间，系统时间偏差≤5s/24h | 关键 |
|  | 电子记录备份应由管理员权限执行 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 整机（包括计算机化系统）运行及维护手册应为中文，纸质文件至少一式一份，电子版至少一份 | 关键 |
|  | 投标文件（必须包含合同、订单及设备交付计划表） | 关键 |
|  | FAT 工厂测试文件 | 关键 |
|  | 生产商发运清单及所有单元配件及其组合的检验报告和证书标识等 | 关键 |
|  | 设计选型文件：软硬件功能说明、设计说明、配置清单与说明 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；各种验证、维修等活动所需的电子版及打印版设备布局图、设备尺寸图、设备局部图（与功能相关的细节图）、安装图、P&ID图、控制原理图、其他计算机化系统相关图纸、图纸清单。 提供设备及其零部件使用寿命清单。 | 关键 |
|  | 组件清单、易损件清单、备件、消耗品清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格、使用寿命及必要说明 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明设备维护内容、校准周期，并能提供校准服务 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、说明书、相关检测报告、各种标示。 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划（调试说明、调试清单、保修信息、培训计划等），总测试计划，检查计划，检测清单，各测试结果，调试总结报告等。 | 关键 |
|  | 验证文件：应在仪器安装前交付审核 （1）验证计划 （2）满足GMP和GAMP5等相关法规的评估文件 （3）由具有资质的检测机构出具的仪器出厂校验证书，设备到厂验收时有效期不得少于6个月 （4）安装确认及文件（IQ）； （5）运行确认及文件（OQ）； （6）性能确认及文件（PQ）； （7）追溯矩阵（RTM）及验证总结报告（VSR） （（8）设备生产商负责制定设备验证计划、评估文件、IQ/OQ验证文件，并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。 | 关键 |
|  | 文件具体要求： （1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； （2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期； （3）除另有约定外，上述文件中方案或计划类文件应在合同签订后设备发运前交付审核 （4））上述URS67～URS78条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版全套资料交工程技术部存档 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、日常维护、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 通过培训应能达到如下效果： - 操作人员能独立操作设备，并能顺利完成验证。 - 设备维护人员经过培训，能对设备常见故障进行排查，并能按照要求的设备维护方法对设备进行维护。 - 验证人员应熟悉设备所需验证部分的验证方法，并能独立进行验证。 培训通过考核评估培训效果，只有培训效果评价合格培训方可结束。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 供应商应负责将设备及材料运送到指定交货地点。 | 非关键 |
|  | 设备到货清单必须详列每装箱内容物。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括验证计划、IQ、OQ、PQ文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。供应商协助完成PQ。 | 关键 |
|  | 投标方按GMP和GAMP5规范完成所有验证工作，各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目。供应商提供的验证服务应包括但不仅限于：实施验证的有资质人员、验证方案及记录文件、实施验证所需的具溯源证明的标准物质以及各相关测试的实施。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 如适用，能够提供完善的工作站软件的软件IQ、OQ、PQ验证，验证文件可为中或英文版 | 非关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 质保期为项目验收合格，由买卖双方签署验收合格证书并办理项目移交之日算起，供应商的质保期为需方现场验收合格后12个月。质保期内免费保修，期满后应提供良好的售后服务 | 关键 |
|  | 质保期内维修或更换关键部件，该关键部件的质保自维修确认后顺延一年 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，供应商应终生提供及时的维修、维护，供应商应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 供应商应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 供货方应提供主要备品备件的清单和价格表。在设备使用寿命内，供货方应保证设备零配件的供应，并提供优惠供应的承诺。 | 非关键 |
|  | 如供货期内任何配件标准变化，供应商应该通知客户，走变更程序，变更的风险评估文件需提供给我方审批，如因更换配置导致合同内金额的变化，需和我方达成一致后方可执行。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告 | 关键 |

- 附件

配置清单：

- 主机     壹套

- 双池控温模块     壹套

- 温度探头用于监测和控制样品的温度      壹个

- 1cm光程石英比色皿    贰个

- 比色皿托盘    壹个

- 咖啡因样品     壹个

- 工作站系统（软硬件）    壹套

- 磁力搅拌子  壹个

分析仪器硬件及软件IQ/OQ/PQ验证