中生武汉安全实验室2号楼层析柱用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	9

10	文件要求	9

11	服务要求	10

12	附件	12

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司中生武汉安全实验室2号楼层析柱的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司中生武汉安全实验室2号楼层析柱。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）

- 《药品GMP指南》无菌药品（2011版）

- 21 CFR Part 210（美国联邦法规生产，加工，包装和药品保存GMP；总则）

- 21 CFR Part 211（美国联邦法规，成品药现行GMP）

- 21 CFR Part 11（美国联邦法规，电子记录；电子签名）

- 21 CFR Part 177 （美国联邦法规，间接食品添加剂：聚合体）

- 中国药典（2015版）

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求

- 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》（GB50236-98）

- 系统描述

中生武汉安全实验室2号楼需要购进3个层析柱，包括：2个300/750层析柱，1个450/500层析柱，用于病毒的凝胶过滤、离子交换层析。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 此设备安装在中生武汉安全实验室2号楼3楼纯化车间，匹配AKTA process纯化系统。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 其重量不超出房间地面（1.2吨/平米）承重要求。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | 正压气体、纯化水、注射用水。 | 关键 |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司工作环境温度：能适应18℃～26℃环境。 | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境湿度：至少包括45%～65%。 | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境洁净级别：C级 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | N/A |  |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 整机设计制造符合国家2015年版GMP要求，设备内、外表清洗方便，不留死角，符合GMP卫生标准要求。 | 关键 |
|  | 设备的外表面应平整、光洁、无清洗盲区，无凹凸不平和明显划痕等缺陷。 | 关键 |
|  | 层析柱子由柱头，分配器，柱头密封圈，柱体，底座，底部筛板等组成。柱头与柱管接触密封，无残留死角，易于清洗。底座应坚固，稳重，避免因操作或轻微碰撞而倾倒。 | 关键※ |
|  | 报价中包含与450/500层析柱匹配的可移动吊车，可以提升柱头，进行填料装卸，使用液压或气缸提升装置，需满足车间洁净度要求。 | 关键※ |
|  | 报价中包含6个双向四通阀。 | 关键※ |
|  | 报价中包含12根2000mm防爆管，ID10mm。 | 关键※ |
|  | 报价中包含相匹配填料搅拌棒2根，用于层析柱装填，需分别匹配300/750层析柱和450/500层析柱 | 关键※ |
|  | 报价中包含一套正常拆装柱和层析操作时的配件，并列出清单中包括配件名称、规格、数量、品牌和价格，和物料直接接触的应提供材质证明。 | 关键※ |
|  | 层析柱除和纯化系统连接的公用设施管路为现场安装外，柱子整体应连接安装好。 | 关键 |
|  | 层析柱管材质：为硼化玻璃，有刻度显示。不易因碰撞损伤。 | 关键 |
|  | 层析柱底部支架为316不锈钢材质，配万向轮和轮锁，方便柱子的移动。 | 关键 |
|  | 管路、阀门、接口、密封垫等系统所使用材料的材质符合FDA、USP Class VI或欧洲药典要求，并且在验证文件中提供材质证明文件。 | 关键 |
|  | 设备外壳、连接管路、接口及其附属配件等材料符合洁净室使用要求，塑料材质符合FDA、USP Class VI要求，并提供材质证明文件。 | 关键 |
|  | 为满足卫生要求，层析柱及管路需耐受1.0 mol/LNaOH溶液在位清洗一小时以上，并能够耐受乙醇、NaOH等常用缓冲液保存。 | 关键 |
|  | 从进样、洗脱到收集过程需密闭，其接口及管路连接方式必须符合卫生级。 | 关键 |
|  | 设备外部可以耐受75%乙醇、0.2%新洁尔灭、0.1%84等消毒剂擦拭消毒，同时也可以耐受甲醛、臭氧、双氧水和乙酸等空气消毒剂。 | 关键 |
|  | 进出口连接为：TC卡箍接口。 | 关键 |
|  | 至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | 管柱材质为亚克力。 | 关键 |
|  | 柱头材质为316L不锈钢。 | 关键 |
|  | 分流板材料为PP或POM。 | 关键 |
|  | 喷胶头材质为PEEK、PP。 | 关键 |
|  | 管路和配件材质：316L接头、PTFE密封圈。 | 关键 |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 设备直径/高度（mm）：2个300/750层析柱，1个450/500 | 关键 |
|  | 可装填高度： 300/750层析柱，200-500mm； 450/500，100-350mm； | 关键 |
|  | 筛网孔径大小：标配10/20μm | 关键 |
|  | 设备正常运行温度：4～40℃ | 关键 |
|  | 设计最高压力：300/750层析柱，4bar； 450/500，4bar； | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 层析柱可以与AKTA process系统连接，进行层析纯化操作。 | 关键 |
|  | 可达到高卫生标准要求，可以满足高流速运行的要求。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 需保证设备密封性良好，不泄露。 |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 附带层析柱文件及相应的操作使用说明书。 | 关键 |
|  | 投标文件、合同及订单。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。 | 关键 |
|  | 系统功能配置清单&说明，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。 | 关键 |
|  | 设备标准技术文件。 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版图纸（尺寸图、电气图、布局图、安装连接图、细节图、PLC图等）、P&ID图（至少是控制原理图）、构架图等；图纸说明及清单。 | 关键 |
|  | 组件清单、易损件清单、备用零件、消耗品清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：工厂相关检测报告、材质清单材质证书（写明材料有效期）、各种标示、出厂合格证、各组件相关报告及合格证。 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明校准周期，并能提供校准服务（此项服务可付费）。 | 关键 |
|  | 仪器仪表清单和相关校验报告及计量证书（提供所有在该设备上安装的仪表、传感器的校验证书，且证书有效期自设备到货之日起不少于8个月）。 | 关键 |
|  | 安全报告。 | 关键 |
|  | 设备交付计划表。 | 关键 |
|  | 现场验收测试（SAT）报告。 | 关键 |
|  | 验证文件： （1）验证计划 （2）满足GMP和GAMP5等相关法规的评估文件 （3）安装确认及文件（IQ）； （4）运行确认及文件（OQ）； （5）验证总结报告（VSR） （6）设备生产商负责制定设备IQ/OQ验证方案并负责IQ/OQ验证方案的实施，该验证方案作为设备必备文件。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 供应方所派技术人员培训费用由供应方承担。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括IQ、OQ。供应商应派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。 | 关键 |
|  | 供应商按GMP规范完成IQ、OQ工作，并提供相应文件（文件必须无条件符合我所QA要求）。供应商协助执行PQ工作。各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从设备验收合格之日起计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 质保期内，非需方人为原因所造成的设备故障，供方须无条件免费更换故障部分，更换部分质保期重新计算。 | 关键 |
|  | 供应商应定期进行回访，解决设备使用中可能出现的问题，排除潜在的故障，使设备保持良好的工作状态。技术支持包括试运行后定期电话咨询。质保期满前供方至少到现场作免费维护检修1次。 | 关键 |
|  | 提供书面的设备维护、保养计划。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。 | 关键 |
|  | 最后验收前必须保证所有的验证工作已完成和达到要求。 | 关键 |
|  | 确认验收合格应包含所有附件及备件。 | 关键 |
|  | 确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

招标文件需提供各个零配件品牌及型号。