中生武汉生物实验室大动物麻醉&呼吸应用系统用户需求说明（URS）

目录

修订历史	4

1	目的	5

2	范围	5

3	参考文件	5

4	职责	5

5	系统描述	6

6	安装要求	6

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	13

9	安全要求	14

10	文件要求	14

11	服务要求	15

12	附件	17

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司中生武汉生物实验室大动物麻醉&呼吸应用系统的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司中生武汉生物实验室大动物麻醉&呼吸应用系统。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品生产质量管理规范》2010年修订；

- 《实验室 生物安全通用要求》GB 19489-2008；

- 安全及环保法规指南

- 《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》GB 4793.1-2007；

- 《实验室设备生物安全性能评价技术规范》RB/T199-2015；

- 系统描述

中生武汉生物实验室1号楼需购买1套大动物麻醉&呼吸应用系统，可用于猴、啮齿类等多种动物的临床麻醉，满足长时间进行某些可能导致呼吸功能障碍而不能自主呼吸的动物手术或者实验，配合开展药物、疫苗临床前的动物实验。应用系统主要由大动物麻醉机、智能型动物呼吸机以及配套的生理参数监护仪组成。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 中生武汉生物实验室1号楼二楼 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 安装外形尺寸(长×深×高)mm：不大于600×600×1800，设备是模块化设计。 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量（kg）不超过其房间工作台的承重要求。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 耐受设备的安装区域温度16～26C，与J7洁净区环境相适应，设备周围有足够的空间以便于设备进行操作和维修。 | 关键 |
|  | 耐受设备的安装区域的相对湿度40～70%。 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：～220±10%V，50±1Hz 。 | 关键 |
|  | 纯氧气供应。 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 能耐正常的磨损，能经受气体、液体、清洁剂、消毒剂及去污操作等的腐蚀。材料结构稳定，有足够的强度，具有防火耐潮能力。 | 关键 |
|  | 麻醉剂的框架和支架铝合金，蒸发罐为316不锈钢，软管为聚丙烯，呼吸机和监测仪外壳为聚苯乙烯。 | 关键* |
|  | 设备边角为弧度角设计，圆润光滑。 | 关键 |
|  | 连接部件位置合理，稳定可靠。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 可以进行猫、狗、猴、猪等15Kg以内动物气体吸入式麻醉； | 关键 |
|  | 开放式非再呼吸回路和密闭式呼吸循环回路式，可以一键切换两种回路，智能称重具有一键开启的功能。 | 关键* |
|  | 可变旁路专用定量型回路外设计原理，蒸发器内置流量、压力和温度补偿系统，不受流量、温度、压力影响，浓度输出准确，稳定。 | 关键 |
|  | 呼吸麻醉剂蒸发罐参数： - 具有防意外开启锁定结构和关闭状态安全保护结构； - 蒸发器工作流量范围：0.2-10LPM，输出压力波动范围P≦2.5kPa； - 蒸发器内部承受压力不低于50kPa，静置零泄露。 - 校准方式为激光校准技术； - 蒸发罐能够进行Easy Fil封闭注药； - 罐容量不低于120ml；浓度范围0-5%，精度小于±0.1％，防止外泄。 - 精确的氧气流量计，显示范围：0.1至4L/min，稳定性±0.1 L/min - 9/16 Female进气接头，兼容不同品牌通气管道； - 流量调节过程稳定，圆柱形浮子，不产生上下跳动现象； - 具有快速充氧功能，供手术过程中对动物进行快速给氧抢救； - 压力指示范围-20-+100cmH2O ； - APL快速阻断键，实现一键关闭APL泄压阀； - 能进行双流量安装； - 配备非重复呼吸管路和中分型重复呼吸管路 - 具备2100ml轨道式二氧化碳吸收罐，快速拆卸和安装 - 呼吸机等能整合于同一移动式支架，方便整体移动。 | 关键* |
|  | 配备非再呼吸回路和中分管呼吸回路，CO2吸收器的容量不小于2.1L，钙石灰吸收，方便安装、拆卸。废弃回收过滤罐内置活性炭，过滤罐的重量不低于800g，有效吸收量不小于200g。 | 关键* |
|  | 自动称重器： - 能一键归零； - 实时显示气体过滤罐的重量，分辨率1g； - 具有饱和预警、报警两级报警和超重报警； - I级报警：吸收废弃达到1000-1020g，声光报警，0.5hz频率； - II级报警：吸收废弃达到1020-1500g，声光报警，2hz频率； - III级报警：大于1500g，稳定1s，声光报警，灯常亮，蜂鸣器长鸣； - 具有称量校准和气体校准的功能。 | 关键* |
|  | 大动物呼吸机： - 呼吸模式具有容控模式、压控模式、APNEA三种模式； - 容控模式以潮气量为参考标准，显示动物吸入的气体体积达到设定潮气量时完成吸气过程； - 压控模式以吸气峰压为参考标准，显示动物吸气峰压达到设定值时完成吸气过程； - APNEA模式：开启后，允许动物按照自主呼吸维持，当检测到动物在一段时间内没有自主呼吸或者自主呼吸较弱，以预设定好的参数为动物辅助通气，当检测到动物恢复自主呼吸后，辅助通气结束。 - 呼吸频率：2～60BPM 线性可调, 可满足不同种类动物呼吸需求； - 呼吸比：1:1.0-1:4.0 实时可调，确保动物麻醉各阶段的吸/呼气时间比值； - MWPL气道压灵活设定，5-35 cmH2O区间实时可调，避免气道压过大对动物造成伤害； - 供气压力：35～65 Psi (2.4～4.4 Bar) - 风箱安全溢气压力：低于5 cmH2O（≤5 cmH2O） - 触发压力：-9.0～1.0cm H2O； - 配备大小不同的两个风箱，输出潮气量20-300ml和300-1500ml, 适用于不同体重的动物； - 体重范围：2.0～100.0kg； - 内置电池，满电可正常工作4小时以上； - 5寸电阻屏幕：800×480mm, 快速切换和设置呼吸参数，包括呼吸频率、吸呼比、潮气量和屏幕对比度； - 内置至少有猴等中大型动物的标准参考数据，输入动物的体重可获得呼吸频率、呼吸比、潮气量等参数； - LED气道压声光报警，智能触发，及时排气降压，实时监测近心端气道压力值；LED电源开关显示灯（常亮），实时显示设备通电； - 人性化设计，多参数固定平台，操作方便、灵活； - 配备四个呼吸袋，0.5L两个，1L一个，2L一个。 | 关键* |
|  | 监护仪（ECG）： - 可以进行心电、呼吸、脉搏、心率、血氧饱和度、无创血压、呼吸末二氧化碳和体温监测。 - 10.4英寸或以上、高亮真彩TFT LCD显示屏，分辨率800×600以上，内置记录仪，保留数据，自带打印机可直接打印数据。 - 可快速切换和设置呼吸参数，包括呼吸频率、吸呼比、潮气量和屏幕对比度。 - 监护仪具有断电存储功能、药物浓度计算、血液动力学计算等功能；心电波形级联功能，呼吸氧和图动态观测功能。 | 关键 |
|  | 监护仪心电显示参数： - 输入方式：三/五导联ECG输入。 - 保护：隔离击穿电压4000VAC/50Hz，抗除颤、抗高频电刀、抗交流、肌电和漂移的干扰。 - 心率测量范围：10~350bpm； - 差分输入阻抗：≥5.0MΩ； - 输入回路电流：< 0.1 uA - 基线恢复时间：监护模式：≤3s，手术模式：≤1s； - 对除颤效应的防护和除颤后的复原：监护、手术模式下心电波形5s内恢复到基线，符合GB 9706.25-2005中51.101的要求。 - 除颤后电极极化的恢复时间：监护、手术模式下心电波形10s内恢复到基线，符合GB 9706.25-2005中51.102的要求。 - 耐电极极化电压：±500mV d.c.； - ECG信号输入范围：-6.0mV～+6.0mV - 共模抑制比(CMRR)：诊断模式 ≥89dB；监护模式 ≥105dB；手术模式 ≥105dB； - 频率响应：诊断模式 0.05～120Hz；监护模式 0.5～40Hz ；手术模式 1～25Hz； - 噪声电平：≤30μVpp RTI - 定标信号：1mV ±5% - 患者漏电流：<10 uA； - 电极脱落指示：每一电极(RL除外)； - 扫描速度：12.5mm/s，25 mm/s， 50 mm/s。 | 关键* |
|  | 监护仪无创血压（NIBP）： - 测量方法：自动震波法。测量参数：收缩压、舒张压、平均动脉压、脉率，上电后自动校零。 - 测量范围：收缩压：30～270 mmHg；舒张压：10～220 mmHg；平均压：20～235 mmHg；脉率测量范围：40～240 bpm； - 袖带压力测量范围：0～280 mmHg，袖带充气时间为每次小于40s。 - 压力分辨率：1 mmHg； - 测量精度：静态压力测量精度：±3 mmHg ；临床：平均误差±5 mmHg，标准偏差≤8 mmHg。 - 显示单位：mmHg, kPa - 整个测量时间：20～45s - 报警范围：收缩压： 0～300 mmHg，上、下限连续可调；舒张压：0～300mmHg，上、下限连续可调；平均压：0～300 mmHg，上、下限连续可调。声光报警，显示数据和参数闪烁显示，报警信息文字提示，三个级别报警。 | 关键 |
|  | 监护仪心率参数： - 范围：10～350 bpm，心率平均每4搏； - 分辨率: 1 bpm，精度±1％ 或 ±1bpm，心率检测灵敏度≥0.20mVpp； - 报警范围：0～350 bpm，上、下限连续可调，声光报警，显示数据和参数闪烁显示，报警信息文字提示，三个级别报警； - 心动过快报警时间：平均4s； - 高T形波排斥能力：0-1mV T形波幅值； - 心率计对心率变化的响应时间：心率从80变为120bpm：范围为6-10s - 心率从80变为40bpm：范围为6-10s。 | 关键 |
|  | 监护仪除颤同步信号输出： - 输出阻抗：50Ω - 最大延时：35ms（R波峰到脉冲上升沿）； - 幅值：高电平：3.5～5V，低电平：＜0.5V； - 脉冲宽度：100ms±10%； - 限制电流：额定15mA，上升和下降时间：＜1ms | 关键 |
|  | 监护仪血氧SpO2参数： - 测量技术：数字血氧技术，监护参数为脉搏血氧饱和度(SpO2)和脉率(PR) - SpO2测量范围：0～100%；SpO2分辨率：1%；SpO2精度± 2% (70～100% SpO2)，± 3% (35～69% SpO2)； - PR测量范围：25～250 bpm；PR分辨率：1 bpm；PR精度±1% 或 ± 1 bpm,。 - SpO2报警范围：0～100%，上、下限连续可调； - PR报警范围：0～300 bpm，上、下限连续可调 | 关键 |
|  | 监护仪体温 (TEMP) 参数 - 测量范围：0.0～50.0℃（32.0～122.0℉），测量精度±0.1℃ - 显示分辨率：0.1℃ - 体温单位：摄氏度（℃），华氏度（℉）； - 更新时间：每隔1s；自检：每隔10分钟； - 体温传感器标称电阻：2252Ω（25℃），体温传感器类型: YSI400系列传感器或其兼容传感器，精度±0.1℃。 - 报警范围：0.0～50.0℃, 上、下限连续可调，声光报警，显示数据和参数闪烁显示，报警信息文字提示，有三个级别报警。 | 关键 |
|  | 监护仪呼吸 (RESP)参数 - 方法：阻抗法，RA-LL (R-F)之间 - 检测灵敏度：0.2 ～3Ω - 基线阻抗：500～4000Ω(50～120 kHz激励频率) - 呼吸率测量范围：0～150 rpm，分辨率：1 rpm，测量精度：±2 rpm - 增益选择：x1，x2，x4 - 呼吸率报警范围：0～150 rpm ，上、下限连续可调，声光报警，显示数据和参数闪烁显示，报警信息文字提示，有三个级别报警。 - 扫描速度：6.25mm/s，12.5mm/s，25mm/s - 窒息报警：关闭，20秒，40秒，60秒 | 关键 |
|  | 呼吸末二氧化碳（EtCO2）参数： - 测量方法：红外光谱法，测量模式：主流； - 测量范围：0.0~13.1 % (0~99.6 mmHg)，系统响应时间：＜4s；分辨率：1mmHg； - 测量精度：<5.0 % CO2时，±0.3 % (±2.0 mmHg)，≥5.0 % CO2时，<读数的±10 %。 - 呼吸率测量范围：3~150 rpm - 校准：偏移校准，自动/手动；增益校准 - 报警范围：0.0~13.1 % (0~99.6 mmHg)，上、下限连续可调，声光报警，报警参数闪烁显示，报警信息文字提示，三个级别报警。 | 关键* |
|  | 配备国际标准接口的大、小麻醉回路，与不同规格锥形面罩和气管插管均兼容。接口口径大的22mm，小的9mm 。 | 关键 |
|  | 整套麻醉&呼吸应用系统具有移动式支架，其中麻醉机、监护仪、呼吸机可以整合于同一支架上，方便在不同实验地点灵活移动。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 整体运行环境要求湿度、温度相对恒定，无电磁辐射。 | 关键 |
| - 呼 | 呼吸和麻醉机接动物的管道直径不大于4cm,与CT机预留的管道口相配套。 | 关键* |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 |  | 关键程度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |  |
|  | 呼吸机和监护仪具有异常报警功能。 |  | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |  |
|  | 监护仪具有用户登录和密码管理的功能。 | 关键 |  |
|  | 监护仪的时间为北京时区，与标准北京时间流速误差不大于5s/24h。 | 关键 |  |
|  | 屏幕显示的结果可以报告形式打印出来，数据不变，保持一致。 | 关键 |  |
|  | 屏幕显示的结果可以自动保存，不能更改。 | 关键 |  |
|  | 报警方式和参数 - 声光报警，报警参数闪烁显示，报警信息文字提示，三个级别报警 - 监护仪无创血压（NIBP）：报警范围：收缩压： 0～300 mmHg， 上、下限连续可调；舒张压：0～300mmHg，上、下限连续可调； - 平均压：0～300 mmHg，上、下限连续可调。 - 监护仪心率：报警范围：0～350 bpm，上、下限连续可调 - 监护仪血氧SpO2：SpO2报警范围：0～100%，上、下限连续可调； PR报警范围：0～300 bpm，上、下限连续可调 - 监护仪体温 (TEMP)：报警范围：0.0～50.0℃, 上、下限连续可调， - 监护仪呼吸 (RESP)：呼吸率报警范围：0～150 rpm ，上、下限连续可调，窒息报警。 - 呼吸末二氧化碳（EtCO2）：报警范围：0.0～13.1 % (0～99.6 mmHg)，上、下限连续可调。 |  | 关键* |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | 系统具有良好的接地 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 在设备开箱验收前提供投标文件、合同文件及订单。 | 关键 |
|  | 在设备开箱验收前提供卖方发运清单及相关检验报告。 | 关键 |
|  | 在设备开箱验收前提供详细设计说明、功能说明、配置说明与清单，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版图纸（若适用P&ID图、尺寸图、安装图、必要的细节图、控制原理图、设备装配图、设备工作原理图、气动原理图、电气原理图、控制盘面仪表、开关配置图等线图、PLC相关图纸等）；注释参考等；图纸清单。 | 关键 |
|  | 不晚于IQ开始前提供配件清单、易损件清单、备件、消耗品、仪表清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
|  | 不晚于IQ开始前提必要的厂家文件，包括：系统及各组件合格证、检测报告、各种标识等。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收前提供设备交付计划表。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收前提交材料清单及材料证书（写明材料有效期）。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收前提供CE认证报告、和现场验收测试报告。 | 关键 |
|  | 不晚于IQ开始前提供调试文件：调试计划（调试说明书、调试进度报告、调试清单、验收测试和启动程序、保修信息、运行和维护手册、培训计划、再调试计划等），总测试计划，检查计划，检测清单，检查清单，各测试报告，调试总结报告等。 | 关键 |
|  | 满足法规及我公司要求的验证文件： 1）满足GMP和GAMP5等相关法规的评估文件 2）安装确认及文件（IQ） ，OQ开始前完成审批并提交； 3）运行确认及文件（OQ） ，PQ开始前完成审批并提交； 4）协助完成PQ | 关键 |
|  | 设备开箱验收时提供使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收时提供设备及其零部件使用寿命清单。条款规定的文件需提供电子版。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。应包含安全使用和应急处理方面的内容。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 供应商应使用可靠的包装形式以保证相关部件的运输安全，包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，由于包装不良而造成的任何锈损，供应商承担全部损失和费用。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 完成安装确认（IQ）、运行确认（OQ）和性能确认（PQ）。供应商应当提供包括方案在内的所有文件支持，提交用户审核并批准。 | 关键 |
|  | 供应商应当向用户提供执行支持，依照经用户审核批准的验证方案完成IQ、OQ和PQ的验证工作。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。 设备免费质保期不少于一年，质保期内免费保修，质保期后应提供良好的售后服务。 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。 | 关键 |
|  | 最后验收前必须保证所有的验证工作已完成和达到要求。确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

配置清单

| Number | Description | Quantity |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1套 通用型动物麻醉机：包含1*移动式气体异氟烷麻醉机，1*面罩套件，1*灯泡喉镜，1*气管插管，钙石灰5桶，麻醉剂16瓶，硅胶管路6米。 | 1套 |
| 2 | 1套 智能型呼吸机：1个呼吸机，两个风箱，呼吸支架，呼吸袋四个（0.5L两个，1L一个，2L一个）。 | 1套 |
| 3 | 1套 监护仪：生理参数监护、多种显示屏幕，内置记录仪，保留数据文件热敏打印机。 | 1套 |