狂犬病疫苗车间脉动真空灭菌柜用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	8

8	电气、自动控制要求	11

9	安全要求	17

10	文件要求	18

11	服务要求	21

12	附件	23

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司狂犬病疫苗车间脉动真空灭菌柜的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司狂犬病疫苗车间脉动真空灭菌柜。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）

- 《药品GMP指南》无菌药品（2011版）

- GMP附件1《计算机化系统》（2015版）

- GMP附件2《确认与验证》（2015版）

- 计算机化系统及其验证符合GAMP5和21CFR Part11的要求，以及相关计算机化系统和数据完整性法规要求

- 安全及环保法规指南

- 《特种设备安全监察条例》

- 《压力容器安全技术监察规程》

- 《大型蒸汽灭菌技术要求（自动控制型）》BG 8599-2008

- 系统描述

狂犬病疫苗车间需要购买1台脉动真空灭菌柜（2.5m³），用于有毒区带毒物品消杀等。

设备到货日期为合同签订后90天以内。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 毓晋楼狂犬病疫苗车间消杀间。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 安装尺寸按原有脉动真空灭菌柜设计。 | 关键 |
|  | 灭菌柜的内部实用灭菌容积为2.5m³，外形尺寸和内室尺寸分别按照原有尺寸，可安装到现有空间。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | N/A | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | 纯蒸汽，0.2-0.6MPa； 工业蒸汽，0.3-0.6MPa； 洁净压缩空气，0.3-0.6MPa； 饮用水，0.1MPa； | 关键 |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适应我公司工作环境温度：能适应18℃～26℃环境。 | 关键 |
|  | 适应我公司工作环境湿度：至少包括45%～65%。 | 关键 |
|  | 适应我公司工作环境洁净级别：双扉门，消杀前室为C级区，消杀后室为D级区。 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：三相交流电电源，380V±10%，50±1Hz。 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 灭菌柜外形应端正、整齐，表面不得有缺陷。 所有制造用材料都应符合中国和WHO/GMP的要求，所有材料应当是新的，无缺陷，完全符合于目标用途。 灭菌柜的腔室外表面以及管道必须包裹隔热材料，防止人员烫伤；必须有烫伤危险标识。 箱体隔热层厚度60mm以上，在25℃环境温度下，其表面温度不高于45℃。隔热层密封严实，不得裸露内部隔热材料、不得有缺陷。隔热材料不得使用石棉或其他有毒易扩散的材料，建议使用隔热陶瓷材料。 | 关键 |
|  | 灭菌柜上所有与蒸汽接触的材料应能够耐受蒸汽以及冷凝物的侵蚀，不会导致蒸汽质量的下降，所有材料不会因高温或蒸汽等原因而释放出导致危害健康与环境的有毒物质。 最外层装饰面罩采用304不锈钢拉丝板，光亮易清洁。 内室、门板、灭菌架及轨道以及与内室相通的管路都使用316L不锈钢，夹套、不与内室相通的管路使用304不锈钢；内车数量2台，使用316L不锈钢，外车数量2台，使用304厚不锈钢材料制成。 | 关键 |
|  | 灭菌柜上所有与316不锈钢或304不锈钢接触的材料不得使用碳钢，特别是压力内室和夹套的不锈钢材料严禁与碳钢进行焊接或直接接触。 柜体内室的不锈钢厚度不得低于8mm。柜体外部框架、底座等必须做防水、防锈处理，建议烤漆处理；不得有金属材料直接暴露在空气中。 | 关键 |
|  | 纯蒸汽和工业蒸汽管道开关阀门不得漏水，不得使用劣质阀门，必须保证至少1年内不得滴水，如果漏水必须更换新阀门直到符合标准为止。 注：如果由第三方负责外接管道，则第三方需要满足此要求。 | 关键 |
|  | 纯蒸汽和工业蒸汽管道安装手动排水排气阀，可单独排出管道内积水。 | 关键 |
|  | 公用系统外接管道与设备管道接口必须精确对接，纯蒸汽管道、工业蒸汽管道、洁净压缩空气管道、饮用水管道均可使用原有管道，对接管道应与现有管道尺寸匹配，不得在管道接口尺寸方位不匹配的情况下强行使用卡箍对接。 |  |
|  | 灭菌柜所有管道密封垫必须采用优质聚四氟乙烯垫；设备内部构造中起密封作用的部件材质，如垫圈等应当防腐蚀、防潮湿。 灭菌柜所有管道必须畅通，安装时不得带进塑料袋等异物。设备表面必须能耐受清洁剂和消毒剂，如乙醇、苯扎溴铵、甲醛、84消毒、盐溶液等。 | 关键 |
|  | 控制系统PLC的生产商为西门子；内室温度传感器/移动温度传感器和压力变送器宜使用进口品牌，其他电子元器件、电机、传感器等应为优质国产品牌，应在配置文件中标明。需要在显眼处设置至少包含以下信息的铭牌：制造/供应单位；产品注册号；型号；生产日期、编号等。 | 关键 |
|  | 灭菌柜体必须保证至少10年之内不得腐蚀、穿孔。灭菌柜的各部件应悬挂金属标识牌，标识牌与PID图相符。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明，包括设计压力、工作压力、容器类别，耐压试验、工作介质、容器净重、设计温度、工作温度、容积； （6）产品标准、许可证编号。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | 灭菌介质为纯蒸气。 | 关键 |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 灭菌柜内室空间为2.5m³。 | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 空载热分布（织物/器械模式）：灭菌阶段灭菌室内各检测点温度下限为121℃，上限不超过灭菌温度＋3℃；同一时刻灭菌室内各点的温度差值不应超过2℃。 | 关键 |
|  | 满载热穿透（织物/器械模式）：F0≥15。 | 关键 |
|  | 过杀模式补充内容：应保证对嗜热脂肪芽孢杆菌至少6个对数的杀灭效果。 | 关键 |
|  | 蒸汽气源压力从0.2MPa—0.6MPa都能够正常使用，灭菌柜内室额定工作压力不大于0.25MPa。 | 关键 |
|  | 保压测试不低于以下标准：真空保压设置为最低压力（必须达到-95KPa），保压时间900s，结束后真空泄露限度≤2KPa。（GMP验证指南标准）；压力记录精度1KPa，误差±0.1KPa。 | 关键 |
|  | 标准B-D测试：134℃，3.5min。合格标准为试验包内指示卡色条呈现均匀变色。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 至少需要1个验证孔。 | 关键 |
|  | 真空泵和排水阀与灭菌柜内室连接之前必须设截止阀、单向阀多重保护，降低内室倒吸风险。 | 关键 |
|  | 应有措施保证柜门密封槽内不得有冷凝水流出。圆形密封圈，耐用。 | 关键 |
|  | 灭菌柜内室和夹套必须安装疏水阀，能及时自动排出积水。 | 关键 |
|  | 排水排气通畅，排出阀门和管道不得产生背压而影响排气效果；特别是液体模式。 | 关键 |
|  | 内室排水应安装气动截止阀，防止废气返流。 | 关键 |
|  | 灭菌柜的管路设计和安装合理，管道内部的积水可以依靠重力向下自动排出，不得存在积水的死角。 | 关键 |
|  | 需要配备活动测温探头1只。 | 关键 |
|  | 报警要求： - 应根据设定的检测和限制条件及时给出相应的提示、警告。 - 当设备发生出错状况或出现危急时，报警同时必须自动控制停机，报警信息被全部确认后才能开机，以防止影响产品质量和损坏机器的情况发生。 - 配有声光报警器。 - 可提示水气压力不足、纯蒸汽/工业蒸汽压力不足、内室正/负压开门报警、灭菌过程中温度突然降低、温度超上下限报警、内室温度过高开门报警、门互锁报警、灭菌结束提示报警、软件系统异常等各种异常情况，报警信息能够即时显示。并可生成不可修改的报警记录，也能存储、打印、导出备份、查询、恢复等。 注：灭菌过程中的信息自动打印中，可显示当前报警记录，确认后消除，不可修改历史报警记录。 | 关键 |
|  | 断电保护要求： 1.在设备正常使用时，突然断电后机器的设置、数据记录不会丢失，软硬件不会损坏。 2.突然断电后，设备应处于保护状态，应立即停止进纯蒸汽和工业蒸汽，以免造成事故。 3.设备正常断电后，机器设定的运行参数可以长期（至少3个月）保存，不会因为一段时间不运行而发生运行参数丢失。 来电后设备应处于暂停待命状态，需要人为操作设备才能运行。 | 关键 |
|  | 存储备份功能 控制程序能够进行备份并恢复，提供备份程序包。 设备生命周期内供应商应能够免费升级软件，软件系统可根据将来设备需要进行升级、更新。 需配置符合GMP要求的审计追踪功能，并且审计追踪记录可存储、查询、打印、备份、恢复。 计算机系统符合GAMP5要求，产生的数据符合21CFR Part11要求。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 内室进纯蒸汽采用气动PID阀＋气动隔膜阀，保证压力/温度的精确可控。内室蒸汽压力控制精度，不超过设定压力±5KPa。 | 关键 |
|  | 物品进入柜内，未灭菌完成之前高级洁净区域一侧的柜门禁止开启，只能在管理员或以上级别才能取消此项限制。 | 关键 |
|  | 使用西门子触摸屏，屏幕尺寸应在11英寸以上。能够显示和记录设备工艺的各个参数，操作便捷： 自带固化的自动运行模式，可按设定的参数自动运行程序；可设置脉动次数、脉动上下限压力、内室/夹套压力限度、灭菌温度、灭菌时间、干燥时间、排空零位、回空零位。 各参数显示精度：温度 0.1℃，压力 0.1KPa，时间 1秒。 控制器带标准数据接口，可以读取数据，数据不可修改。 | 关键 |
|  | 内设织物模式、器械模式、液体模式、BD实验模式、辅助模式（用于气密性保压试验，运行结束会提示保压合格或失败）、测试模式等，可自动运行，并有相关数据信息、结果打印。 | 关键 |
|  | 有手动控制界面，当自动程序停止运行后可手动电控各阀门、泵的开关（遵循压力、温度安全规定）。 | 关键 |
|  | 系统可生成灭菌及测试程序的数据和曲线记录，存储为不可修改格式，并能查询、打印、导出备份、恢复，实时打印内容包括打印序列号、操作人信息、设置参数信息、时间、数据、曲线等信息。 | 关键 |
|  | 主界面可显示门的开关状态、灭菌过程是否进行、灭菌周期是否完成、是否故障、实时温度、实时压力。 | 关键 |
|  | 使用进口压力变送器： （1）精确度等级优于或等于0.5级，压力记录精确到0.1KPa； （2）内室、夹套、滤器内必须使用可参与自动控制的压力变送器，并实时显示压力数据； （3）夹层的压力可以通过触摸屏设置，不要采用机械式压力变送器调整。 | 关键 |
|  | 内室和滤器内都各使用一套进口品牌优质双芯温度探头： （1）一路用于控制，一路用于打印以及显示； （2）探头的分辨率（灵敏度）不得低于0.1℃； （3）温度探头可在校验时通过设备控制面板进行偏移量的校正。 | 关键 |
|  | 使用进口横河温度-压力曲线多通道记录打印仪： （1）打印曲线温度精确到0.1℃，压力精确到0.1KPa； （2）可打印灭菌周期开始至结束的灭菌日期、模式、温度时间曲线、压力时间曲线、必要的设置信息等信息； （3）打印曲线应平滑，不得使用未连接的点来代替； （4）打印单位明确，易读易认； （5）除非必须，不得使用热敏纸。 | 关键 |
|  | 使用优质进口水环真空泵，品牌限定为NASH。安装消音阀： （1）极限真空绝对压力3.3KPa； （2）泵体质量轻，有减震措施，安装牢固； （3）泵与腔室连接管道应严格密封可靠，减震良好，管路应尽量减少弯头； （4）泵排出的气体不得污染灭菌间，可设专门排气口将气体排出室外。 （5）真空泵不得造成水、气倒灌进入设备管道内。 （6）真空泵功率必须够大，脉动时应能够迅速将内室的压力抽到规定值。 注：脉动三次所需时间适宜，至少优于本车间现有灭菌柜脉动平均时间。 | 关键 |
|  | 应使用优质新式板式冷凝器（首选进口），不得使用老式的管式冷凝器。 | 关键 |
|  | 安装不锈钢除菌过滤器: （1）进入内室恢复压力的空气必须先经过除菌过滤器，滤器及滤芯都使用进口品牌，滤器限定使用PALL或者赛多利斯品牌。 （2）安装进口温度、压力传感器对SIP灭菌时的压力和温度进行检测； （3）安装国产手动隔膜阀对SIP灭菌时的进气量进行控制，不得使用球阀； （4）过滤器应具备在线SIP功能，开启程序后自动运行。能够自动控制SIP的蒸汽压力、灭菌温度和灭菌时间，灭菌数据可在线打印； （5）过滤器与内室之间应装有止回阀以避免正常灭菌时柜内蒸汽倒灌进入过滤器； （6）滤器使用5英寸0.2um疏水性滤芯，滤芯可牢固简便地安装于不锈钢滤器中； （7）滤器易拆卸，并能够在膜完整性监测仪上进行完整性检测； （8）不得有水倒流进入滤器内，采用优质进口品牌疏水阀，滤器内不得有积水。 | 关键 |
|  | 内室纯蒸汽均匀喷出，不得通过管道无遮挡直接喷向灭菌物品表面，应考虑管道内有水喷出的特殊情况。 | 关键 |
|  | 灭菌柜的腔室外表面以及纯蒸汽、工业蒸汽管道必须包裹隔热材料，设备运行时外表面温度不宜超过45℃，防止热量的散发造成设备性能下降或人员烫伤。 | 关键 |
|  | 灭菌柜内室和夹套安装国产品牌疏水阀，能及时自动排出腔室内的积水；灭菌柜的管路设计和安装合理，管道内部的积水可以依靠重力向下自动排出，不得存在积水的死角；排水管道口径大，排水通畅不倒灌。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 该脉动真空灭菌柜计算机化系统至少3级用户分层权限管理及密码管理的功能。 | 关键 |
|  | 该脉动真空灭菌柜计算机化系统三级用户分别为：管理员、工艺员、操作员，每个等级拥有相应的可设置权限，每个用户创建唯一的用户名和密码。 | 关键 |
|  | 需要设置账户分级管理，至少设置满足法规要求及我公司要求的不低于三级权限，每级权限下可设置多个用户账户，每个账户可设置对应的登陆用户名及密码；操作员权限仅能进行灭菌模式的选取，不能修改温度、压力、时间等参数，工艺员增加温度、压力、时间等的设置权限；管理员再增加对探头的校验调整、取消门互锁等维修的权限。时间戳可通过管理员权限管理，不可随意修改。自动锁屏/退出时限设置。 | 关键 |
|  | 应有权限功能防止系统时间被更改。 | 关键 |
|  | 配优质品牌针式打印机，可打印灭菌开始至灭菌结束或者其他模式开始至结束的时间、温度数据，打印间隔可调节，最小打印间隔不大于30秒、打印精度0.1℃/0.1KPa，非热敏纸打印。要求配温度曲线记录仪，温度曲线实时打印，打印不得采用热敏等不易长期保存的方式。具备原始记录备份恢复功能。 注：在灭菌阶段，微型打印机打印出的数据与曲线记录仪在该时间段内温度误差在±0.5℃之内，压力值误差在±2KPa之内。 | 关键 |
|  | 屏幕显示的结果、存储的电子记录与打印纸质数据应是一致的。 | 关键 |
|  | 用户在密码输入时，电脑显示器上应不显示实际密码（比如密码会以*或其他符合显示）。 | 关键 |
|  | 系统应可以设置密码最小长度为8位。 | 期望 |
|  | 可存储电子数据，原始电子数据和曲线不可修改，可查询、输出、备份恢复、打印。 | 关键 |
|  | 系统具备报警功能，可由管理员设置报警参数，可自动存储报警记录，报警记录不可修改，可查询、输出、备份恢复、打印。 | 关键 |
|  | 系统应有审计追踪功能，可以记录系统和安全的事件，比如登录登出、密码更改、方法参数更改、记录删除更改、权限管理，及其操作者、日期时间、操作描述与结果、必要的原因等。确保关键操作追溯到人。 | 关键 |
|  | 审计追踪记录应不可被删除或更改，可查询、输出、备份恢复、打印。 | 关键 |
|  | 系统应可以新增、修改和禁用账户，这些权限应为系统管理员权限。 | 关键 |
|  | 系统应允许管理员更改自己的密码和下级权限的密码。 | 关键 |
|  | 可实时打印灭菌数据，打印内容应包含以下内容：日期，名称，运行时间，产品名称，运行号，运行次数号（自动生成不可更改），必要的设置、灭菌数据等。 | 关键 |
|  | 使用者应不能修改记录结果。 | 关键 |
|  | 原始电子记录应为只读的格式或有策略防止数据被篡改。 | 关键 |
|  | 断电恢复不影响参数设置、数据完整性、系统运行。 | 关键 |
|  | 厂家提供系统及程序备份与维护策略。 | 关键 |
|  | 系统和程序为正版，不得用测试版软件。 | 关键 |
|  | 厂家提供备份的电子记录读取策略，必要时提供电子记录读取软件，该软件为正版，具备读取、查询、打印功能，不具备编辑功能，且可识别对电子记录的更改。可定期备份，以基本配置为主，不需要单独配置硬盘等存储介质。 | 关键 |
|  | 系统存储容量应可满足存储数据不少于20000条，若为SD卡存储，应可在存储满自动备份后覆盖存储。 | 关键 |
|  | 备份、恢复的电子记录应与原始电子记录一致，供应商提供一致性确认策略。 | 关键 |
|  | 关键参数设置由管理员控制。 | 关键 |
|  | 系统及软件必须为正版最新软件，若为windows 系统，至少是专业版以上版本。 | 关键 |
|  | 系统时间应准确同步，为北京时区时间，与标准时间偏差≤±5s/24h | 关键 |
|  | 软件应有配方管理功能。 | 关键 |
|  | 断电恢复不影响参数设置、数据完整性、系统运行。 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 密封门应装有安全连锁装置：正常工作条件下，当门未锁紧时，蒸汽不能进入灭菌室内，所有自动模式和手动模式下蒸汽阀门均应无法打开；应保证灭菌室内压力已被完全释放之后柜门才能打开，否则任何操作都不能打开柜门，同时设备发出报警。FAT时应予以确认。 | 关键 |
|  | 在灭菌周期未开始的情况下，装载端的门应该可以被再次打开。 | 关键 |
|  | 在维修模式情况下，可以同时打开双扉门，需要对此设定相应的账号密码权限。 | 关键 |
|  | 压力验证孔和温度验证孔密封良好，长期运行不会破坏密封，且不会对内室温度造成不利影响。 | 关键 |
|  | 验证孔为快接头式设计，方便验证仪接入。 | 关键 |
|  | 压力变送器和温度传感器与柜体及滤器的连接必须良好，避免使用时产生破坏密封和破坏传感器的情况发生。 | 关键 |
|  | 安全阀能够保护灭菌腔室和夹套的压力不至于超过国标和设计安全值。 | 关键 |
|  | 设备工作噪音低于75分贝； 真空泵运行时1m外噪音低于75分贝。 | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
| - 2 | 电气安全应符合GB4793.1的要求，电磁兼容性应符合GB/T18268—2000《测量、控制和实验室用电设备电磁兼容性要求》。 | 关键 |
|  | 有断电保护：正常使用时，设备突然断电不破坏软件、硬件、数据。 | 关键 |
|  | 控制系统安全装置：灭菌室的温度指示仪器以及压力指示仪器应配备传感器故障保护装置，当故障或短路时，系统应该提供故障指示，并发出声光报警；当自动控制器发生故障时，应有手动操作使灭菌室内的压力安全的恢复到大气压力的状态，之后允许装载门打开。 | 关键 |
|  | 电控箱、触摸屏、真空泵等电气防水等级为IP54。 | 关键 |
|  | 柜体接地良好，有良好的漏电保护。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。（文件提交时间：设备开箱验收时提交） | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。（文件提交时间：设备开箱验收时提交。） | 关键 |
|  | 系统功能配置清单及说明，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。（文件提交时间：设备开箱验收时提交） | 关键 |
|  | 系统选型文件，包括设备标准技术文件、功能说明、设计说明、配置清单与说明，报警清单、权限清单、I/O清单。 （文件提交时间：设备开箱验收时提交） | 关键 |
|  | 图纸：实物图；各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版图纸（P&ID图、尺寸图、安装图、必要的细节图、控制原理图、设备装配图、设备工作原理图、气动原理图、电气原理图等线图、控制盘面仪表、开关配置图、PLC相关图纸、计算机化系统相关图纸等）；注释参考等；图纸清单。（文件提交时间：设备开箱验收时提交） | 关键 |
|  | 配件清单、易损件清单、备件、消耗品、仪表清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 （文件提交时间：设备开箱验收时提交） | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示。 （文件提交时间：设备开箱验收时提交） | 关键 |
|  | 设备安装文件：焊接证书、各种安装处理记录及报告 （文件提交时间：不晚于IQ开始前提交） | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文并说明校准周期，并能提供校准服务。（文件提交时间：设备开箱验收时提交） | 关键 |
|  | 安全报告。 1. 产品质量证明书 2. 产品制造监督检验证书 3. 产品合格证 4. 产品数据表 5. 压力容器强度计算书 6. 特种设备制造许可证 7. 设备图纸 8. 安全阀等安全附件的第三方检验证书 9. 特种设备安装告知书 （文件提交时间：设备开箱验收时提交） | 关键 |
|  | 各种必要的合格证，包括部件合格证、校准合格证、材质证书等。 （文件提交时间：设备开箱验收时提交） | 关键 |
|  | 工厂验收测试（FAT）和现场验收测试（SAT）报告。 （文件提交时间：FAT应在设备制造完成后出厂发货前完成审批并提交；SAT在设备安装调试后IQ开始前完成审批并提交） | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等。 （文件提交时间：不晚于IQ开始前提交） | 关键 |
|  | 验证文件： （1）验证计划；(文件提交时间：设计阶段，设计确认开始前) （2）满足GMP和GAMP5等相关法规的评估文件； （3）设计确认及文件（DQ）；（4）安装确认及文件（IQ）； （5）运行确认及文件（OQ）； （6）设备生产商负责制定设备验证计划、评估文件、DQ/IQ/OQ验证文件、验证总结报告，并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。 （验证计划文件提交时间：设计阶段，设计确认开始前） （评估文件提交时间：系统影响性评估、计算机化系统影响性评估在DQ开始前） （DQ文件提交时间：设计完成后，制造及安装开始前完成审批并提交） （IQ文件提交时间：SAT批准后开始执行，OQ开始前完成审批并提交） （OQ文件提交时间：IQ批准后开始执行，PQ开始前完成审批并提交） （验证总结报告文件提交时间：在PQ完成后开始起草，最终验收前提交） | 关键 |
|  | 追溯矩阵。 （文件提交时间：在PQ完成后开始起草，最终验收前提交） | 期望 |
|  | 设备交付计划表。 （文件提交时间：设备开箱验收时提交） | 期望 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。 （文件提交时间：设备开箱验收时提交） | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单。 （文件提交时间：设备开箱验收时提交） | 关键 |
|  | 应有针对每一部件所作序号的简明图册，以便于维修人员查找和辩识。（文件提交时间：设备开箱验收时提交） | 关键 |
|  | 满足GEP要求的项目文件交付包。 （文件提交时间：不晚于IQ开始前提交） | 关键 |
|  | 文件具体要求： （1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； （2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期。 （3）需要提供主要配件清单，并作单项报价备案，列在合同方案之内。 （4）供应商应在制造安装前需要就实际尺寸，管路、器件布局与我方沟通确认无误后方可执行。 | 关键 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 吊装费用含在设备合同内，由设备供应商提供费用。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证要求包括硬件和软件（计算机系统） | 关键 |
|  | 验证包括验证计划、系统评估、计算机化系统评估、风险评估、DQ、FAT、SAT、IQ、OQ、PQ（至少一个装载）文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。供应商协助完成PQ。 | 关键 |
|  | 投标方按GMP规范及GAMP5要求完成上述所有验证工作，并提供相应文件（文件必须符合我所QA要求）。各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | PQ由供应商协助我公司完成。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收文件签署之后开始计算。 | 关键 |
|  | 设备整机质保期为1年，保质期内免费保修并免费更换所有配件，保质期后应提供良好的售后服务；灭菌柜的柜体10年质保，不得出现开裂和沙眼，否则供应商应在开裂后半年内免费为我公司更换新的柜体。 | 关键 |
|  | 供应商应为设备另提供安全阀、压力表以及双芯探头一套作为备用件。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求仪器出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决仪器运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 供应商可以提供所有合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂安装需遵守施工和施工规定。 | 关键 |
|  | 确认调试验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |
|  | 特种设备供货商在特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，向负责武汉市特种设备安全监督管理的部门办理检验登记，取得使用登记证书，将检验报告和使用登记证交于安全部。 | 关键 |

- 附件

# 备注：所有配件均为标准品牌

| 设备名称 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 内室柜体 | 316L不锈钢 | 太钢、宝钢、奥托昆普或其他标准品牌 |
| 柜体保温材板 | 304不锈钢 | 太钢、宝钢、奥托昆普或其他标准品牌 |
| 夹套 | 304不锈钢 | 太钢、宝钢、奥托昆普或其他标准品牌 |
| 压力表 | 显示范围：-0.1-0.5MPa/-0.1-0.9MPa，螺纹式，误差：±0.01MPa，分辨率：0.001MPa ，316L不锈钢。 | Brighty（布莱迪）、WIKA（威卡）、Ashcroft（雅斯科）或其他标准品牌 |
| 压力变送器 | 测量范围：-0.1-0.5MPa/-0.1-0.9MPa，隔膜式，精确度等级优于或等于0.5级，压力记录精确到0.1KPa，316L不锈钢，具有零点和量程调节，4~20mA直流、1-5V电压。 | LABOM（朗博）、WIKA（威卡）、jumo（久茂）、E+H或其他标准品牌 |
| 温度传感器 | 测量范围: -50~150℃，控制精度：±0.2°C，分辨率0.1°C ，316L不锈钢，具有零点和量程调节，4~20mA直流输出。 | LABOM（朗博）、jumo（久茂）、WIKA（威卡）或其他标准品牌 |
| 气动角座阀 | 原装，316L不锈钢，EPDM/PTFE，气动阀门带有开闭状态指示装置； | 备份1套 |
| 压缩空气减压阀 | 卫生级，压力范围：0-0.6Mpa | / |
| 蒸汽减压阀 | 316L不锈钢最大压力10Bar调节范围：0.8-2.5Bar | / |
| PLC | 符合国际相关标准。 | / |
| 电源模块、通讯模块、数字量输入输出和模拟量输入输出等功能模块PLC | 符合国际相关标准。 | Siemens（西门子）、爱默生、罗克韦尔或其他标准品牌 |
| 触摸屏 | 尺寸不小于9英寸，10年之内使用不卡屏，防水等级为IP54。 | Siemens（西门子）、爱默生、罗克韦尔或其他标准品牌 |
| 阀岛模块 | 符合国际相关标准 | / |
| 漏电断路器、接触器、热继器和中间继电器等主要电器元件 | 符合国际相关标准。 | 西门子、施耐德、ABB或其他标准品牌 |
| 内外一体转运车 | 与灭菌柜内腔相匹配 | 内车两台，外车两台 |