电子秤用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	5

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	8

8	电气、自动控制要求	12

9	安全要求	13

10	文件要求	13

11	服务要求	14

12	附件	16

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司轮状疫苗楼细胞培养液配制间、病毒培养液配制间、病毒纯化间1、病毒纯化间2、SIP/CIP有毒区、SIP/CIP无毒区的电子秤的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司轮状疫苗楼细胞培养液配制间、病毒培养液配制间、病毒纯化间1、病毒纯化间2、SIP/CIP有毒区、SIP/CIP无毒区的电子秤，用于商业化生产轮状病毒疫苗过程中物料及中间品的称量。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品生产质量管理规范》（2010年修订）

- 世界卫生组织健康标准（WHO）

- 中国药品生产验证指南（2003）

- 自动化生产规范（GAMP）

- 欧盟药品GMP指南：GMP基本要求I，附录11，附录15

- 美国联邦法规（CFR）第21章第210款：成品药现行良好生产规范（cGMP）

- GB/T7723-2008《固定式电子秤》

- GB/T7724-2008《电子称重仪表》

- 计量器具型式批准证书（CPA）

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

电子秤用于轮状疫苗楼细胞培养液配制间、病毒培养液配制间、病毒纯化间1、病毒纯化间2、SIP/CIP有毒区、SIP/CIP无毒区的物料称量。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 细胞培养液配制间2台。 | 关键 |
|  | 病毒培养液配制间2台。 | 关键 |
|  | 病毒纯化间1，1台 | 关键 |
|  | 病毒纯化间2，1台 | 关键 |
|  | SIP/CIP有毒区1台。 | 关键 |
|  | SIP/CIP无毒区1台 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 细胞培养液配制间电子秤1台，秤台尺寸：宽不超过130 mm，长不超过160mm；防护等级不低于IP68。 | 关键 |
|  | 细胞培养液配制间电子秤1台，秤台尺寸：宽不超过280mm，长不超过350mm；防护等级不低于IP68。 | 关键 |
|  | 病毒培养液配制间电子秤1台，秤台尺寸：宽不超过240mm，长不超过300mm；防护等级不低于IP68。 | 关键 |
|  | 病毒培养液配制间电子秤1台，秤台尺寸：宽不超过600mm，长不超过800mm；防护等级不低于IP68。 | 关键 |
|  | 病毒纯化间1电子秤1台，秤台尺寸：宽不超过240mm，长不超过300mm；防护等级不低于IP68。 | 关键 |
|  | 病毒纯化间2电子秤1台，秤台尺寸：宽不超过240mm，长不超过300mm；防护等级不低于IP68。 | 关键 |
|  | SIP/CIP有毒区电子秤1台，秤台尺寸：宽不超过280mm，长不超过350mm；防护等级不低于IP68。 | 关键 |
|  | SIP/CIP无毒区电子秤1台，秤台尺寸：宽不超过280mm，长不超过350mm；防护等级不低于IP68。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | NA |  |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | NA |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应15℃～26℃环境 。 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括45%～65%。 | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：C级 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：～220±10%V。 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 总体设计：设计结构应充分考虑其科学性和适用性，便于清洁消毒，符合卫生设计要求。 | 关键 |
|  | 密封性：操控按钮均具有较好密封性，可以阻止粉尘、水和湿气进入其中。 | 关键 |
|  | 抗干扰设计：秤及其称重显示仪表应有较强的抗干扰能力设计。 | 关键 |
|  | 秤体：工业秤体为全不锈钢304材质，开放式的秤体结构设计，无卫生死角，方便清洁。 | 关键 |
|  | 秤脚：卫生秤脚隐藏式螺纹设计，结构敞开式设计，无卫生死角，方便清洁。 | 关键 |
|  | 称重显示仪表：称重显示仪表为不锈钢外壳，防护等级不低于IP68，可选择桌式或立柱式安装。 | 关键 |
|  | 供应商提供的本系统上应有铭牌，其铭牌至少包括： - 产品名称 - 型号 - 产品标准号 - 电源 - 容量及精度等级 - 制造厂名称 - 出厂编号 - 制造日期 | 关键 |
|  | 本套系统必须附有检验合格证，合格证上至少应包括如下内容： - 产品名称 - 型号 - 制造厂名 - 检验员号 - 检验日期 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | NA |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | NA |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 细胞培养液配制间工业电子秤1台，需满足URS 7，及URS 28-URS 30： | 关键 |
|  | 容量610g； | 关键 |
|  | 检定精度等级61000e； | 关键 |
|  | 检定分度值0.01g。 | 关键 |
|  | 细胞培养液配制间电子秤1台，需满足URS 8，及URS 32-URS 34： | 关键 |
|  | 容量30kg； | 关键 |
|  | 检定精度等级30000e； | 关键 |
|  | 检定分度值1g，最小称量值50g。 | 关键 |
|  | 病毒培养液配制间电子秤1台，需满足URS 9，及URS 36-URS 38： | 关键 |
|  | 容量6kg； | 关键 |
|  | 检定精度等级3000e； | 关键 |
|  | 检定分度值2g，最小称量值40g。 | 关键 |
|  | 病毒培养液配制间电子秤1台，需满足URS 10，及URS 40-URS 42： | 关键 |
|  | 容量300kg； | 关键 |
|  | 检定精度等级3000e； | 关键 |
|  | 检定分度值100g，最小称量值2kg。 | 关键 |
|  | 病毒纯化间1电子秤1台，需满足URS 11，及URS 44-URS 46： | 关键 |
|  | 容量15kg； | 关键 |
|  | 检定精度等级3000e； | 关键 |
|  | 检定分度值5g，最小称量值100g。 | 关键 |
|  | 病毒纯化间2电子秤1台，需满足URS 12，及URS 48-URS 50： | 关键 |
|  | 容量15kg； | 关键 |
|  | 检定精度等级3000e； | 关键 |
|  | 检定分度值5g，最小称量值100g。 | 关键 |
|  | SIP/CIP有毒区电子秤1台，需满足URS 13，URS 52-URS 54： | 关键 |
|  | 容量30kg； | 关键 |
|  | 检定精度等级3000e； | 关键 |
|  | 检定分度值1g，最小称量值50g。 | 关键 |
|  | SIP/CIP无毒区电子秤1台，需满足URS 14，URS 56-URS 58 | 关键 |
|  | 容量30kg； | 关键 |
|  | 检定精度等级3000e； | 关键 |
|  | 检定分度值1g，最小称量值50g。 | 关键 |
|  | 称重显示仪表8台，每台电子秤配备一台称重显示仪表，操作界面显示清晰，压电式键盘，抗划伤，TFT彩屏（不低于320 x 240 像素）。如果称重显示仪表允许同时连接两个称台，则一个房间只配备一台称重显示仪表。 | 关键 |
|  | 每台电子秤都需要提供经校验合格的标准砝码一套。 | 关键 |
|  | 热转印型不干胶标签打印机6台，需满足URS 62-URS 67： | 关键 |
|  | 除URS 13和URS 14以外，每台电子秤配备一台打印机，如果打印机能满足同时接两台电子秤，则同一间房间只需配备一台打印机； | 关键 |
|  | 打印字迹清晰，75%酒精表面消毒或VHP消毒后字迹依然清晰可见，打印布局合理，操作简单； | 关键 |
|  | 满足GMP和WHO法规洁净区要求； | 关键 |
|  | 标签打印模板可编辑，打印内容可根据需要现场编辑； | 关键 |
|  | 需支持中文打印； | 关键 |
|  | 打印内容可保存3年以上。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 称重显示界面中文显示并且支持中文输入，操作简单易懂。 | 关键 |
|  | 具备全量程去皮功能。 | 关键 |
|  | 数据采集：对各环节进行的数据及物料信息采集，可保存到称重显示仪表中。 | 关键 |
|  | 数据储存：所有称量数据都能储存到称重显示仪表中，并不可修改数据。称重显示仪表应有足够的空间（内部Alibi存储器），至少可存储30万笔称量数据，至少可存储5000条物料信息，数据储存后称重显示仪表不得出现反应迟缓或死机现象。 | 关键 |
|  | 数据导出和导入：可根据需要导出或导入所有的储存记录，包括物料信息、称量数据等。导出的电子记录可读取、打印。导入的电子记录可查询。 | 关键 |
|  | 至少含一个USB Host接口(用于具备管理员权限的数据导入及导出)，至少含一个RS232接口（连接打印机）。 | 关键 |
|  | 标签打印：称重结束时自动打印出标签，打印字迹清晰可辨，内容不得缺失，标签可牢固粘贴，不掉落，至少涵盖以下内容： - 品名 - QA放行号 - 批号 - 规格 - 净重 - 称量人 - 复核人 - 日期及时间 可根据需要增加或者减少项目。 | 关键 |
|  | 数据完整性：在储存空间未满前，应当可查询所有历史储存的电子记录。断电前存储的数据完整不丢失，断电恢复后不影响设备运行。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | NA |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | NA |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | NA |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | NA |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 到厂资料：装箱单、合格证、用户安装/操作/维护手册、备件清单、功能设计说明、不锈钢材质报告。 | 关键 |
|  | 图纸：电子秤尺寸、电气图等。 | 关键 |
|  | 校准证书：提供具有相关资质单位出具的检定证书。 | 关键 |
|  | CPA型批证书：必须提供电子秤（秤体及仪表）CPA型式批准证书。 | 关键 |
|  | 所有的文件及报告均能提供电子版及纸质版。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 电子秤到货后进行SAT时，供应商工程师应在用户现场对管理、操作、维修等人员免费进行培训，帮助用户相关人员熟练操作及学会日常维护。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，因包装不良造成的损失，卖方承担全部损失和费用。 | 关键 |
|  | 运输时间包含在供货周期内，供方负责运输。 | 关键 |
|  | 电子秤到货清单必须详列每装箱内容物。 | 关键 |
|  | 厂家包装箱需标示重量提醒及运输过程中的注意事项。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | NA |  |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 清单：供应商提供电子秤所需易耗、易损件清单,并终身优惠供应。 | 关键 |
|  | 库存：提供满足两年运行需要的易损零部件及零部件库存。 | 关键 |
|  | 工具：供应商应提供专用标准工具进行维护。 | 关键 |
|  | 急需配件：凡需方急需的配件，供方采用快件运输方式，如航空特快，中铁快运等，特殊情况时派人直接送到需方。国内配件至少2天内可送到需方。 | 关键 |
|  | 质量保质期：质量保证期为验收完成之日起十二个月。 | 关键 |
|  | 免费更换：质保期内如因供应商原因导致电子秤出现故障发生停机生产时，供应商需无条件负责免费更换故障备件。 | 关键 |
|  | 维修：电子秤发生故障发生时，供应商应在4小时以内响应，并在2天以内有工程师到场维修。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 验收测试：依合约内容条件逐一验收，供应商指导用户共同完成现场验收测试。 | 关键 |
|  | 到货拆箱：电子秤到货拆箱时供应商必须陪同现场人员进行拆箱，如供应商授权我方自行拆箱，拆箱后如发现设备及其附件有任何损坏、缺少，供应商应负全责，不得推诿。 | 关键 |
|  | 现场安装：供应商负责现场指导装调试。 | 关键 |
|  | 零件费用：零件更换等寄送费用，由供应商负责。 | 关键 |
|  | 调试&试车：系统现场就位完毕，应对电子秤进行调试，供应商应对调试中发现的问题进行解决；供应商进厂施工需遵守用户施工规则。 | 关键 |

- 附件

不适用