质量控制室水分测定仪用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	8

10	文件要求	9

11	服务要求	10

12	附件	12

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司质量控制室生化检定组水分测定仪的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司质量控制室生化检定组水分测定仪。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典 2015年版

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）

- GMP附件2《确认与验证》（2015版）

- GAMP5

- 安全及环保法规指南

- ISPE Good Engineering Practice 良好的工程质量管理规范

- 系统描述

水分测定仪采用卡尔费休容量法测定供试品中的水分含量，含碘的滴定剂被持续地滴定到含水的样品中，转换出水分直至全部的水消耗完毕，并在滴定溶剂中探测出游离碘。滴定终点是利用双电压测量指示进行探测的。该水分仪用于我公司冻干制剂中关键指标水分含量的检测

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 本设备安装于质量控制室生化检定组。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 其重量不超出房间桌面承重要求 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司的工作环境温度： 10℃～30℃环境 | 关键 |
|  | 适用于我公司的工作环境湿度：相对湿度≤80% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：无特殊要求 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 220V，应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 水分仪为台式。 | 关键 |
|  | 所有制造用材料都应符合中国GMP的要求，所有材料应当是新的，无缺陷，完全符合于目标用途 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 水分测定仪可连续运转 | 关键 |
|  | 玻璃滴定杯容量150 mL | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 滴定管驱动器（上推式）分辨率：20000步 | 关键 |
|  | 滴定管分辨率（5mL滴定管）：0.25μL | 关键 |
|  | 滴定管排空和充满时间：20 s (100%添加速率) | 关键 |
|  | 测量范围：10ppm-100%的水分含量；绝对量程: 10μg ～200 mg | 关键 |
|  | 电位测量范围：±2000mV；分辨率：0.1mV； | 关键 |
|  | 测量漂移值：<5μg/min（在线漂移） | 关键 |
|  | 测量重复性：0.3%（>10mgH2O/样品） | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 能自动识别和智能查找卡尔费休滴定剂 | 关键 |
|  | 具有溶剂管理功能，可以全密封排废液，加新鲜溶剂等，对使用者进行全面的保护 | 关键 |
|  | 能智能化监控溶剂的状态，溶剂失效后自动更换 | 关键 |
|  | 自动开始：添加样品后自动开始 | 关键 |
|  | 具有自动样品转换器 | 关键 |
|  | 具有相对漂移和绝对漂移终止滴定的功能 | 关键 |
|  | 具有统计功能，包括相对标准偏差和多次测定 | 关键 |
|  | 内置磁力搅拌器，完全密封滴定台 | 关键 |
|  | 仪器标配各种接口: 1个测量电极接口,1个电解电极接口,1个连接泵接口, 1个RS232接口, 1个以太网接口, 3个USB接口等，所有附件的连接都是热插接和即插即用 | 关键 |
|  | 具有打印功能，配置打印机 | 关键 |
|  | 配置要求 1、含内置磁力搅拌器的主机 1台 2、卡尔费休反应滴定套件（含反应杯） 1套 3、一体化的彩页触摸屏以及保护罩 1套 4、5ml智能滴定管 1套 5、专用的卡尔费休反应电极 1套 6、棕色专用玻璃瓶 4个 7、配套打印机 1台 8、玻璃滴定杯容量150 mL 2个 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 控制面板为液晶触摸屏，中英文语言任选，具有快捷键的用户主界面 | 关键 |
|  | 液晶控制面板至少能具备以下功能： - 在主界面可创建12个快捷键 - 屏幕在线显示信息：t(时间)，水量，E(电位)，搅拌速度，V(体积)，drift(漂移值) - 测量数据表信息：t(时间)，水量，E(电位)，V(体积)，drift(漂移值) | 关键 |
|  | 内置卡尔费休标准方法不少于5个，内存可储存100个方法, 每个样品系列的样品数达120个 | 关键 |
|  | 具有多达10个不同样品的排队等待功能 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 所有的用户都可以在自己的主界面设置独一无二的快捷键，一键开始分析 任务。 | 关键 |
|  | 具有用户管理权限 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 具有液位/废液传感器，防止废液瓶溢流 | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
|  | 设备有可靠保护接地 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同、订单及设备交付计划表 | 关键 |
|  | 整机运行及维护手册应为中文，纸质文件至少一式三份，电子版至少一份 | 关键 |
|  | 生产商发运清单及所有单元配件及其组合的检验报告和证书标识等 | 关键 |
|  | 设计选型文件：功能说明、软硬件设计说明、配置清单与说明 | 关键 |
|  | 配件清单、易损件清单、备件、消耗品清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示。 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文 | 关键 |
|  | 现场验收测试（SAT）报告 | 关键 |
|  | 第三方校验报告及计量证书。 | 关键 |
|  | 验证文件：应在合同签订后设备发运前交付审核 （1）验证计划 （2）满足GMP相关法规的评估文件 （3）设计确认及文件（DQ）， （4）安装确认及文件（IQ）； （5）运行确认及文件（OQ）； （6）验证总结报告（VSR） （7）设备生产商负责制定设备验证计划、评估文件、DQ/IQ/OQ验证文件、验证总结报告，并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。 | 关键 |
|  | 现场验收报告 | 关键 |
|  | 文件具体要求： （1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； （2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期； （3）除另有约定外，上述文件中方案或计划类文件应在合同签订后设备发运前交付审核，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 供应商提供设备的DQ、IQ、OQ服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。 | 关键 |
|  | 供应商协助并指导公司进行设备的PQ | 关键 |
|  | 各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 仪器保修期从确认验收的阶段就开始计算，提供不少于1 年保修期，保修期内免费保修，如因设备故障导致停止生产时，需要延长保修期限，保修期后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 质保期内维修或更换关键部件，该关键部件的质保自维修确认后顺延一年 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，供应商应终生提供及时的维修、维护，供应商应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 供应商应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供供应商进厂施工需遵守安全和施工规定 | 关键 |
|  | 确认设备验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

N/A