疫苗楼流感病毒疫苗车间

灭活用恒温摇床用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	5

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	8

10	文件要求	8

11	服务要求	9

12	附件	10

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司疫苗楼流感病毒疫苗车间灭活用恒温摇床的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司疫苗楼流感病毒疫苗车间灭活用恒温摇床。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典2015年版

- ASME BPE—2009 生物加工设备

- 国家标准及欧盟现行版GMP相关法规要求和准则

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）

- 安全及环保法规指南

- 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》（GB50236-98）

- 系统描述

疫苗楼流感病毒疫苗车间需要购买1个恒温摇床，用于流感病毒裂解疫苗病毒层析液的灭活。

- 安装要求

| 编号 | 需求 |  | 关键程度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |  |
|  | 疫苗楼流感病毒疫苗车间灭活间 |  | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |  |
|  | 可放置并固定2个50L塑料桶 |  | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 |  | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 |  | 关键 |
|  | 承重 |  |  |
| 11 | N/A |  |  |
|  | 可用的公用系统 |  |  |
|  | N/A |  |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |  |
|  | 温度：能适应18℃～26℃环境 |  | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括45%～65% |  | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别： C级 |  | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |  |
|  | 能匹配我公司交流电电源：220V，50Hz | 关键 |  |
|  | 外观材质要求 |  |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。 |  | 关键 |
|  | 设备内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷。 |  | 关键 |
|  | 设备内部表面应防腐蚀、易于清洁， 仪器内部可清洗，特别是旋转平台易拆卸易清洗。 |  | 关键 |
|  | 恒温摇床要求采用304或316L材质不锈钢。 |  | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 |  | 关键 |
|  | 要求采用134A的制，冷剂灌注量不低于120克 |  | 关键 |
|  | 玻璃门或视窗，方便随时在各个角度观察箱体内部情况; |  | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 恒温摇床温度控制范围在4～8℃，温度精度：±0.1℃，温度均匀性：±1℃，空载温度从室温22-25℃降温至2-8℃不超过30min。 | 关键 |
|  | 恒温摇床转速范围包括但不限于10～100rpm，转速精度±1rpm。震荡方式为回旋震荡。摇台振幅不低于Ф25mm。 | 关键 |
|  | 有2个桶位，可容纳两个50L塑料桶满载50L液体同时转动。每个50L塑料桶尺寸为：直径35cm，高度70cm。， | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 摇床采用侧开门，塑料桶装载入桶位时，满载50L液体的塑料桶无需举高至桶位上沿，即可平推至桶位进行摇动。此装载方式需与甲方沟通并获得甲方认可。 | 关键 |
|  | 恒温摇床要求配有脚轮，脚轮要求耐摩擦，噪音小。 | 关键 |
|  | 恒温摇床转动时要求平稳，噪音小。 | 关键 |
|  | 采用直流感应长寿命无刷电机设计，宽调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养。 | 关键 |
|  | 具备软启动功能，确保开机或中途突然停电后来电缓慢启动，以防止试液外溢。 | 关键 |
|  | 当负载失衡传感器检测到摇床因负载不平衡而导致过度振荡时，会自动停止振荡并报警。 | 关键 |
|  | 采用无氟环保型进口压缩机，并具有无霜运行设计。 | 关键 |
|  | 液晶显示屏，显示的参数包括：设定转速、实时转速、设定温度、实时温度。 | 关键 |
|  | 具备温度和转速的偏差校准功能。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |  |
|  | 转速无极可调，可在10～100rpm（或更宽）调节，通过转速按钮控制。 |  | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |  |
|  | N/A |  |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求 | 关键 |
|  | 电磁兼容性应符合GB/T18268—2000的要求 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备使用说明书与维护手册。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 投标文件、合同及订单。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版图纸（P&ID图、尺寸图、安装图、必要的细节图、控制原理图、设备装配图、设备工作原理图、气动原理图、电气原理图，电气接线图；注释参考等；图纸清单。提交时限：不晚于IQ开始前。 | 期望 |
|  | 组件、备件、消耗品、仪表清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。提交时限：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 设备制造文件：工厂相关检测报告、材质清单及材质证书（写明材料有效期）、清洁处理程序、各种标示、出厂合格证、校验合格报告、各组件相关报告及合格证。提交时限：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 设计确认（DQ）:图纸与文件一起提交, 设计参数应与我方进行确认并认可.提交时限: 设计完成后，制造及安装开始前完成审批并提交。 | 期望 |
|  | 验证文件：安装确认及文件（IQ）。提交时限：OQ开始前完成审批并提交。 | 关键 |
|  | 验证文件：运行确认及文件（OQ）。提交时限：PQ开始前完成审批并提交。 | 关键 |
|  | 温度、转速校准证书。提交时限：不晚于IQ开始前 | 关键 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 |  | 关键程度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 |  | 期望 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 |  | 期望 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 |  | 期望 |
|  | 运输要求 |  |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 |  | 关键 |
|  | 验证要求 |  |  |
|  | 验证包括IQ、OQ，供应商必须保证设备验证符合我公司要求。 | 关键 |  |
|  | 各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |  |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |  |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |  |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |  |
|  | 设备IQ、OQ等验证工作必须在供应商、我公司操作人员及我公司验证人员在场的情况下进行。 | 关键 |  |
|  | 设备完成IQ、OQ等验证，且验证合格之后才能签署《设备开箱验收单》。 | 关键 |  |
|  | 各种制造材料要有可追溯的材质证明； | 关键 |  |
|  | 售后服务及备件要求 |  |  |
|  | 设备保质期从确认验收文件签署之后开始计算。 |  | 关键 |
|  | 设备质保期为3年，3年内免费保修，3年后应提供良好的售后服务。 |  | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 |  | 关键 |
|  | 三年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 |  | 关键 |
|  | 验收要求 |  |  |
|  | 1.货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 |  | 关键 |
|  | 供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。 |  | 关键 |
|  | 最后验收前必须保证所有的验证工作已完成和达到要求。 |  | 关键 |
|  | 确认并验证合格后，买卖双方签订验收报告。 |  | 关键 |
|  | 确认验收合格应包含所有附件及备件。 |  | 关键 |

- 附件

不适用