病毒性疫苗研究二室细胞流感课题组深层过滤系统用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	4

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	7

10	文件要求	8

11	服务要求	10

12	附件	11

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司病毒性疫苗研究二室细胞流感课题组深层过滤系统的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司病毒性疫苗研究二室细胞流感课题组深层过滤系统。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 安全及环保法规指南

电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

病毒性疫苗研究二室细胞流感课题组需购买1套深层过滤系统主要用于病毒收获液的过滤及中试生产。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 科研楼A区三楼细胞流感课题组中试车间 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 尺寸必须符合房间布局，设备周围应有足够的空间，便于对设备进行操作和维修，设备有可靠保护接地 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量（kg） 其重量不超出房间地面承重要求。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司工作环境温度：能适应10℃～32℃环境 | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境湿度：至少包括25%～85% | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境洁净级别：C级 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 适用于我公司交流电电源：～220±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。表面应易于清洁消毒，耐腐蚀。设备内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷，且表面易于清洁消毒。 | 关键 |
|  | 搁物架至少两层 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： - 制造/供应单位； - 产品注册号； - 型号； - 生产日期或编号； - 对设备必要的说明； - 安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 与料液接触部分为316L不锈钢，可线性放大，能单批处理1000L规模； 最大可夹持面积不小于5m2，最小夹持面积0.25m2； | 关键 |
|  | 能处理50-1000L料液，过滤时间1小时内； | 关键 |
|  | 所有与工艺液体接触的金属表面为316L不锈钢，表面必须光滑，抛光 Ra0.4µm； 接触的塑料符合USP“Ⅵ级塑料的生物反应性试验”的要求(或者等同的行业标准或规定)； 流路管路：耐擦洗消毒及灭菌，不变形、不泄露，密封无泄漏； 密封圈：符合中国2010版GMP、欧盟GMP、FDA、cGMP、GB要求； 非直接不锈钢或塑料等需便于清洁，并不易产生影响产品质量的污染。 | 关键 |
|  | 多种过滤流路可选：下进上出、上进下出 | 关键 |
|  | 安装简便，无工具或单一工具操作，两人可独力完成装载、卸载、清洗和清洁。 | 关键 |
|  | 易表面清洁，和产品接触管路，阀门，压力表，连接等必需使用卫生级别。 | 关键 |
|  | 整个管道系统能够耐压不低于3bar。 | 关键 |
|  | 每级过滤组都有相应的排气口，每级滤后有取样口； | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | N/A |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | 电气安全应符合GB4793.1和4793.4的要求 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 提供“系统供应商调查表”、质量体系证书、人员资质证明。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 提供硬件设计说明、图纸、方案等。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 提供操作说明书、维护说明书。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 仪器仪表需要第三方校准或具有计量资质的校准证书。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 现场验收测试（SAT）报告。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划（调试说明书、调试进度报告、调试清单、验收测试和启动程序、保修信息、运行和维护手册、培训计划、再调试计划等），总测试计划，检查计划，检测清单，检查清单，各测试报告，调试总结报告等。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单。所有说明书在开箱时验收并提供电子版 | 关键 |
|  | 文件具体要求： - 系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； - 标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | N/ |  |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期为1年，1年内免费保修，1年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 3年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

不适用