疫苗楼流感病毒疫苗车间灭活用2~8℃冰箱用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	8

10	文件要求	8

11	服务要求	9

12	附件	10

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司疫苗楼流感病毒疫苗车间灭活用2~8℃冰箱的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司疫苗楼流感病毒疫苗车间灭活用2~8℃冰箱。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典2015年版

- ASME BPE—2009 生物加工设备

- 国家标准及欧盟现行版GMP相关法规要求和准则

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

疫苗楼流感病毒疫苗车间需要购买3台2~8℃冰箱，用于流感病毒裂解疫苗病毒层析液的灭活。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 疫苗楼流感病毒疫苗车间灭活间 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 疫苗楼流感病毒疫苗车间灭活间需安装3台灭活用2~8℃冰箱，冰箱内部可放置并固定至少2个50L塑料桶。冰箱外部尺寸不超过（宽*深*高）：1200mm*900*2000mm。 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 冰箱内部可承受不低于150kg承重。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | 电压：220V±10%，频率50±1Hz。 | 关键 |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应18℃～26℃环境 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括45%～65% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：C级 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：220±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 样式：立式，左右双开门 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | 箱体材料：冷轧钢板，喷塑，内胆材料：SUS304不锈钢板，保温材料：无CFC聚氨酯发泡。 | 关键 |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 有效容积：不小于900L | 关键 |
|  | 箱体内部尺寸不小于（宽*深*高）：1050mm*600mm*1500mm | 关键 |
|  | 冰箱内室底部距地面高度不大于200mm，即桶抬起放置高度不高于200mm。 | 关键 |
|  | 可至少放置两个50L塑料桶。每个50L塑料桶尺寸为：直径35cm，高度70cm。 | 关键 |
|  | 箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2-8℃范围内 | 关键 |
|  | 箱内顶部LED照明系统，功耗低，亮度高，箱体内部一目了然 | 关键 |
|  | 压缩机需节能高效、静音 | 关键 |
|  | 冷藏内置吸风风扇，制冷迅速；具备自然化霜功能。 | 关键 |
|  | 门体带锁设计，防止随意开启，存储物品安全。自锁万向脚轮设计，移动固定方便。冰箱尺寸比例、重心等要素应有合理设计，防止冰箱移动时发生倾倒。 | 关键 |
|  | 大屏温度显示，显示精度0.1℃，调节精度0.1℃ | 关键 |
|  | 需配备温度记录打印机，打印时间间隔1～240分钟可选。系统内时间与北京时间同步。可打印定义时间段数据。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 高精度微电脑温度控制系统，内置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度、湿度传感器等传感器。确保运行状态安全稳定 | 关键 |
|  | 报警功能：具有高温、低温、故障、开门、断电等多种报警功能 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版图纸（P&ID图、尺寸图、安装图、必要的细节图、控制原理图、设备装配图、设备工作原理图、气动原理图、电气原理图，电气接线图；注释参考等；图纸清单。提交时限：不晚于IQ开始前。 | 期望 |
|  | 组件、备件、消耗品、仪表清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。提交时限：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 设备制造文件：工厂相关检测报告、材质清单及材质证书（写明材料有效期）、清洁处理程序、各种标示、出厂合格证、校验合格报告、各组件相关报告及合格证。提交时限：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 设计确认（DQ）:图纸与文件一起提交, 设计参数应与我方进行确认并认可.提交时限:设计完成后，制造及安装开始前完成审批并提交。 | 期望 |
|  | 验证文件：安装确认及文件（IQ）。提交时限：OQ开始前完成审批并提交。 | 关键 |
|  | 验证文件：运行确认及文件（OQ）。提交时限：PQ开始前完成审批并提交。 | 关键 |
|  | 温度校准证书。提交时限：不晚于IQ开始前 | 关键 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，培训还应有安全使用和应急处置措施相关内容，并填写培训记录。 | 期望 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 期望 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 期望 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括IQ、OQ，供应商必须保证设备验证符合我公司要求。 | 关键 |
|  | 各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 设备IQ、OQ等验证工作必须在供应商、我公司操作人员及我公司验证人员在场的情况下进行。 | 关键 |
|  | 设备完成IQ、OQ等验证，且验证合格之后才能签署《设备开箱验收单》。 | 关键 |
|  | 各种制造材料要有可追溯的材质证明。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 设备质保期为三年，三年内免费保修，三年后应提供良好的售后服务 | 关键 |
|  | 三年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 供应商向买方提供详细的验收标准、验收手册。 | 关键 |
|  | 设备安装后，仪器所有技术参数经检验应符合国际和国家标准及厂方标准。供应商有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。 | 关键 |
|  | 设备验收合格后，出具验收报告，买卖双方在验收文件上签字生效。 | 关键 |

- 附件

不适用