中生武汉生物实验室1号楼正压生物防护服用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	8

10	文件要求	8

11	服务要求	9

12	附件	11

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司中生武汉生物实验室1号楼正压生物防护服的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司中生武汉生物实验室1号楼正压生物防护服。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 《实验室生物安全通用要求》GB19489-2008

- 《实验室设备生物安全性能评价技术规范》RB/T199-2015

- 系统描述

正压生物防护服主要用于对接触或可能接触高致病性微生物的人员呼吸和全身的防护。正压生物防护服需要与生命支持系统相连通，当输入防护服的气体流量大于由单向排气阀排出的气体流量时，防护服内相对外环境为正压。防护服的内外压力差使之对外界的微生物污染物起到了很好的隔离作用，从而有效保护穿着的人员，防护服经化学淋浴后可重复使用。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 中生武汉生物实验室1号楼二层指定位置 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 每件衣服挂起来需要尺寸210*60cm，不少于4件。 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | N/A |  |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | 生命支持系统的接口为史陶比尔，型号：AQR06.1152。正压服接口需要能和这种接头匹配。 | 关键※ |
|  | 正压服头套便于戴耳麦，并且不影响耳麦的效果。 | 关键 |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应5℃～40℃环境 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：不大于85% | 关键 |
|  | 环境氧气含量不低于19% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：J7 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | N/A |  |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 材质衣服主体为PVC复合面料，头罩视窗部分为透明PVC材料，耐酸碱。 | 关键※ |
|  | PVC材质能防静电、防水、抗油、抗菌，头罩部分防汽雾和防炫光，耐磨。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 正压生物防护服在最小设计风量下对生物气溶胶防护效率≥99.99%。 | 关键※ |
|  | 使用时产品静态正压差≥100Pa，正压差建立时间≤2min。 | 关键※ |
|  | 透明头罩内工作状态下二氧化碳（CO2 ）浓度<1％。 | 关键 |
|  | 正常使用条件下，使用频率一年不少于500次。 | 关键 |
|  | 面料连接处采用高频热河技术连接。 | 关键 |
|  | 颜色奶白色 | 关键 |
|  | 衣服设计合理，方便操作和穿脱 | 关键 |
|  | 透明头罩内噪声<75 dB | 关键 |
|  | 生物防护服分大中小三个号码。大号/L适用于身高超过 180cm，中号/M 适用于身高 170~180cm，小号/S 适用于 170 以下的身高。 | 关键 |
|  | 正压生物防护服内可以接受生命支持系统向提供的最大气体流量580L/min，最小气流量470 L/min。 | 关键※ |
|  | 起始压力在+1000Pa下，6分钟防护服内压降≤10%。 | 关键※ |
|  | 装备重量≤6KG | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 有数字式压力测试仪 ，可定期监测正压服的压力 | 关键 |
|  | 具备可检测气密性的构造。 | 望期 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 在设备开箱验收前提供投标文件、合同文件及订单 | 关键 |
|  | 在设备开箱验收前提供卖方发运清单及相关检验报告 | 关键 |
|  | 不晚于IQ开始前提供设备厂家文件：出厂测试合格证、各关键组件说明书、相关检测报告、各种标示。 | 关键 |
|  | 在设备开箱验收前提供详细设计说明、功能说明、配置说明与清单 | 关键 |
|  | 系统选型文件，包括设备标准技术文件、功能说明、设计说明、软硬件配置清单与说明，文件需要在DQ开始前完成。 | 关键 |
|  | 验证文件：. （1）满足GMP等相关法规的评估文件. （2）安装确认及文件（IQ）；制造及安装开始前完成审批并提交IQ （3）运行确认及文件（OQ）；IQ批准后开始执行，PQ开始前完成审批并提交 （4）可以提供IQ、OQ，协助完成 PQ。. | 关键 |
|  | 随货提供图纸：各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版图纸 | 关键 |
|  | 设备开箱验收时提供使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份 | 关键 |
|  | 设备验收时提供设备及其零部件使用寿命清单。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 应防止运输中的剧烈冲击和震动，并应有防潮、防雨的措施。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 可以提供IQ、OQ，协助完成 PQ | 关键 |
|  | 各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。 设备免费质保期不少于一年，质保期内免费保修，质保期后应提供良好的售后服务。 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。 | 关键 |
|  | 最后验收前必须保证所有的验证工作已完成和达到要求。确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

12.1  配置清单

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正压生物防护服主体 | 套 | 4 | 4 | 大号1套，中号3套（鞋码参照厂家推荐码，即大号44－45码，中号42－43码） |
| 2 | 手套箍圈 | 个/套 | 8 | 32 | 其中每套有 4 个已安装在防护服上 |
| 3 | 单向排气阀 | 个/套 | 3 | 12 | 已安装在防护服上 |
| 4 | 囊式高效过滤器 | 个/套 | 1 | 4 | 已安装在防护服上（建议Parker 9955-11-BX型） |
| 5 | 气密拉链原厂润滑液 | 管/套 | 1 | 4 |  |
| 6 | 出厂合格证 | 页/套 | 1 | 4 |  |
| 7 | 说明书 | 本/套 | 1 | 4 |  |
| 8 | 应急修复胶带 | 卷 | 1 | 4 | 3M 宽胶带 |
| 9 | 数字式压力测试仪 | 个 | 1 | 1 |  |