实验动物生产二号楼SPF级小鼠生产车间隧道式洗笼机用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	5

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	8

10	文件要求	9

11	服务要求	10

12	附件	12

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司实验动物生产二号楼SPF级小鼠生产车间隧道式洗笼机的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司实验动物生产二号楼SPF级小鼠生产车间隧道式洗笼机。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

实验动物室实验动物生产二号楼SPF级小鼠生产车间现需隧道式洗笼机1台，用于SPF级小鼠生产饲养中需使用的笼盒的标准化清洗。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 实验动物生产二号楼2楼清洗消毒间201。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 设备尺寸和安装位置由厂家和使用部门、工程部共同确定。厂家应在设备制造前提交设计说明文件交相应部门审核。 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 安装时必须由生产厂家安装，不接受供应商安装。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 不超过房间承重。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | 标准380V电源。 | 关键 |
|  | 设施自来水供水系统与下水系统。 | 关键 |
|  | 公用系统外接管道与设备管道接口必须精确对接，自来水管道，排水管道均需安装新管道，对接管道应与车间安装管道尺寸匹配，不得在管道接口尺寸方位不匹配的情况下强行使用卡箍对接。 | 关键 |
|  | 需要注意新设备的公用介质的安装管道接口与原来的公用介质接口的位置的适配性，尽量避免管道变的更复杂。 | 关键 |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应10℃～40℃环境。 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括30%～80%。 | 关键 |
|  | 安装房间洁净级别：控制区（普通级）。 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 适用于我公司交流电电源：380V±10%，50±1HZ，三相五线制。 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 清洗灌水机及篮筐外形应端正、整齐，所有表面（包括焊接面）不得有锈蚀、毛刺、凹陷、鼓包等缺陷。 | 关键 |
|  | 布局图要方便维修，根据车间布局，层高等设计。 | 关键 |
|  | 所有制造用材料都应符合CGMP的要求，所有材料应当是新的，无缺陷，完全符合于目标用途。 | 关键 |
|  | 设备整体和篮筐采用304不锈钢拉丝板，光亮易清洁。 | 关键 |
|  | 设备观察窗应安全，可方便的观察设备内的物品的清洗状态。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | 工作介质为自来水。 | 关键 |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 每小时处理500～1000个小鼠笼盒。 | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 设备长度不大于5.5米，设备宽度不大于1.5米，设备高度不大于2.6米。 | 关键 |
|  | 可清洗物品最大尺寸：长×宽×高，550 mm×400 mm×200 mm。 | 关键 |
|  | 为3段式清洗，分别为粗洗、中洗、精洗。各清洗段配备独立的304不锈钢水箱，水箱内有过滤系统，使得清洗用水可重复使用。 | 关键 |
|  | 304不锈钢水箱设有进水口、排水口、溢流口、排污口等装置。 | 关键 |
|  | 机体外壳为304不锈钢拉丝板制成的可卸式罩壳，配在机架的各个框架结构上，方便维修时轻便装卸。罩壳打开时，设备自动停机。 | 关键 |
|  | 隧道进出口均设有两层挡帘，可以防止清洗液喷出清洗室外。 | 关键 |
|  | 设备水泵使用国内知名品牌，如东方EAST牌水泵。水泵压力不小于100kPa。 | 关键 |
|  | 喷淋系统由上下左右四个方向的喷管构成，每个喷淋管上设有扇形喷嘴，可以自动调节喷射角度，以确保清洗水多方位喷向需清洗的笼盒。喷淋管路采用镀锌钢管，喷嘴为铜质。 | 关键 |
|  | 设备电动机使用国内知名品牌，如东方EAST牌电动机。 | 关键 |
|  | 网带式链轮输送带采用304不锈钢，以节为单位设有支撑架，以供方便放置需清洗的笼盒。 | 关键 |
|  | 链轮输送带可根据清洗需求调节传输速度，1.0 m/min～2.0 m/min的速度。显示精度0.1m/min，调节精度0.1m/min。 | 关键 |
|  | 支撑足配有福马脚轮，方便设备的进场。 | 关键 |
|  | 噪音≤60db。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | N/A |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 操作界面应为中文。 | 关键 |
|  | 使用进口知名品牌PLC对设备进行自动化控制，安全可靠。 | 关键 |
|  | 设备两端需有急停按钮。 | 关键 |
|  | 出现故障后，操作板上有具体故障灯显示。 | 关键 |
|  | 设备缺水或水压过低时，能保护水泵不启动，同时发出报警声。 | 关键 |
|  | 电控箱单独设在设备进料端，内装有优质的开关、按钮、变频器、继电器等各种操纵、控制、显示元件，方便工作人员进行操作，包括但不限于：蜂鸣器指示、总电源指示、控制电源指示、水箱缺水指示、水泵启动按钮、水泵运行指示、水泵停止按钮、传输电机启动按钮、传输电机运行指示、传输电机停止按钮、变频器故障指示、传输带过载报警、紧急停止按钮等。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | 电气安全应符合GB4793.1的要求。 | 关键 |
|  | 有断电保护：在仪器正常使用时，设备突然断电不致破坏硬件。 | 关键 |
|  | 电控箱、内部运动功能部件等电气防水等级为IP65。 | 关键 |
|  | 柜体接地良好，有良好的漏电保护和过流保护。 | 关键 |
|  | 凡对人身有伤害的所有暴露的运动、带电部件必须加防护罩，并配备明显的中文警示标志和标牌，防止造成人员和机器损坏。 | 关键 |
|  | 固定的机械保护装置必须被设计成需使用工具才能拆除的形式，安装牢固、安全。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备开箱验收时投标文件、合同及订单。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收时供应商提供满足GEP要求的文件交付包。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收时功能设计及详细设计文件：设备详细软硬件设计说明书、功能说明、配置清单与说明。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收时提供设备的配置列表。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收时提供厂家文件：出厂合格证。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收时提供设备安装文件：各种安装处理记录和报告。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收时提供设备操作手册（SOP）：语言为中文。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收时提供调试文件：调试计划（调试说明书、调试进度报告、调试清单、验收测试和启动程序、保修信息、运行和维护手册、培训计划等），总测试计划，检查计划，检查清单，各测试报告，调试总结报告等。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收时提供设备交付计划表。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收时提供使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收时提供针对每一部件所做序号的简明图册，以便于维修人员查找和辨识。 | 关键 |
|  | 系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性。 | 关键 |
|  | 标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收时需要提供主要配件清单，并作单项报价备案，列在合同方案之内。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收时，卖方提交发运清单及相关检验报告。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收时，供应商应提供所有组件、系统功能配置清单、说明书及合格证书，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收时完成系统选型文件的审批，包括设备标准技术文件、功能说明、设计说明。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收时提交图纸：实物图；各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版图纸（P&ID图、尺寸图、安装图、必要的细节图、控制原理图、设备装配图、电器接线图及编号、设备工作原理图、电气原理图等）；注释参考等；图纸清单。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收时提交配件清单、易损件清单、备件、消耗品、仪表清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，包括安全使用和应急处置措施方面的内容，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。吊装费用含在设备合同内，由设备供应商提供费用。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收文件签署之后开始计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期为两年，两年内免费保修，两年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修和更换。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求笼具出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物达到买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂安装需遵守施工和施工规定。 | 关键 |
|  | 确认调试验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

N/A