中生武汉生物实验室超微量紫外分光光度计用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	9

10	文件要求	9

11	服务要求	10

12	附件	12

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司中生武汉生物实验室超微量紫外分光光度计的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司中生武汉生物实验室超微量紫外分光光度计。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品生产质量管理规范》（2010年修订）及附录

- 中国药典 2015年

- GAMP5

- 21CFR Part 11

- 安全及环保法规指南

电气安全法规

- 系统描述

中生武汉生物实验室1号楼需购买1台超微量紫外分光光度计用于实验研究，主要用于紫外检测、核酸含量检测、蛋白含量检测、蛋白标记检测等。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 新发传染病研究室 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 桌面需要有1m×1m的空间用于放置设备。 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量（kg）不超过其房间工作台的承重要求。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应0~40℃。 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括20~90%。 | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：普通区域。 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：~ 220±10%V，50±1Hz 。 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 设备边角为弧度角设计，圆润光滑。 | 关键 |
|  | 连接部件位置合理，稳定可靠。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识 （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 检测前不需要暖机，开机即可使用。 | 关键 |
|  | 检测孔测量时参数： - 波长范围：190~840nm； - 波长精度：1nm； - 分辨率：< 1.8nm（FWHM at Hg 253.7nm）； - 其他：1mm光程长度（可自动调整到0.05mm）； - 吸光率准确性：0.002 absorbance（相当于10mm光程）； - 吸光率准确性：2%（at 0.76 at 257nm）； - 吸光率范围：0.02~300（相当于10mm光程）； - 体积：14cm×20cm。 | 关键* |
|  | 检测限度：核酸（dsDNA）为2~15000ng/μl；蛋白质检测误差与标准品相比低于5%。 | 关键* |
|  | 核酸检测耗时要短，能在5秒内出结果。 | 关键 |
|  | 附带比色皿鉴定槽：吸光率范围0.002~1.5；检测时间< 3s；核酸dsDNA检测限度为0.4~750ng/μl。 | 期望 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | N/A |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 需提供190~840nm的全光谱检测，检测吸收值达到300Abs（dsDNA浓度2~15000ng/μl）。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 仪器软件具有至少3级权限管理及密码管理功能。 | 关键 |
|  | 仪器软件应可以设置多个用户，并有用户分级管理功能，每个等级拥有相应的可设置权限。 | 关键 |
|  | 系统可以由管理员新增、修改和删除（禁用）账户。 | 关键 |
|  | 系统时间戳的修改仅可由管理员权限人员执行。 | 关键 |
|  | 电子记录备份应由管理员权限执行。 | 关键 |
|  | Windows系统的初始设置需满足所有事件日志的记录功能全面开启，系统时间戳的修改仅可由管理员权限人员执行。 | 关键 |
|  | 关键设置由管理员控制。 | 关键 |
|  | 系统具有超时强制退出要求重新登录的功能。 | 关键 |
|  | 系统应有审计追踪功能，可以记录关键操作、系统和安全的事件，比如登录登出、密码更改、方法参数更改、权限配置、系统设置、记录删除与修改，以及相应操作人员、日期时间、操作描述、操作原因等。 | 关键 |
|  | 审计追踪记录应自动存储且不可被删除或更改，可查询、输出、备份恢复、打印。 | 关键 |
|  | 电子记录可自动存储，不可随意修改，可查询、输出、备份恢复、打印。 | 关键 |
|  | 报告应为只读的格式，可查询、输出、备份恢复、打印。 | 关键 |
|  | 使用者应不能修改检测结果。 | 关键 |
|  | 系统存储容量应满足所有电子记录可存储至产品有效期后1年。 | 关键 |
|  | 电子记录的长期存储不得造成系统运行缓慢、卡顿等现象。 | 关键 |
|  | 屏幕显示的结果与电子存储记录、打印报告应是一致的。 | 关键 |
|  | 用户在密码输入时，电脑显示器上应不显示实际密码（比如密码会以*或其他符合显示）。 | 关键 |
|  | 系统管理员应可以重置密码，系统应可以允许用户和管理员更改自己的密码。 | 关键 |
|  | 使用的系统及软件应为正版。 | 关键 |
|  | 若有操作系统，则操作系统必须为正版，若操作系统为Windows，必须为专业版以上版本，且初始设置时全面开启事件日志功能。 | 关键 |
|  | 厂家提供系统、软件备份恢复策略及备份程序。 | 关键 |
|  | 系统断电不影响参数设置、数据完整性。 | 关键 |
|  | 系统电子记录备份恢复相关的备份、输出、导入功能，应满足备份的电子记录、恢复的电子及应与原始电子记录一致，供应商提供一致性确认策略。 | 关键 |
|  | 系统时间为北京时区，与标准北京时间误差≤5s/24h。 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 仪器的防护能力应至少达到IP63。 | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
|  | 超微量紫外分光光度计应具有良好的接地。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 在设备开箱验收前提供投标文件、合同文件及订单。 | 关键 |
|  | 在设备开箱验收前提供卖方发运清单及相关检验报告。 | 关键 |
|  | 设计选型文件：设备详细的设计说明、功能说明、配置说明与清单等，不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版系统布局图、设备尺寸图、设备布局图（与工艺、功能相关的细节图）、注释参考等；P&ID图；图纸清单，不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 零配件、部件、易损件、备件及仪器仪表清单：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。提供设备及其零部件使用寿命清单。提交时限：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 必要的厂家文件，包括：系统及各组件合格证、检测报告、各种标识等，不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 在设备开箱验收前提供设备交付计划表。 | 关键 |
|  | 在设备开箱验收时提供材料清单及材料证书（写明材料有效期）。 | 关键 |
|  | 在设备开箱验收时提供现场验收测试报告。 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划（调试说明书、调试进度报告、调试清单、验收测试和启动程序、保修信息、运行和维护手册、培训计划、再调试计划等），总测试计划，检查计划，检测清单，检查清单，各测试报告，调试总结报告等，不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份，设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 满足法规及我公司要求的验证文件： 1）满足GMP和GAMP 5等相关法规的评估文件； 2）安装确认及文件（IQ）； 3）运行确认及文件（OQ）； 4）协助完成PQ，需提供中文版验证文件。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。应包含安全使用和应急处理措施相关内容。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 完成安装确认（IQ）、运行确认（OQ）和性能确认（PQ）。供应商应当提供包括方案在内的所有文件支持，提交用户审核并批准。 | 关键 |
|  | 供应商应当向用户提供执行支持，派出所具备同类设备验证经验且熟悉验证文件编写及验证工作执行的工程师，依照经用户审核批准的验证方案完成IQ、OQ和PQ的验证工作。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。 | 关键 |
|  | 设备保质期为3年，3年内免费保修，3年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 3年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。 | 关键 |
|  | 最后验收前必须保证所有的验证工作已完成和达到要求。确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

不适用。