免疫制剂室蠕动泵UR

目录

1.目的	3

2.范围	3

3.职责	3

4.内容	3

4.1概述	3

4.2法规与标准	3

4.3安装要求	4

4.4运行要求	5

4.5电气、自动控制要求	6

4.6 安全要求	7

4.7文件要求	8

4.8服务要求	9

5.附件	10

# 1.目的

本URS是一份用于定义蠕动泵的选型方法、功能要求、关键参数等的关键文件。用于指导选型，产品提供单位按照我公司的相关要求并结合相关规范进行设计、安装及后期验证等一系列工作。

# 2.范围

本URS仅用于武汉中生毓晋生物医药有限责任公司免疫制剂室蠕动泵的购买。

# 4.内容

## 4.1概述

免疫制剂室需要购买1台蠕动泵及相关设备，用于免疫制剂室的生产过程中各种料液及化学试剂的转移。

设备及设施清单如下：

| 序号 | 设备或设施名称 | 数量 | 型号/规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蠕动泵（主机） | 1台 | / |  |
| 2 | 泵头 | 1个 | / |  |

## 4.2法规与标准

4.2.1 GMP要求

该设备用于公司制品生产过程中液体物料的传输，因此必须符合GMP的要求，主要包括：

4.2.1.1《药品生产质量管理规范》（2010修订版）

4.2.1.2 中国药典 2015年版

4.2.1.3《药品GMP指南》无菌药品（2011版）

4.2.2安全及环保要求

4.2.2.1电气安全应符合 GB4793.1-2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求。

4.2.2.2电磁兼容性应符合 GB/T18268-2000 的要求。

4.2.3其他要求

N/A

## 4.3安装要求

4.3.1 安装位置

4.3.1.1该蠕动泵放置于免疫制剂室纯化车间。

4.3.2安装尺寸

4.3.2.1设备尺寸基本要求

| 名称 | 长 | 宽 | 高 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无刷可调速驱动蠕动泵(主机) | ＜60cm | ＜50cm | ＜50cm |
| 泵头 | / | / | / |

4.3.2.2蠕动泵尺寸可以适当调整。

4.3.2.3设备的形式尺寸应符合制造商说明书及相关技术图纸规定的要求。

4.3.2.4供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。

4.3.3地面承重

N/A

4.3.4可用的公用系统

N/A

4.3.5洁净级别及房间环境条件

4.3.5.1  使用温度范围： 0℃～45℃，

4.3.5.2  使用湿度范围：10%～100%。

4.3.5.3 环境洁净度：D级洁净区。

4.3.6可用的能源配置

4.3.6.1电源：～220±10%V，50±1Hz

4.3.7外观及材质要求

4.3.7.1 设备表面：表面无明显的划痕、凹陷、脱落、裂纹、锈蚀以及其它肉眼可

见的外观缺陷；

4.3.7.2 配件：零部件安装位置应正确、端正，品牌规格符合设计文件要求；

4.3.7.3 泵体外壳采用耐酸碱专业处理,具有很好的抗腐蚀性；

4.4.7.4 驱动器所有外部部件的连接处都进行密封处理及平衡泵内压力，并阻止水

和腐蚀物的进入；

4.3.7.5 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识：

（1）制造/供应单位；

（2）产品注册号；

（3）设备型号；

（4）生产日期或编号；

（5）必要的功能标识、安全标识及说明；

（6）设备校验标识（包含校验日期）

## 4.4运行要求

4.4.1原辅料、包装材料、产品的规格标准

N/A

4.4.2设备效率、产能

N/A

4.4.3工艺参数范围

4.4.3.1工作体积：10%-100%。

4.4.3.2 流量范围：0.2-26 L/min

4.4.3.3 最大压力：≤2.7bar

4.4.3.4 转速控制范围：33rpm～650rpm.

4.5电气、自动控制要求

4.5.1自动控制要求

4.5.1.1手动控制启动/停止。

4.5.1.2可以空运行。

4.5.1.3 转速及参数设置为数字显示，设置完成后按启动键自动运行。

4.5.1.4 可顺时针或者逆时针运转。

4.5.2计算机化系统要求

N/A

## 4.6 安全要求

4.6.1密封连锁及压力保护

N/A

4.6.2电气保护

4.6.2.1电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求；

4.6.2.2电磁兼容性应符合GB/T18268—2000的要求。

4.6.2.3有漏电保护功能。

4.7其他要求

N/A

## 4.7文件要求

4.7.1投标文件、合同及订单。

4.7.2卖方发运清单及相关检验报告。

4.7.3系统功能配置清单&说明，包含各组件/功能名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。

4.7.4设备标准技术文件，包括：设计与功能说明

4.7.5图纸：各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版图纸（实物图、尺寸图、电气图、安装连接图、细节图、控制原理图）等；图纸说明及清单。

4.7.6组件清单、易损件清单、备用零件、消耗品清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。

4.7.7设备厂家文件：各种标示、出厂合格证、和报告。

4.7.8设备操作手册（SOP）：语言为中文。

4.7.10安全报告。

4.7.11设备交付计划表。

4.7.12调试文件：调试总结报告、现场验收报告等。

4.7.13使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。

4.7.14提供设备及其零部件使用寿命清单。

4.7.15文件具体要求：

4.7.15.1标书中明确设备所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期。

## 4.8服务要求

4.8.1培训要求

4.8.1.1设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训操作人员设备结构原理、性能、操作、故障排除等基本知识，会排除常见故障。

4.8.1.2设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。

4.8.2运输要求

4.8.2.1设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何

4.8.3售后服务及备件要求

4.8.4.1设备保质期从确认验收文件签署之后开始计算。

4.8.4.2设备质保期为一年以上，保质期内免费保修并免费更换所有配件，保质期后应提供良好的售后服务。

4.8.4.3售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在24小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须一周内派人至现场解决。

4.8.4.4免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。

4.8.4.5厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。

4.8.4验收要求

4.8.5.1货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。

4.8.5.2确认调试验收合格后，买卖双方签订验收报告。

4.8.5其他要求

4.8.6.1设备交货要求：合同签订后3个月内。

# 5.附件

5.1 N/A