抗体研究室1000L超滤系统用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	9

8	电气、自动控制要求	10

9	安全要求	12

10	文件要求	13

11	服务要求	15

12	附件	16

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司抗体研究室1000L超滤系统的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司抗体研究室1000L超滤系统。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）

- 国家标准及欧盟现行版GMP相关法规要求和准则，符合FDA 的要求

- GMP附件1《计算机化系统》（2015版）

- GMP附件2《确认与验证》（2015版）

- GAMP5

- CFR Part 11

- 符合数据完整性相关法规要求

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 所有的电气设备和电缆必须根据IEC标准。

- 系统描述

抗体研究室需购买一台超滤设备以满足1000L抗体生产需求。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 抗体研究室生产车间 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 不超过房间地面承重 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | 生产商应在投标时注明设备所需要的公用工程介质的种类和参数 | 关键 |
|  | 要求设备接口及工艺连线设备按照ASME BPE 标准设计制作，洁净压缩空气、注射用水、纯化水、冷冻水、公用系统外接管道与设备管道接口必须精确对接。 | 关键 |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适应于我公司工作环境温度：能适应18℃～26℃环境 | 关键 |
|  | 适应于我公司工作环境湿度：至少包括45%～65% | 关键 |
|  | 适应于我公司工作环境湿度：至少包括45%～65% | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源： 380V±10%，3 相5 线制，50Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备应外观端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷 | 关键 |
|  | 超滤系统内、外部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷： （1）材质：所有制造用材料都应符合中国和WHO/GMP的要求，所有材料应当是新的，无缺陷，完全符合于目标用途。所有洁净管路内壁都必须酸洗、钝化，并有相关记录。 （2）系统与产品或洁净介质接触的非金属部件材质，应易清洗、无毒、化学稳定性高、无污染、无脱落且能耐受SIP过程。符合FDA或USP class VI的规定，并提供相关材质证明。 （3）焊接：所有管道采用自动氩弧焊，提供焊样及焊样的焊接参数，焊接报告及焊工资质等，自动氩弧焊随机抽样提供30%管道内窥镜检查报告及照片，手工焊接部分100%提供。 | 关键 |
|  | 系统要求： （1）超滤器必须保证至少10年之内不得腐蚀、穿孔。超滤器的各部件应悬挂标识牌。 （2）超滤器控制系统、变频器的生产商要用进口知名品牌；其他电子元器件、电机、传感器等也必须选用进口优质品牌，应在配置文件中标明。 （3）半自动超滤系统，应由输液泵、补液泵、检测仪表、管道、控制系统及支架等组成，整体设计模块化，便于移动固定；结构紧凑，缩小循环体积。系统具备自动CIP及SIP功能。 | 关键 |
|  | 超滤夹具要求： （1）夹具材质为SS316L医用不锈钢制作，并经酸洗钝化处理，符合生物制药卫生级要求。可至少安装2.5㎡膜包8块。 （2）夹具主板源于一块完整的不锈钢，无焊接，无卫生死角，有助于通过 cGMP 清洗验证要求，抛光 Ra≤0.4 μm （3）夹具采用切向流设计，夹具接口能与膜包很好对接，易安装、易拆卸、最大压力6bar运行时无泄漏，无清洗死角。 （4）夹具采用PALL的2.5平米膜包的C15夹具设计，进、回口流道与膜包孔吻合，减小超滤过程中的压力。 （5）膜包采用竖直放置方式，液体自下而上流动，易排气、低残留、无卫生死角。 | 关键 |
|  | 管道要求： （1）管道：与物料接触的金属部分材质为316L不锈钢，管道有坡度和最低点排放设计，并符合现行版ASME BPE的相关要求，清洗后可排空、无死角。非金属部分为EPDM/PTFE，可以耐受消毒剂消毒，符合FDA、欧盟及美国药典要求；316L不锈钢要求内表面电抛小于0.4μm，外表面小于1.2μm，提供管道抛光证书，以及系统实测抛光报告（随机抽取10点）。 （2）系统中所有的交叉管路均采用圆弧弯道连接，分流管路采用三叉管（分流支路间夹角小于90度），避免90度接头；各仪表元件的接入点管路都符合现行版ASME BPE的关于死角和MIN的要求，并在图纸上标明MIN的具体数值。便于清洗，无残留。 （3）系统中不与物料直接接触的管路（例如排废管路）采用316L（ISO标准）。 （4）系统需配备膜完整性检测通路和清洗旁路。 （5）进液泵管道内径1.5英寸（具体尺寸以泵头为准），回流管道内径1.0英寸，透过端管道内径1.0英寸。 （6）进泵端管道设计：需要1根内径1.5英寸非金属材质管道连接超滤中间罐，要求耐高压、强碱；柔韧性好、抗形变；另配一根同材质的1.5英寸管道，长度约3米。 （7）回流管道设计：回流管进罐需连接1.0寸内衬管，内衬管出口端需尽量贴近罐内壁确保回流无气泡且不影响流速，需要1根内径1.0英寸非金属材质管道连接超滤中间罐，要求耐高压、强碱，柔韧性好、抗形变；另配四根同材质的1.0英寸管道，长度分别为3米。 （8）收获管道设计：收获端口位于回流端与超滤中间罐回流口之间有手动隔膜阀控制，超滤完成后可将浓缩液压空收集。 （9）补液管道设计：需要1根内径1.0英寸非金属材质管道连接超滤中间罐，要求耐高压、强碱，柔韧性好、抗形变，长度为2米。 | 关键 |
|  | 阀门要求： （1）系统阀门除回流端压力调节阀外均使用手动隔膜阀（全部采用GEMU品牌或同等其他知名品牌），316L材质，EPDM膜片或PTFE，内表面电抛小于0.4μm，提供材质证明和抛光报告。 （2）压力调节阀为气动调节阀，调压阀调节压力时应足够迅速、灵敏，不能出现压力滞后调节，导致压力波动 （2）所有阀门不得漏水，不得使用劣质阀门，必须保证至少5年内不得滴水，如果漏水必须更换新阀门直到符合标准为止。 | 关键 |
|  | 仪表要求： （1）在线监测进样口、回流口、滤出口的系统压力，超滤系统进液端、回流端及透过端各配备一个压力传感器。压力传感器量程0~10 barg, 精度±0.5%。 （2）在线监测滤出液的UV值、pH、电导。 （3）在滤出口和回流口均使用可现场显示流量值的质量流量计。 （4）在线监测回流液的温度、PH、电导。 （5）紫外检测器精度±1%，280nm，光径量程可选。 （6）pH量程0-14，精度要求2-12范围内±0.05。 （7）电导回流端量程0-300ms/cm，0-100ms/cm范围内精度±3%；透过端量程0-100ms/cm，精度±1%，可用作CIP终点判断。 | 关键 |
|  | 隔膜泵要求：采用进口QuattroFlow四元隔膜泵，可适配20㎡膜包工作时120L/min流速需求。泵头材质SS316L，需电抛光Ra≤0.4 μm；泵头和电机置于不锈钢支架上，安装要牢固，连接部位有防护罩。 补液泵要求：采用进口品牌补液泵，要求补液流速达到工艺流速12-15L/min | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明，包括设计压力、工作压力、类别，耐压试验、工作介质、容器净重、设计温度、工作温度、系统体积 （6）产品标准、许可证编号 （7）安全标识 | 关键 |
|  | 电气要求 （1）所有电气元件的材质和安装必须符合中国的相关标准和要求。 （2）所有的线路应采用密闭线槽配线。 （3）电气柜设计符合国家相关规范要求，合理、防尘、防潮、防锈，密封良好。电气元器件选用国际著名品牌产品。 （4）导线的规格应根据应用情况和载流量表决定。所有的导线应为退火铜绞线，不允许采用铝导线。 （5）电气元器件和接线编号（二端）标签要采用打印方式，不得用手写，字迹清晰，编号与提供的电气线路图编号、名称完全一致。 （6）设备的内部布线由供货商负责，包括电气柜与控制柜之间的通讯、控制连线，所有线路布置合理、整齐、美观，使用线槽（净化区域内的线槽选用不锈钢材质）加以保护。 | 关键 |
|  | 要求配置一把安装膜包用的配套力矩扳手和套筒。以及一把普通活动扳手。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | NA |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 单次最大过滤体积应高于1500L，持续工作时间8h。 |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 泵头流量：满足不小于120L/min | 关键 |
|  | 超滤膜孔径：50Kda | 关键 |
|  | 压力传感器量程：0~10 barg | 关键 |
|  | 压力传感器精度：±0.5% | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 夹具最少可夹持8块2.5㎡超滤膜包，工艺使用4-6块 | 关键 |
|  | 膜包竖直放置于夹具上，流道与膜包开孔完全吻合，下口为进液口，上口为回流液口，便于膜包的润湿及液体排放。 | 关键 |
|  | 管道设计合理，无多余管道和清洗死角，转弯处均为圆弧连接。 | 关键 |
|  | 配置要求. - 蝶阀阀门、球阀和管配件等：材质为316不锈钢；. - 温度传感器：材质为316L，德国E+H或国际知名品牌；. - 压力传感器：测量范围0-10bar，信号输出4-20 mA，材质为316L, 德国E+H或国际知名品牌； - 电导、pH：瑞士Hamilton品牌. - 变频器：ABB或富士；. - 编程逻辑控制器（PLC）：西门子；. - 电气元器件：施耐德或西门子品牌；. - 触摸屏：15寸彩色液晶显示屏，西门子；. - 控制柜：国内知名品牌；. | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |  |
|  | 系统可自动采集并记录工艺过程控制数据，如进口、回流与透过的压力，回流及透出流量，透出端电导及PH，回流电导及PH，罐内温度与体积，回流气动调节隔膜阀的信号等等参数，同时可计算相应TMP和△P值。 | 关键 |  |
|  | 操作软件能利用事先设置的参数实现TMP、△P自动控制调节的功能。其余超滤浓缩、置换、物料收集、清洗、SIP等工序操作均可由PC软件控制自动操作。 | 关键 |  |
|  | 自动记录生产全过程中的数据并产生实时图谱，图谱可手动调整显示比例，即时保存可追溯，数据真实可靠，不可更改。 | 关键 |  |
|  | 系统流路图 ：在操作界面上有整个系统的流路图，而且在运行的时候有不同的颜色流路来显示真实的运行的路径。以确保在进行操作时，可以及时发现操作失误。操作界面包括运行界面和方法界面，运行界面可实时且同时显示在线检测数据、相应数值变化图谱、流路图及log记录区。 | 关键 |  |
|  | 监控界面应包括设备运行状态（如：准备、运行、停机等）、设备运行过程中的实时在线检测的数据（如：压力、流速等）及相应数值变化曲线、可以对进液压力、流速和透膜压等参数进行报警设置 。 | 关键 |  |
|  | 具备开机自检功能。记录所有操作过程，如自动过程中的所有操作、手动过程中的泵启停、阀门开关和调节、流速调整等。 | 关键 |  |
|  | 具备灵活的方法编辑功能，可根据工艺流程编辑方法并保存，直接调用自动运行。自动方法运行过程中可中断和改变正在运行的程序进程。 | 关键 |  |
|  | 超滤系统应可自动进行CIP清洗过程，自动控制CIP清洗进液、回流、透过端 | 关键 |  |
|  | 控制软件应自主研发，非组态软件，英文界面可切换，升级包格式简单，一键安装，便于升级。控制系统可以预设置程序，能够自动进行CIP清洗、洗滤、洗膜等操作，并可以自主修改程序设计；可以自主添加需求程序。 | 关键 |  |
|  | 半自动超滤系统，由可编程逻辑控制器（PLC）控制，带数据存储功能、报表打印功能。投标时请提供存储和打印功能的实现方式。 | 关键 |  |
|  | 操作软件界面友好，简单易学，可利用事先设置的参数实现TMP自动控制调节的功能。其余超滤浓缩、置换、清洗各工序操作均可由PC提示自动开关阀，并确认后启动泵完成。PC为西门子品牌，触摸屏，15英寸。提供操作界面图示例。 | 关键 |  |
|  | 系统具有锁屏保护功能。当出现锁屏保护时，再次进入界面需重新进行用户登入。 | 关键 |  |
|  | 意外停电时系统停止运行，记录并存储停电时的数据和运行状态信息。来电时操作者可手动选择是否继续断电前状态运行。 | 关键 |  |
|  | 系统具有报警功能，可以根据设定的系统压力（TMP、△P、进液、回流）、紫外、pH、电导等参数进行报警、暂停。 | 关键 |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |  |
|  | 安装的控制系统符合21 CFR Part 11和GAMP5的规定。控制系统至少三级密码管理，管理员，操作者，审计人员。每级权限可设置多个用户，每个用户可设置至少8位数独立密码保护。参数修改、时间戳可通过权限管理。具备密码强制更换时限、自动锁屏/登出时限、最大登陆尝试次数设置功能。 |  | 关键 |
|  | 系统管理员应可以重置密码，系统管理员应可以激活锁住的账户，系统应可以允许用户和管理员更改自己的密码，系统应可以允许用户和管理员更改自己的密码，系统应可设置密码效期，如3个月，系统应可提示密码效期信息以提醒用户更改密码，关键参数由管理员权限修改。 |  | 关键 |
|  | 系统应可以为每个用户创建唯一的用户名和密码，应不允许两个或多个用户拥有相同的用户名。 |  | 关键 |
|  | 应有安全保护以防止未授权的用户账号和密码进行使用，比如3次无效登录尝试后将锁定账户等 |  | 关键 |
|  | 该设备计算机化系统需经过计算机化系统评估、风险评估、DQ、SAT、IQ、OQ、PQ。 |  | 关键 |
|  | 该设备计算机化系统验证需与设备验证同步进行，其设备DQ、SAT、IQ、OQ、PQ文件中需包含对其计算机化系统的验证 |  | 关键 |
|  | 原始数据不可更改，应有控制措施以防止电子记录从应用软件外面被修改或删除。使用者应不能修改记录结果。 |  | 关键 |
|  | 原始数据和报表可以上传业主服务器备份和拷贝保存，供应商提供备份数据读取策略，提供并安装相应读取软件，该读取软件具备备份电子记录读取、查询、打印功能，并能识别对电子记录的修改。不具备编辑功能。备份、恢复的电子记录应与原始电子记录一致，供应商提供一致性确认策略。 |  | 关键 |
|  | 自动记录并储存，根据单次运行数据的大小，系统应提供足够的存储空间用于长期运行数据的存储（存储容量不少于十万次生产运行的数据），系统可存储实际数据，电子记录的长期存储不得造成系统运行缓慢、卡顿等现象。 |  | 关键 |
|  | 系统及程序为正版 |  | 关键 |
|  | 断电恢复不影响系统运行、参数设置和数据完整性 |  | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | NA |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | 设备潜在危险源必须有标识、贴标签并做防护处理。机械运动部件必须设有防护罩，或设置在防护区域内。不影响机器性能下，设备任何部位不能有锋利的边缘和尖角。如果不可避免，必须设有安全防护（罩）等措施，并且有安全警示标识。 | 关键 |
|  | 所有无需工具即可拆卸或打开的设备防护门或面板（应带有安全锁装置并与设备互锁。打开防护机门自动停机 | 关键 |
|  | 设备必须设置急停开关，急停开关必须处于非常便于操作人员触及到的位置。在激活急停开关时，必须能够立即停止所有的机械操作。复位紧急停机、关闭设备门时不能使设备发生偶然的动作 | 关键 |
|  | 功能报警：能够对超出工艺范围或安全范围或设定值的项目进行报警并可以采取相应措施包括自动调整，同时给出提示，如果自动调整不能纠正能自动停车 | 关键 |
|  | 紧急停止：系统应有一个电子控制停止操作器，目的是尽快停止一切的设备物理运动。电子控制停止操作器应设在设备周围方面的，易接近的区域，由国家和地方安全标准所要求的那样紧急停止 | 关键 |
|  | 故障报警：在设备出现故障时，必须具有相应报警提示同时具有蜂鸣的信号），在人机画面上显示故障原因，并有提示对应故障解决方案。动力故障时设备能够立即停稳，以保护操作人员、设备和产品。动力故障不能自动重启，必须人工操作。当设备发生过载时，能有效地停机。 | 关键 |
|  | 系统具有断电保护措施：在断电下所有的阀门处于安全状态，并保持过程的完整性。电力供应的中断或中断后的恢复不应使机器突然启动。 | 关键 |
|  | 系统所有安全互锁功能必须在设计文件中详细说明并确认。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备开箱验收时提供投标文件、合同及订单。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收时提供卖方发运清单及相关检验报告 | 关键 |
|  | 设备标准技术文件，包括详细的设计说明、功能说明、配置说明与清单；须提供工艺描述和功能标准。（DQ开始前完成审批） | 关键 |
|  | 图纸：实各种验证、维修等活动所需的电子版及打印版系统实物图、布局图、设备尺寸图、设备局部图（与工艺、功能相关的细节图）、P&ID图、控制原理图、接线图、PLC图、计算机化系统相关图纸、图纸清单（IQ开始前提供） | 关键 |
|  | 零配件、部件、元件清单：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明（开箱验收提供） | 关键 |
|  | 设备制造相关文件：各组件合格证、出厂测试合格证、工厂相关检测报告、材质清单、材质报告及合格证（写明材料有效期）、清洁处理程序、各种标示、风险评估文件。（开箱验收提供） | 关键 |
|  | 易损件、备用零部件清单。（开箱验收提供）（ | 关键 |
|  | 仪器仪表清单和相关校验报告及计量证书。（开箱验收提供） | 关键 |
|  | 设备交付计划表。（开箱验收提供） | 关键 |
|  | 安全报告。（开箱验收提供） | 关键 |
|  | 工厂验收测试（FAT）和现场验收测试（SAT）报告。 FAT应在设备制造完成后出厂发货前完成审批并提交；SAT在设备安装调试后IQ开始前完成审批并提交。 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划（调试说明书、调试清单、保修信息、培训计划、再调试计划等），总测试计划，检查计划，检测清单，各测试结果，调试总结报告等。（IQ开始前提供） | 关键 |
|  | 验证文件： （1）验证计划：设计阶段，设计确认开始前 （2）满足GMP和GAMP5等相关法规的评估文件：系统影响性评估、计算机化系统影响性评估在DQ开始前。 （3）DQ：设计完成后，制造及安装开始前完成审批并提交。 （4）IQ：SAT批准后开始执行，OQ开始前完成审批并提交。 （5）OQ：IQ批准后开始执行，PQ开始前完成审批并提交。 （6）追溯矩阵（RTM）：PQ完成后开始起草，最终验收前提交 （7）验证总结报告（VSR）：PQ完成后开始起草，最终验收前提交 （8）设备生产商负责制定设备验证计划、评估文件、DQ/IQ/OQ验证文件、追溯矩阵、验证总结报告，并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。 | 关键 |
|  | 使说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。（开箱验收提供） | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单。（开箱验收提供） | 关键 |
|  | 文件具体要求： （1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； （2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期； （3）符合GEP要求的项目文件交付包 | 关键 |
|  | 条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训，合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障，能独立完成设备CIP并进行生产操作。 | 关键 |
|  | 维修人员培训合格标准为，维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括计划、系统评估、计算机化系统评估、风险评估、DQ、FAT、SAT、IQ、OQ、RTM、VSR文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证工程师开展验证工作。供应商协助完成PQ。 | 关键 |
|  | 投标方按GMP规范完成IQ、OQ工作，并提供符合本公司QA要求的相应文件。验证开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从完成IQ/OQ验证始计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障。。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试 | 关键 |
|  | 供应商进厂安装需遵守安全和施工规定 | 关键 |
|  | 确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告 | 关键 |

- 附件

N/A