细菌类疫苗室联合疫苗楼破伤风原液车间显微镜用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	8

10	文件要求	9

11	服务要求	10

12	附件	11

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司细菌类疫苗室联合疫苗楼破伤风疫苗原液车间显微镜的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司细菌类疫苗室联合疫苗楼破伤风疫苗原液车间显微镜的购买。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典2015年版

- 《药品生产质量管理规范》（2010年修订版）及附录

- 《药品GMP指南》无菌药品（2011版）

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 有电气设备的电线和电缆必须依据ICE标准。

- 安全达到国内相关标准及CE标准要求

- 设备功能失调或者故障的情况下，必须配备所有必要的保护措施，保证设备和产品仍然处于一个安全状态。必须提供设施保证人员，产品和设备安全。

- 系统描述

为及时掌握破伤风菌种和大罐培养时菌体的生长情况，以及留存影像，需要显微镜辅助生产。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 细菌类疫苗室联合疫苗大楼破伤风原液车间D级区域大罐间 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 外形尺寸(长*宽*高)不大于：300mm*300mm*500mm | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出显微镜选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | N/A |  |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | 供应商应提供所需公用系统的参数要求 | 关键 |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司工作环境温度：能适应18～26℃环境。 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括45%～65% | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境洁净级别：D级别区。 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：～220±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 外表面光滑平整耐盐耐腐蚀不能生锈，可经受多次臭氧、甲醛、过氧化氢熏蒸而不腐蚀，且没有明显划痕、凹陷、脱落、裂纹、锈蚀以及其它肉眼可见的外观缺陷，易清洗消毒。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 （7）温度范围。 （8）内室规格。 （9）电压、电流、功率、频率 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 适用于细菌的革兰氏染色结果观测 | 关键 |
|  | 大视场目镜：具有可调节目镜筒的视度调节圈，配置10×目镜（3个），另配置25×目镜（3个）备用。 | 关键 |
|  | 三目镜配置，两目镜用于人眼观察，第三目镜用于连接相机可拍照输出图像。 | 关键 |
|  | 目镜为推拉式观察头，可水平拉伸进行瞳距调节，45°倾斜。 | 关键 |
|  | 配置4X、10X、40X、100X195消色差物镜，成像应清晰锐利，效果逼真。 | 关键 |
|  | 聚光镜的亮度可调节，也可通过升降手轮对图像亮度进行调节。配备光圈拨片可调节观察景深及视野层次感。 | 关键 |
|  | 具有XY轴移动载物台，X轴移动行程不小于80mm，Y轴移动行程不小于50mm，可根据样品观察位置调节载物台。 | 关键 |
|  | 带限位机构，调整好载物台与物镜的距离后，紧锁升降台，避免使用过程中调整升降台时物镜与观察样品发生撞击，从而起到保护物镜的作用。 | 关键 |
|  | 配备调焦松紧调节，同轴粗微调焦结构，带松紧调节圈，顺时针或逆时针转动松紧调节圈可以调节粗动手轮的手感轻重。 | 关键 |
|  | 相机参数 图像传感器：不小于2000万像素； 感光尺寸：1/2.3英寸； 像元尺寸：1.335μm×1.335μm； 输出接口：HDMI、USB、TF Card； 拍照分辨率：2100万像素 录像分辨率：K@30帧，1080p@60帧； HDMI输出：逐行1920*1080 60帧，可与USB同时输出，支持4：3、16：9、16：10屏幕，保证图像不变形； USB输出：具备USB3.0接口； TF卡存储容量：不低于64GB; 辅助线：8条颜色粗细位置可调的十字线，2条带刻度的十字刻度线，2条颜色粗细位置可调的十字虚线； 黑白、负片：支持； 语言：中文； 数字缩放：支持； 镜头接口：C/CS口。 | 关键 |
|  | 可用HDMI接口或USB接口连接液晶屏进行图像观察等功能 | 关键 |
|  | 输出的图像带标尺可直接观测菌体大致尺寸，输出图片具备300dpi 的TIFF格式以及JPEG格式 | 关键 |
|  | 显示屏尺寸10-14寸，分辨率不低于1920×1080。 | 关键 |
|  | 显示屏配备鼠标，可对显示屏上图像进行缩放等操作 | 关键 |
|  | 随机配备3-5个显微镜配套使用的钨灯。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | N/A |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 掉电记忆：重新上电后可按照掉电前的状态继续进行工作 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | 电控系统所用部件和材料必须符合专业质量标准要求，且装配联接符合设计要求和相关专业质量标准要求，具有良好的绝缘和接地保护。安全保护接地需符合国家标准。 保护等级：NEMA4X/IP56 | 关键 |
|  | 其他保护：设备热表面或发热部件上的明显部位必须设有警告标识。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 开箱验收时提供所有资料的电子版和纸质版，并将电子版全套资料交我公司工程技术部存档。 | 关键 |
|  | 投标文件、合同及订单。设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 图纸（如果有）：实物图；各种验证、维修等活动所需的电子版及打印版设备布局图、设备尺寸图、设备局部图（与功能相关细节图）、P&ID图、控制原理图、计算机系统相关图纸（若涉及）、图纸清单。不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 配件清单、易损件清单、备件、消耗品清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、各组件说明书与合格证、相关检测报告、各种标示。不晚于IQ开始前 | 关键 |
|  | 提供关键设备清单。 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明校准周期，并能提供校准服务。 | 关键 |
|  | 第三方或有计量资质的校验报告或计量证书。不晚于IQ开始前 | 关键 |
|  | 安全报告。不晚于IQ开始前 | 关键 |
|  | 材质证书（写明材料有效期）。不晚于IQ开始前 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。不晚于IQ开始前 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单。不晚于IQ开始前 | 关键 |
|  | 现场验收报告。不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 文件具体要求： （1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且分析阐述每一个系统环节的必要性； （2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期； | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 提供IQ/OQ测试 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期为两年，两年内免费保修，两年后应提供良好的售后服务 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决 | 关键 |
|  | 两年免费保修期到期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂安装需遵守安全和施工规定。 | 关键 |
|  | 确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

| 设备名称 | 品牌范围 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 显微镜 | Olmpus，Zeiss,Nikon或者同等品牌 | 适用微生物观察 |
| 相机 | Panasonic,Nikon或者同等品牌 | 成像清晰 |
| 显示屏 | 戴尔、三星或同等品牌 | 图像锐利清晰，色彩真实 |