轮状疫苗楼药品综合稳定性试验箱用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	7

10	文件要求	8

11	服务要求	9

12	附件	11

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司轮状疫苗楼轮状病毒疫苗稳定性试验箱的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司轮状疫苗楼用于轮状病毒疫苗稳定性试验孵育用。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典 2015年版

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订）及附录

- 《药品GMP指南》（2011版）

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

轮状病毒疫苗楼需购买1台药品综合稳定性试验箱主要用于轮状病毒疫苗成品稳定性考察。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 轮状疫苗楼三楼QC检测区培养基配制间放置1台。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 为上下两个腔体，每个腔内容积均不小于200升。 | 关键 |
|  | 外形尺寸（mm）深×宽×高：不大于1300×900×2000 | 关键 |
|  | 内胆尺寸（mm）上下两箱：均不小于600×600×600 | 关键 |
|  | 仪器的形式尺寸应符合制造商说明书及相关技术图纸规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量不超过房间地面承重要求 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司工作环境温度：能适应5℃～35℃环境 | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境湿度：≤85%R.H | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：CNC区 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 适用于我公司交流电电源：交流220V±22V，50Hz±1Hz。 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 仪器外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 仪器内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 标记：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标记： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号标记； （4）生产日期或编号； （5）必要的功能标识、安全标识及说明； | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | 包装需满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动 | 关键 |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 温度范围(℃):20~50 | 关键 |
|  | 温度波动度(℃):±0.5 | 关键 |
|  | 温度偏差(℃):±1 | 关键 |
|  | 湿度范围(％R.H):15~95 | 关键 |
|  | 湿度偏差(％R.H):±3 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 载物搁板（层）: 上下腔体分别至少3个搁板，至少共6个搁板，每层搁板高度均可调整 | 关键 |
|  | 验证孔（只）：每个腔1个，共2个，均位于试验箱的侧面 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 液晶仪表盘显示温湿度，至少精确到小数点后一位数。 | 关键 |
|  | 可以手动对温湿度进行调节。 | 关键 |
|  | 表盘状态栏显示当前运行状态，有异常状态时将显示警报标识。 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 工作室与箱门之间用硅胶密封条密封，并保证密封良好。 | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
|  | 独立工作室超温保护。 | 关键 |
|  | 水路系统水堵保护，加湿系统断水，缺水保护。 | 关键 |
|  | 腔室温度测量值和设定值之差超过±2.0℃时，显示屏上“温偏差”指示灯由灰色变为红色，并发生声音报警。 | 关键 |
|  | 腔室湿度测量值和设定值之差超过±5.0%RH，显示屏上“湿偏差”指示灯由灰色变为红色，并发生声音报警 | 关键 |
|  | 当试验箱风道内温度超过超温保护器设定值时，显示屏上“超温”指示灯由灰色变为红色，并发生声音报警，设备负载停止工作 | 关键 |
|  | 当试验箱因水箱水量不足、抽水泵故障，进水管阻塞等导致水位控制盒水位低于水位浮子下限时触发，显示屏上“断水”指示灯由灰色变为红色，并发生声音报警。 | 关键 |
| - 当 | 当试验箱因出水管道阻塞等原因导致水位控制盒水位高于水位浮子下限时触发，显示屏上“水堵”指示灯由灰色变为红色，并发生声音报警。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备开箱验收时提交投标文件、合同及订单 | 关键 |
|  | 设备开箱验收时提交卖方发运清单及相关检验报告 | 关键 |
|  | 设备开箱验收时提交系统功能配置清单及说明，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。 | 关键 |
|  | 设备标准技术文件。 | 关键 |
|  | IQ开始前提交实物图；各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版图纸实物图、布局图、设备尺寸图、设备局部图（与功能相关的细节图）、控制原理图、图纸清单。 | 关键 |
|  | IQ开始前提交厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告 | 关键 |
|  | 设备开箱验证前提交设备交付计划表 | 关键 |
|  | 设备开箱验收时提交设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明校准周期，并能提供校准服务（此项服务可付费）。 | 关键 |
|  | IQ开始前提交温度探头、湿度探头和验证器具的第三方计量证书。 | 关键 |
|  | 安全报告。 | 期望 |
|  | 设备开箱验收时提交各种必要的合格证，包括部件合格证、风速检测仪校验合格报告、材质证书等。 | 关键 |
|  | 验证文件： （1）验证计划 （3）设计确认及文件（DQ）； （4）OQ开始前完成审批并提交安装确认及文件（IQ）； （5）PQ开始前完成审批并提交运行确认及文件（OQ）； | 关键 |
|  | 设备开箱验收时提交使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。 | 关键 |
|  | 文件具体要求： （1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； （2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期。 （3）需要提供主要配件清单，并作单项报价备案，列在合同方案之内。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括DQ、IQ、OQ文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。供应商协助完成PQ | 关键 |
|  | 投标方按GMP规范及GAMP5相关法规完成所有验证工作，并提供相应文件（文件必须无条件符合我所QA要求）。各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期为一年以上，保质期内免费保修并免费更换所有配件，保质期后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求仪器出现须厂家维修的故障后，应在2小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须48小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的抽水泵等备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和安装规定。 | 关键 |
|  | 确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

不适用