细菌类疫苗室联合疫苗楼白喉原液车间恒温水浴箱用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	9

10	文件要求	9

11	服务要求	9

12	附件	10

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司细菌类疫苗室联合疫苗楼白喉原液车间恒温水浴箱的法规要求、安装要求、运行要求、电气和自动化控制要求、安全要求及文件要求等各方面关键要求的用户需求说明（URS），用于指导用户方、供应商等各方面人员在恒温水浴箱整个生命周期过程中各项活动按要求进行，使所购买的恒温水浴箱的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司细菌类疫苗室联合疫苗楼白喉原液车间恒温水浴箱。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订）

- 安全及环保法规指南

电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

细菌类疫苗室联合疫苗楼白喉原液车间需购买2台恒温水浴箱用于絮状测定。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 安装在细菌类疫苗白喉车间 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 购买2台 外形尺寸（长×宽×高）：750*340*300mm 内胆尺寸（长×宽×高）：600*300*190 mm | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | N/A |  |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应≤15℃环境 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括45%～65% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：D级洁净区 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：220±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外观应端正、整齐、平整，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。设备外表面要光滑、平整，易于清洁，耐腐蚀 | 关键 |
| - 曹 | 采用不锈钢内胆和顶盖，防腐蚀，易清洁。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | 包装需满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动。 | 关键 |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 恒温水浴箱温度范围：5~99℃ | 关键 |
|  | 恒温波动度：±0.5℃ | 关键 |
|  | 温度显示精度：0.1℃ | 关键 |
|  | 加热功率：不低于1000w | 关键 |
|  | 数显、微电脑控制 | 关键 |
|  | 水槽内标刻最高和最低水位线 | 关键 |
|  | 仪器下端有出水口，卡盘式便捷安装 | 关键 |
|  | 具有超温报警功能 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | N/A |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 能设定温度，实现温度自动控制。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | 要有断电漏电保护措施，如果设备有故障或失效的情况，元件必须包含所有必要的保护装置以确保设备和物品保持在一个安全的状态；确保人员、设备和产品的安全状态。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 开箱验收时提供所有资料的电子版和纸质版, 并将电子版全套资料交我公司工程技术部存档。 | 关键 |
|  | 投标文件、合同及订单。设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；温度验证、维修等活动所需的电子版及打印版设备布局图、设备尺寸图、设备局部图（与功能相关细节图）、P&ID图、控制原理图、图纸清单。不晚于IQ开始前. | 关键 |
|  | 配件清单、易损件清单、备件、消耗品清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。不晚于IQ开始前. | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、各组件说明书与合格证、相关检测报告、各种标示。不晚于IQ开始前. | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明校准周期，并能提供校准服务。不晚于IQ开始前. | 关键 |
|  | 第三方校验报告或计量证书。不晚于IQ开始前. | 关键 |
|  | 安全报告。不晚于IQ开始前. | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。设备开箱验收 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单。设备开箱验收 | 关键 |
|  | 文件具体要求： （1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且分析阐述每一个系统环节的必要性； （2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期； | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | IQ/OQ测试 |  |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 保质期从确认验收完成开始计算 | 关键 |
|  | 设备质保期为2年，2年内免费保修，2年后应提供良好的售后服务 | 关键 |
|  | 二年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须48小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须48小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 完成后由供应商和我方共同验收，供应商工程师免费为买方提供调试 | 关键 |
|  | 确认验收合格后，甲乙双方签订验收报告 | 关键 |

- 附件

不适用