联合疫苗楼人工灯检台用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	8

10	文件要求	9

11	服务要求	10

12	附件	11

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司联合疫苗楼人工灯检台的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司联合疫苗楼人工灯检台。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典2015年版

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

分包装室需要购买23台人工灯检台，用于物检车间产品人工灯检。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 联合疫苗楼一楼，移动式无固定安装地点。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 整个灯检台尺寸：长×宽×高＜1000×500×800（高度可调节），且运输至我公司时可顺利进入大楼货梯。 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量（kg）不超出房间地面承重要求 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | 提供充电电源:交流220V/50HZ。 | 关键 |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：18℃～25℃环境 设备应可适应温度：-5℃～50℃ | 关键 |
|  | 工作环境湿度：45%～65% 设备应可适应湿度：45%～90% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别： CNC区 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 匹配我公司交流电电源：220V±10% V； 50 Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 灯检台材料采用实厚1mm厚优质304或316不锈钢拉丝面完成，表面拉丝，耐撞、耐腐蚀。外观端正、整齐，不得有锈蚀、毛刺等缺陷。设备操作面的高度符合人体工程学的要求，适合中国人的体型及身高，保证操作工人工作的舒适与便捷。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）型号； （3）生产日期或编号； （4）对设备必要的说明； | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 台面承重200kg | 关键 |
|  | 灯检台自重≤100kg。 | 关键 |
|  | 灯检台面与地面高度770mm，灯检台面人工扶手与灯检台面高度125mm，澄明度检测仪顶部人工灯检敲击区域加装直角盖板（不因敲击造成表面凹凸不平并且不能导致制品破损）、盖板敲击区域宽度120mm，满足人工操作方便，简洁。 | 关键 |
|  | 澄明度检测仪符合《中国药典》要求 | 关键 |
|  | 澄明度检测仪采用了药典规定的专用三基色及照度连续可调的荧光灯光线接近自然光 | 关键 |
|  | 采用高精度照度传感器，并且测量控制电路集成了高性能微处理器，测量精度高. | 关键 |
|  | 工作装置背景采用了遮光板、黑色背景、检测白板等提高了目测分辨能力与减少视觉疲劳 | 关键 |
|  | 数字式电子照度计，使用方便，检测照度精确 | 关键 |
|  | 检测时限可以任意设定，并有发声报警功能 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 采用高精度照度传感器，并且测量控制电路集成了高性能微处理器，测量精度高。 | 关键 |
|  | 采用按键操作，稳定性好，操作更加简便，仪器使用寿命极大提高。 | 关键 |
|  | 用户可以对仪器的照度测量进行校准。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 规格和技术参数要求 |  |
|  | 照度范围：1000~6000LX | 关键 |
|  | 电源：AC220V±10%50HZ | 关键 |
|  | 灯管：20W（澄明度检测仪专用灯管） | 关键 |
|  | 时限范围：1－99秒任意设定 | 关键 |
|  | 此时照度显示为数字：00，表示照度为0×100LX。 | 关键 |
|  | 采用灯检台采用不锈钢304或316材质，灯检台设计必须有2个抽屉和人工扶手。 | 关键 |
|  | 人工扶手采用科技布或皮子包裹硅胶垫（柔软，耐磨，耐用）。 | 关键 |
|  | 配置斜坡柜，尺寸参照现有灯检台配置斜坡柜尺寸。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | 进口设备符合CE标准。 | 关键 |
|  | 电气安全高于GB4793.1的要求。 | 关键 |
|  | 电磁兼容性应高于GB/T18268—2000《测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求》。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单 | 关键 |
|  | 投标文件内必须包含关于本URS的详细技术响应列表。 | 关键 |
|  | 标书中应明确叉车所有重要组件的品牌、材质、型号、使用寿命，并且注明每一个组件的保修期。 | 关键 |
|  | 发货时，提供发货清单、叉车出厂测试合格证、其他相关检测报告。 | 关键 |
|  | 发货时，提供易损件和重要零部件（电池组等）清单。包括组件名称、编号、品牌、产地、规格、材质、使用寿命等；提供针对每一部件所作序号的简明图册，以便于维修人员查找和辩识。 | 关键 |
|  | 提供灯检台标准技术文件 | 关键 |
|  | 提供操作手册（SOP）及维护保养说明（即运行及维护手册）3份 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示、必要的材质证书。 | 关键 |
|  | 现场验收测试（SAT）报告 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单及说明。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 培训应包括灯检台结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能够了解灯检台日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 设备2021年01月30日到武汉公司达指定车间 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决仪器运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使仪器保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂安装培训需遵守安全和安装规定。 | 关键 |
|  | 设备经相关部门验收合格后，确认设备验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

N/A