14L生物反应器用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	4

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	9

10	文件要求	9

11	服务要求	10

12	附件	11

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司病毒性疫苗研究二室细胞流感课题组生物反应器的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司病毒性疫苗研究二室细胞流感课题组生物反应器。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典 2020年版

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

病毒性疫苗研究二室细胞流感课题组拟购置一台14L反应器，用于流感疫苗生产中细胞培养等生产操作。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 综合楼A区三楼细胞流感车间反应器间 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 设备总重30kg | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | 配套接入220V电源、数据线、二氧化碳、氧气、压缩空气等。 | 关键 |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应10℃～32℃环境 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括45%～65% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别： C级 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：～220±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 接触培养液部分为SUS316L不锈钢，表面机械抛光＋电解抛光，Ra≤0.4um;非接触培养液部分为SUS304不锈钢，表面机械抛光，Ra≤0.6um | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 罐体工作体积3-10.5L | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 温度：自动控温。显示范围0-150℃，分辨率0.1℃，控制精度±0.1℃ | 关键 |
|  | pH控制：自动控制。显示范围2-12，分辨率0.01pH，控制精度±0.01pH | 关键 |
|  | DO控制：自动控制。显示范围0-200%，分辨率0.1%，控制精度±5% | 关键 |
|  | 转速控制：自动控制。显示范围0-300rpm，分辨率1rpm，控制精度±1rpm | 关键 |
|  | 底部气体控制：氮气用转子流量计调节，空气、二氧化碳和氧气用质量流量计自动控制 表通：空气转子流量计调节 调节范围：0-1 L/min | 关键 |
|  | 设备运行噪音应小于40dB | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | N/A |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 操作界面能直观控制和显示PID相关参数,能实现培养过程中的溶氧，pH, 温度，搅拌自动控制与调节，满足细胞生长过程中的要求，据存储稳定，超温报警功能等。 | 关键 |
|  | 实时测量和检测培养过程的温度、搅拌、PH、溶氧等参数，满足多种动物细胞的高密度培养。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 仪器软件具有至少4级用户分层权限管理及密码管理的功能 | 期望 |
|  | 仪器软件应可以设置多个用户，并有用户分级管理功能，每个等级拥有相应的可设置权限 | 期望 |
|  | 系统应可以为每个用户创建唯一的用户名和密码 | 期望 |
|  | 系统应不允许两个或多个用户拥有相同的用户名 | 期望 |
|  | 应有权限功能防止系统时间被更改 | 期望 |
|  | 屏幕显示的结果与打印报告应是一致的。 | 期望 |
|  | 用户在密码输入时，电脑显示器上应不显示实际密码（比如密码会以*或其他符合显示） | 期望 |
|  | 系统管理员应可以重置密码 | 期望 |
|  | 系统应可以设置密码最小长度为8位 | 期望 |
|  | 应有安全保护以防止未授权的用户账号和密码进行使用，比如3次无效登录尝试后将锁定账户等 | 期望 |
|  | 系统管理员应可以激活锁住的账户 | 期望 |
|  | 系统必须具有超时强制退出要求重新登录的功能。 | 期望 |
|  | 系统应可以允许用户和管理员更改自己的密码 | 期望 |
|  | 系统应可设置密码效期，如3个月 | 期望 |
|  | 系统应可提示密码效期信息以提醒用户更改密码。 | 期望 |
|  | 系统应有审计追踪功能，可以记录系统和安全的事件，比如登录登出、密码更改、方法参数更改、记录删除及操作人员和日期时间等 | 期望 |
|  | 审计追踪记录应不可被删除或更改 | 期望 |
|  | 系统应可以新增、修改和禁用账户，这些权限应可被系统管理员禁用。 | 期望 |
|  | 应有控制措施以防止电子记录从应用软件外面被修改或删除。 | 期望 |
|  | 报告格式应包含以下内容：日期，名称，运行时间，产品名称，运行号等 | 期望 |
|  | 报告应为只读的格式 | 期望 |
|  | 使用者应不能修改测试结果 | 期望 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 所有与产品接触的材料符合中国GMP要求。 | 关键 |
|  | 所有的管道焊接应经过酸洗钝化。 | 关键 |
|  | 搅拌电机具有过载保护功能。 | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
|  | 设备应有接地保护。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。提交时限:设备开箱验收 | 关键 |
|  | 供应商应提供能够符合CHP要求的文件及其它技术文件，供应商要对文件进行初步审核，同时提供文件清单。提交时限:设备开箱验收 | 关键 |
|  | 设备操作、维护保养和服务手册。提交时限:设备开箱验收 | 关键 |
|  | 工厂测试文件、 出厂测试报告及安装测试全套文件。提交时限:设备开箱验收 | 关键 |
|  | 配置部件材质清单及材质证明文件，系统阀门证书，备件清单。提交时限:设备开箱验收 | 关键 |
|  | 功能设计及详细设计文件或 PID图纸。提交时限:设备开箱验收 | 关键 |
|  | 计量仪表具有检验合格证和报告。提交时限:设备开箱验收 | 关键 |
|  | 验证文件： - 性能确认及文件（PQ）； - 安装确认及文件（IQ）； - 运行确认及文件（OQ）； 负责制定PQ/IQ/OQ验证文件并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。提交时限：IQ报告在OQ前提交，OQ报告在PQ前提交，PQ报告在设备最终验收交付前提交，所有方案在相应验证开始前完成审批。 |  |
|  | 供应商应提供所有的测量仪器仪表的列表，所有这些仪表或传感器必需校准。校准效期自交付之日起不低于9个月。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备厂家或供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括IQ,OQ，PQ文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。供应商协助完成PQ。 | 关键 |
|  | 各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 提供易损件、易耗品列表，在设备停产后7年内可提供设备维修的各品备件。 | 关键 |
|  | 供应商应在接到用户的通知两个星期内去安装、操作及试运行。 | 关键 |
|  | 提供悬浮细胞、片状载体、微载体三种培养模式对应的三套搅拌桨。 | 关键 |
|  | 技术支持包括试运行后定期电话咨询，供应商应及时通知用户预防性维护系统的有效改进措施。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。 | 关键 |
|  | 确认并验证合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |
|  | 确认验收合格应包含所有附件及备件。 | 关键 |

- 附件

不适用