无细胞百日咳原液车间恒流泵用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	9

9	安全要求	9

10	文件要求	10

11	服务要求	13

12	附件	14

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司无细胞百日咳疫苗原液车间恒流泵及其附件的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司无细胞百日咳疫苗原液车间恒流泵。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典 2015年版

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）及其附录

- 《药品GMP指南》无菌药品（2011版）

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- Tj36-79工业企业设计卫生标准

- GB-52261-2002机械电气设备第一部分：通用技术条件

- GB-12265-90机械防护安全要求

- 系统描述

根据无细胞百日咳疫苗原液车间需要新购5台恒流泵用于无细胞百日咳疫苗中间品离心纯化百日咳抗原上下样工作，该恒流泵能达到工艺要求，以便符合GMP对设备的相关规定。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 无细胞百日咳原液车间精提间（有毒区C+A级操作间）。 | 关键※ |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 外形尺寸要求：长宽不超过浸提间离心机货架。 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | N/A |  |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应10℃～40℃环境 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括45%～75% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：C+A级 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源： 220±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备表面：表面无明显的划痕、凹陷、脱落、裂纹、锈蚀以及其它肉眼可见的外观缺陷。 | 关键 |
|  | 泵体外壳压铸金属成型，表面特殊涂层，表面需耐受消毒剂、蔗糖溶液、磷酸缓冲液等酸碱性溶液，不易锈蚀。全机设计防水和防溅水设计，仪器防尘防水等级需达到IP55级别或以上。 | 关键 |
|  | 驱动器所有外部部件的连接处都进行密封处理及平衡泵内压力，并阻止水和腐蚀性蒸汽的进入，具有低剪切，流速稳定，流速可调（可校准）。 | 关键 |
|  | 操作界面和显示屏应在正前面，易于操作 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |
|  | 泵管要求：泵管内径适用于离心机加样口，耐酸碱腐蚀，能耐受2%-5%的NaOH浸泡12h。 | 关键※ |
|  | 阀门：泵头：采用进口知名品牌，能提供平稳低脉冲的流速。泵内所用备件（膜片、管路、泵体）符合医用级别要求，易于清洗、维护简单。与药液接触部位需电抛光，抛光度Ra≤0.8 μm；泵头密封性好，无漏油漏产品现象；所有与料液接触部件能够长时间耐受2%-5%的NaOH。泵头外表面应进行镜面抛光、钝化处理，有材质证书、表面抛光证书；如需阀门，则所有阀门应为AISI 316L不锈钢隔膜阀，与药液接触部位机械或电解抛光，抛光度Ra≤0.8 μm；膜片材质为EPDM或PTFE；隔膜材质应为TPE；阀门的布置必须保证死角不超过连接管道的3D，采用卡箍连接。 | 关键 |
|  | 变频器：采用德国伦茨(Lenze)或同等品牌进口设备，用于泵速调节。 | 关键 |
|  | 卫生型布局设计：仪表及管路连接均采用卫生型TC连接；仪表接触面材料；抗腐蚀、不吸附、不溶出；与工艺条件兼容，耐受清洁和灭菌；所有仪表都采用316L SS材质；O型圈、密封垫片都符合卫生级要求 | 关键 |
|  | 所有管道与管件均为316L不锈钢材质，内表面粗糙度为Ra≤0.6μm，管道的连接件均为卡箍形式。外表面应进行镜面抛光处理，有材质证书、表面抛光证书、抛光记录及抛光操作人员资质证书；管道的连接件均为卫生型连接。 | 关键 |
|  | 如需阀门，品牌为TOYO或同等品牌，阀体材质为316L不锈钢，膜片为EPDM，符合卫生级别要求，并有材质合格证书。 | 关键 |
|  | 设备所有连接处密封良好，不会出现跑、冒、滴、漏的现象。. | 关键 |
|  | 泵所有与物料接触的非金属材质均符合FDA及USP CLASS VI的有关要求，并提供材质声明； | 关键 |
|  | 系统外表面耐受常见的消毒剂处理（如紫外照射、75%酒精、84消毒液或0.1%新洁尔灭等） | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 随设备配备标准接头20个及配套标准泵管50米。 | 关键※ |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 泵能提供流量范围50-100ml/min，且流量可调(可校准）；流量精度≤±0.5%. | 关键※ |
|  | 两种运行模式可选: 连续 / 定量。能够设置连续恒流运行或者定量分装恒流运行。 | 关键※ |
|  | 整个系统可耐受2 bar的压力，具有过压保护功能，且可设置过保压力，压力过大时自动将泵关闭. | 期望 |
|  | 具有压力控制系统，压力在0～2bar，压力控制误差在5%以内； | 关键 |
|  | 电压/频率: 220V， 50/60Hz。 | 关键 |
|  | 标准: CE, c ETL us。 | 关键 |
|  | 转速范围：0~500rpm。 | 关键 |
|  | 泵头滚轴不锈钢转子，脉冲小，精度高，耐腐蚀。 | 关键 |
|  | 具有双向电机，可逆时针和顺时针运转。 | 关键 |
|  | 体积分配: 1～9999ml。 | 关键 |
|  | 体积分配: 1～9999ml。 | 关键 |
|  | 时间间隔: 1～600秒。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 使用过程中泵体不可掉粉污染制品，泵头不与制品发生反应或对制品产生任何影响。 | 关键※ |
|  | 蠕动泵泵头及泵体要耐酸碱,不易变形，易清洗。 | 关键 |
|  | 对流体几乎没有剪切作用，不会对具有活性的流体产生不利影响或破坏作用。 | 关键 |
|  | 流量及转速液晶屏幕显示，校准后准确显示当前转速及流量状态。使用标准尺寸的接头及泵管时，实际流速值应为设定流速的值的±1。 | 关键 |
|  | 有屏锁按键防止误操作。 | 关键 |
|  | 可实现正反两个方向的液体物料输送。 | 关键 |
|  | 具有中文操作界面。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 泵盖保护开关：具有开盖自动停机保护功能。 | 关键 |
|  | 自动体积分配范围：1～9999ml | 关键 |
|  | 时间间隔: 1～600秒 | 关键 |
|  | 流量精度控制误差≤0.5% | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | 防护等级：IP55/NEMA 4X。 | 关键 |
|  | 设备有漏电保护功能（过流保护功能，电气设备的金属外壳要有良好的接地） | 关键 |
|  | 电力故障时，设备处于停止状态，以保护操作者以及产品；电源重新启动必须由人工操作。 | 关键 |
|  | 日常维护中要确保操作人员不会暴露在危险环境下；设备不能有锋利的边缘，以防止伤害到操作人员；设备带有接地防静电措施 | 关键 |
|  | 有断电保护功能。 | 关键 |
|  | 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求 | 关键 |
|  | 应符合国内外职业健康安全、环境安全的法律法规的要求 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及定单。 | 关键 |
|  | 供应商应提供所有组件、系统功能配置清单、说明书及合格证书，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等，需设备开箱验收时提交。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告（如说明、清单、图纸、证书、报告、验证文件、调试文件等）需设备开箱验收时提交。 | 关键 |
|  | 系统设计规格、功能配置清单&功能说明，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明校准周期，并能提供校准服务。 | 关键 |
|  | 设备仪表清单和相关第三方校验报告及计量证书（提供所有在该设备上安装的仪表、传感器的校验证书，且证书有效期自设备到货之日起不少于8个 月）。 | 关键 |
|  | 安全报告。 | 关键 |
|  | 设备交付计划表。 | 关键 |
|  | 提交文件时限要求 1.报警及各种报警产生的原因和处理建议清单 。提交阶段 设备开箱验收 2. 投标文件、合同及订单。提交阶段 设备开箱验收 3. 卖方发运清单及相关检验报告。提交阶段 设备开箱验收 4. 系统功能配置清单及说明，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。提交阶段 设备开箱验收 5. 图纸：实物图；各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版图纸（P&ID图、尺寸图、安装图、必要的细节图、控制原理图、设备装配图、设备工作原理图、气动原理图、电气原理图、控制盘面仪表、开关配置图等线图、PLC相关图纸、计算机化系统相关图纸等）；注释参考等；图纸清单。提交阶段 设备开箱验收 6.部件、备件、仪表清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。提交阶段 设备开箱验收 7. 设备厂家文件：出厂测试合格证、各关键组件说明书、相关检测报告、各种标示。提交阶段 设备开箱验收 8. 设备操作和维护手册（SOP）：语言为中文，应说明校准周期，并能提供校准服务（此项服务可付费）。提交阶段 设备开箱验收 9. 校验报告及计量证书。提交阶段 设备开箱验收 10. 安全报告。提交阶段 设备开箱验收 11. 各种必要的合格证，包括部件合格证、环路校验合格报告、材质证书等。提交阶段 设备开箱验收 12. 调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等。提交阶段 设备开箱验收 13. 设备交付计划表。提交阶段 设备开箱验收 14. 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。提交阶段 设备开箱验收 15. 提供设备及其零部件使用寿命清单。提交阶段 设备开箱验收 16. 应有针对每一部件所作序号的简明图册，以便于维修人员查找和辩识。提交阶段 设备开箱验收 17. 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档。提交阶段 设备开箱验收 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单。 | 关键 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版全套资料交工程技术部存档，不直接影响系统。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 厂家需提供常规故障处理手册，手册中应将故障代码的相关说明及处理方法标示清楚，便于维修人员及时处理离心机故障。 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 需提供流速校验报告。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从设备验收合格之日起计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须48小时内及时派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 要求设备在签订的合同执行后1个月内到货。 | 关键 |
|  | 供应商需要配备常见的易耗配件和配套的工具。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。 | 关键 |
|  | 最后验收前必须保证所有的验证工作已完成和达到要求。 | 关键 |
|  | 确认验收合格应包含所有附件及备件。 | 关键 |

- 附件

N/A