质量控制室电感耦合等离子体发射光谱仪用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	9

9	安全要求	11

10	文件要求	11

11	服务要求	13

12	附件	14

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司质量控制室电感耦合等离子体发射光谱仪的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司质量控制室电感耦合等离子体发射光谱仪。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

《药品生产质量管理规范》（2010修订版）

《中华人民共和国药典》2020年版

21 CFR Part 11 《电子记录和电子签名》  GAMP5

- 安全及环保法规指南

N/A

- 系统描述

电感耦合等离子体发射光谱法(ICP)是一种无机元素分析方法，可用于70多种元素的快速定量、半定量及定性分析。电感耦合等离子体发射光谱仪具有优良的检测限、很高的分析精度、极为简便的操作及多元素同时测定的能力等一系列优点，其应用领域不断扩大，已逐渐成为现代光谱实验室必备的通用工具。

质量控制室需要购买1台电感耦合等离子体发射光谱仪及其相关设备，用于细菌类，病毒类疫苗的铝含量测定工作，如新型冠状病毒灭活疫苗（Vero细胞）、肠道病毒71型灭活疫苗（Vero细胞）、吸附无细胞百白破联合疫苗、吸附白喉破伤风联合疫苗、吸附破伤风疫苗等中的铝含量测定，以及分装均一性、停机均一性、半成品配制罐均一性等验证中的铝含量测定。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 该电感耦合等离子体发射光谱仪及其相关设备安装于质量控制室生化检定组。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 仪器尺寸必须符合检测使用相关要求。 | 关键 |
|  | 仪器的形式尺寸应符合制造商说明书及相关技术图纸规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 其重量不超出房间桌面承重要求 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司的工作环境温度： 10℃～30℃环境 | 关键 |
|  | 适用于我公司的工作环境湿度：相对湿度≤80% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：无特殊要求 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
| - * | 电源：220V±10% | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 仪器外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 仪器内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 所有组件均选用知名品牌配件，质量稳定、经久耐用、使用方便。 | 关键 |
|  | 标记：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标记： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号标记； （4）生产日期或编号； （5）必要的功能标识、安全标识及说明； | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 检测器：带高效半导体制冷的固体检测器，在光谱仪波长范围内具有连续像素，能任意选择波长，且具有天然的防溢出功能设计； | 关键 |
|  | 检测器：检测单元：大于4,000,000个检测单元，读取速度≥2MHz； | 关键 |
|  | 检测器：像素分辨率：≤0.002nm； | 关键 |
|  | 检测器：检测器制冷系统：为获得最低的检测器暗电流，采用高效三级半导体制冷， 工作温度：≤-45℃，到达工作温度的时间：< 3 分钟。 | 关键 |
|  | 光学系统：恒温驱气型中阶梯分光系统 | 关键 |
|  | 光学系统：单色器：中阶梯光栅和棱镜二维色散系统，高能量，为保证仪器测试的稳定性，光栅和棱镜等内光路部件位置固定不动，在光谱仪全波长范围内一次曝光同时测定所有元素 | 关键 |
|  | 光学系统：光室：带精密光室恒温38℃±0.1℃（提供光室温度实时反馈软件截图），可使用氩气或氮气进行光室吹扫，测定<200nm谱线时驱气量<3L/min； | 关键 |
|  | 光学系统：波长范围：必须包含167-820nm，全波长覆盖，可测Al167.079nm，P178.2nm，B182.6nm,Na818.326nm,提供软件截图； | 关键 |
|  | 光学系统：光学分辨率（FHW）：As189.042nm半峰宽<0.007nm， Ca393.366nm半峰宽<0.017nm， Ba614.172半峰宽<0.024nm, K766.490nm半峰宽<0.035nm（分辨率和检出限指标须在相同条件获得），并提供证明材料； | 关键 |
|  | 光学系统：焦距≤300mm。 | 关键 |
|  | 等离子体：频率：27.12MHZ | 关键 |
|  | 等离子体：观察方式：炬管垂直放置，双向观测，在一次分析中同时给出水平和垂直观测的结果； | 关键 |
|  | 等离子体：RF发生器：固态发生器，直接耦合、自动调谐，变频，无匹配箱设计，等离子体线圈具有聚四氟乙烯保护层设计，防腐蚀，免维护； | 关键 |
|  | 等离子体：气路控制：配置3路高精度质量流量计，由ICPOES软件直接控制，包括冷却气、辅助气、雾化气。精度0.01L/min； | 关键 |
|  | 等离子体：尾焰处理技术：采用锥内反吹氩气技术，避免使用空气切割等技术对紫外区谱线灵敏度造成损失，如使用氮气或氩气等气体切割，为节省成本，消耗量需小于3L/min。提供仪器尾焰处理硬件设计照片证明文件。 | 关键 |
|  | 进样系统：炬管：采用无需手动连接等离子气，辅助气气路的卡口式炬管设计；可配置多种口径中心管的分体式石英炬管 | 关键 |
|  | 雾化器：高效同心雾化器 | 关键 |
|  | 雾化室：旋流雾化室 | 关键 |
|  | 蠕动泵：12滚轮3通道蠕动泵。 | 关键 |
|  | 废液安全在线自动监控：有废液传感器，能对仪器状态进行实时自动的监控，保障数据准确及仪器使用安全；（提供软件截图证明材料） | 关键 |
|  | 分析性能：分析速度：≥每分钟70个元素或谱线，而且每条测量谱线的积分时间≥30秒； | 关键 |
|  | 分析性能：样品消耗量：< 2ml，测定大于70个元素； | 关键 |
|  | 分析性能：谱线灵活性：可对分析元素的任何一条谱线进行定性、半定量和定量分析，便于分析研究； | 关键 |
|  | 分析性能：测定谱线的线性动态范围：≥106（以Mn257.6nm 来测定，相关系数≥0.9996），提供证明材料； | 关键 |
|  | 分析性能：内标校正：同时的内标校正，即内标元素和测量元素必须同时曝光； | 关键 |
|  | 分析性能：精密度：测定1ppm或10ppm多元素混合标准溶液，重复测定十次的RSD≤0.5%； | 关键 |
|  | 分析性能：稳定性：测定1ppm或10ppm多元素混合标准溶液，不使用内标校正，连续测定4小时的长时间稳定性RSD＜1.0%； | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | N/A |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | N/A | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 仪器的计算机操作系统应为正版，版本至少为专业版。配置Windows 10 64位正版专业版操作系统。并可实现满足法规要求的至少三级权限划分，并保证不同级别用户进入windows系统后能正常使用。 | 关键 |
|  | 具有自动调谐功能，点击软件图标即可实现仪器的自动调谐、自动校正、以及性能检查功能 | 关键 |
|  | 具有登录口令保护，多级权限设置和网络安全管理功能，并能实现数据自动备份和附加的电子签名功能；符合21CFR Part 11的法规要求。 | 关键 |
|  | 具有同时记录所有元素谱线的“摄谱”功能；通过该图谱进行元素识别，定性、半定量、定量分析。 | 关键 |
|  | 具有元素间干扰校正技术和实时背景扣除等不少于三种干扰校正技术； | 关键 |
|  | 软件模块化的设计为仪器和辅助插件整合在单独的工作流程中提供了一个灵活的框架。 | 关键 |
|  | 支持Excel，XML,CSV数据导出,可直接与LIMS系统对接。 | 关键 |
|  | 应有权限功能防止系统时间被更改 | 关键 |
|  | 屏幕显示的结果与打印报告应是一致的。 | 关键 |
|  | 用户在密码输入时，电脑显示器上应不显示实际密码（比如密码会以*或其他符合显示） | 关键 |
|  | 系统管理员应可以重置密码 | 关键 |
|  | 系统应可以设置密码最小长度为8位 | 关键 |
|  | 应有安全保护以防止未授权的用户账号和密码进行使用，比如3次无效登录尝试后将锁定账户等 | 关键 |
|  | 系统管理员应可以激活锁住的账户 | 关键 |
|  | 系统必须具有超时强制退出要求重新登录的功能。 | 关键 |
|  | 系统应可以允许用户和管理员更改自己的密码 | 关键 |
|  | 系统应可设置密码效期，如3个月 | 关键 |
|  | 系统应可提示密码效期信息以提醒用户更改密码。 | 关键 |
|  | 每一样品检测数据应实时生成为不可编辑的文件格式并得以保存且除管理员外其他用户不可删除 | 关键 |
|  | 系统及软件应能保证对单个样品的检测数据的查询、存档、备份及恢复 | 关键 |
|  | 系统及软件应能保证对分析检测方法的受限编辑，操作者应不能修改测试结果 | 关键 |
|  | 系统应有审计追踪功能，可以记录系统和安全的事件，比如登录登出、密码更改、方法参数更改、记录删除、权限管理操作、系统管理操作，以及相应操作人员、日期时间、关键操作原因、必要的描述等 | 关键 |
|  | 审计追踪记录应不可被删除或更改，可被查询、存档、备份及恢复 | 关键 |
|  | 应有控制措施以防止电子记录从应用软件外面被修改或删除。 | 关键 |
|  | 报告格式应至少包含以下内容：日期，名称，运行时间，样品名称/编码及编号、操作者信息，必要的设置信息等，报告模板可受限编辑 | 关键 |
|  | 报告应为只读的格式，并能查询、存档、输出打印成纸质记录文件 | 关键 |
|  | *断电恢复不影响参数设置、数据完整性 | 关键 |
|  | 供应商应提供至少包括操作系统和分析软件及历史数据的灾难恢复方案 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | 有断电保护措施。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。 | 关键 |
|  | 系统功能配置清单及说明，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。 | 关键 |
|  | 设备标准技术文件，包括设计说明（DS）和功能说明（FS）文件。 | 关键 |
|  | 实物图；各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版图纸（P&ID图、控制原理图、设备装配图、设备工作原理图、气动原理图、电气原理图、控制盘面仪表、开关配置图等线图、PLC相关图纸等）；注释参考等；图纸清单。 | 关键 |
|  | 零部件、易损件、备件、消耗品、仪器仪表清单，包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示。 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明校准周期，并能提供校准服务（此项服务可付费）。 | 关键 |
|  | 设备交付计划表。 | 关键 |
|  | *有资质的第三方检测机构出具的首次校验报告及计量证书，设备到厂验收时有效期不得少于6个月。 | 关键 |
|  | 安全报告。 | 关键 |
|  | *调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等。 | 关键 |
|  | 验证文件： （1）安装确认及文件（IQ）， （2）运行确认及文件（OQ） | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单。 | 关键 |
|  | 应有针对每一部件所作序号的简明图册，以便于维修人员查找和辩识。 | 关键 |
|  | 文件具体要求： （1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； （2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期。 （3）需要提供主要配件清单，并作单项报价备案，列在合同方案之内。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对仪器使用方人员进行全面培训，包括操作人员及仪器维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 操作人员培训包括仪器结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识，以及软件的各项功能的应用。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作仪器，会排除常见故障，能正确使用软件。 | 关键 |
|  | 仪器维护、维修人员培训应包括仪器结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解仪器日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 能够提供完善的仪器及（包含软件）IQ、OQ、PQ验证，供应商需要提供培训，并指导和协助用户完成PQ验证，包括验证实施及验证报告撰写。 | 关键 |
|  | 投标方按GMP规范及仪器相关法规完成IQ、OQ工作，并提供相应文件（文件必须无条件符合我所QA要求）。各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收文件签署之后开始计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期为一年以上，保质期内免费保修并免费更换所有配件，保质期后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求仪器出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须48小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决仪器运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使仪器保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于仪器相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告 | 关键 |

- 附件

配置要求：

| 序号 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机标配 | 1台 |
| 2 | 计算机 | 1台 |
| 3 | 激光打印机 | 1台 |
| 4 | 冷却循环水系统 | 1台 |
| 5 | 石英炬管 | 1套 |
| 6 | 水溶液石英中心管 | 1根 |
| 7 | 蠕动泵管（进样） | 2包（6根/包） |
| 8 | 蠕动泵管（废液） | 2包（6根/包） |
| 9 | 雾化器 | 1套 |