金港产业园区实验动物室负压解剖取材台用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	8

10	文件要求	8

11	服务要求	10

12	附件	11

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司金港产业园区实验动物室负压解剖取材台的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司金港产业园区实验动物室负压解剖取材台。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

GB 14925-2010 《实验动物 环境及设施》

《中华人民共和国药典》2020年版

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

金港产业园区实验动物室需要一台负压解剖取材台，主要用于实验动物的解剖观察和组织取样。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 解剖台到货后必须按要求放置于金港产业园区实验动物室解剖室 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 外形尺寸：1620*750*2120mm，升降至最高时设备总高度2620mm；台面高度调节范围825mm-1325mm； | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 不超过地面承重 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | 水源：可直接利用我公司自来水 | 关键 |
|  | 设备排水管直径40mm，需要室内有洁净地漏。 | 关键 |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应10℃～32℃环境 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括45%～65% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：普通级 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：220VAC/50Hz 功率：1500W。 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备整体采用304不锈钢制成，前后操作视窗采用亚克力制成。 | 关键 |
|  | 表面无明显的划痕、凹陷、脱落、裂纹、锈蚀、以及其它肉眼可见的外观缺陷，易清洗。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A | 关键 |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 解剖台至少包括升降台、工作边台、控制系统、排风系统。 | 关键 |
|  | 升降台为电动控制，可根据工作人员操作内容和操作习惯将工作台调整到最佳位置。 | 关键 |
|  | 照明：工作台顶部需设LED照明灯，平均照度不低于900Lux，同时局部设置照明灯，增加部分解剖位置的照度。 | 关键 |
|  | 工作台可满足两人同时操作，前后均设置电动升降视窗 | 关键* |
|  | 工作边台顶部设置360°摄像头，可记录整个实验操作过程 | 关键* |
|  | 工作边台内部设置有清洗设施及器械磁铁 | 关键 |
|  | 配备触摸控制显示屏，可实时显示设备运行状态，进行参数设置 | 关键 |
|  | 设置有风速传感器，可实时监测设备排风运行状态和工作窗口的平均流速 | 关键 |
|  | 工作窗口气流平均流速 ≥0.5m/s，双操作窗口，便于开展中动物解剖取材操作； | 关键* |
|  | 气流模式：工作窗口断面所有位置的气流均明显向内，无外逸； | 关键 |
|  | 排风过滤效率≥99.99%@0.3μm； | 关键* |
|  | 配备有高效过滤器扫描采样口，排风高效过滤器可进行原位扫描检漏； | 关键 |
|  | 可室内排风。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 摄像头可接入计算机，对实验操作进行远程观察 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 可自动监测过滤器迎面风速 | 关键 |
|  | 可自动监测高效过滤器阻力值，提醒及时更换高效过滤器 | 关键* |
|  | 自动报警：当设备发生异常情况，有蜂鸣器报警，显示屏上显示报警信息 | 关键* |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 厂家提供免费软件升级服务 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 设备的防尘防水能力至少达到IP63 | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
|  | - 设备的金属外壳应有良好的接地； 2、设备的电器线路应有耐消毒气体腐蚀的能力； | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 整机（包括计算机化系统）运行及维护手册应为中文，纸质文件至少一式三份，电子版至少一份 | 关键 |
|  | 投标文件（必须包含性能确认报告）、合同、订单及设备交付计划表 | 关键 |
|  | 生产商发运清单及所有单元配件及其组合的检验报告和证书标识等 | 关键 |
|  | 设计选型文件：软硬件功能说明、设计说明、配置清单与说明 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；各种验证、维修等活动所需的电子版及打印版设备布局图、设备尺寸图、设备局部图（与功能相关的细节图） 提供设备及其零部件使用寿命清单。 | 关键 |
| - 哦 | 组件清单、易损件清单、备件、消耗品清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格、使用寿命及必要说明 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明设备维护内容、校准周期，并能提供校准服务 | 关键 |
|  | 有资质的第三方检测机构出具的首次校验报告及计量证书，设备到厂验收时有效期不得少于6个月 | 关键 |
|  | 安全报告 | 关键 |
|  | 材质证书（写明材料有效期） | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划（调试说明、调试清单、现场验收测试、保修信息、培训计划等），总测试计划，检查计划，检测清单，各测试结果，调试总结报告等。 | 关键 |
|  | 现场验收报告 | 关键 |
|  | 验证文件：应在合同签订后设备发运前交付审核 （1）验证计划 （2）满足GMP相关法规的评估文件 （3）设计确认及文件（DQ）， （4）安装确认及文件（IQ）； （5）运行确认及文件（OQ）； （6）设备生产商负责制定设备验证计划、评估文件、DQ/IQ/OQ验证文件、并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。 | 关键 |
|  | 文件具体要求： （1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； （2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期； （3）除另有约定外，上述文件中方案或计划类文件应在合同签订后设备发运前交付审核 | 关键 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。培训还应有安全使用和应急处置措施相关的内容 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括验证计划、系统评估、DQ、IQ、OQ与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。供应商协助完成PQ。 | 关键 |
|  | 投标方按GMP规范完成所有验证工作，各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 保质期从确认验收的阶段开始计算 | 关键 |
|  | 设备保质期为一年，一年内免费保修，一年提供优质售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达使用现场后，由购买方（采购部、储运部、QA、实验动物室四方一起验收入库）验收确认。 | 关键 |
|  | 使用方检查确认数量、质量、外包装和相关资质证明是否符合本URS要求。若不符合按合同要求处理。 | 关键 |
|  | 卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |

- 附件

不适用