金港产业园区实验动物室全自动革兰氏染色仪用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	7

10	文件要求	8

11	服务要求	9

12	附件	10

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司金港产业园区实验动物室全自动革兰氏染色仪的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司金港产业园区实验动物室全自动革兰氏染色仪。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《中华人民共和国药典》2020年版

《药品生产质量管理规范》（2010修订版）及附录

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

金港产业园区实验动物室需要1台全自动革兰氏染色仪，主要用于实验动物质量检测中革兰氏染色。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 全自动革兰氏染色仪安装在金港产业园区实验动物室实验动物质量检测间 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 长×宽×高不超过600mm×300mm×600mm | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给实验动物室及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 整机不超过30KG | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应0℃～40℃环境 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：0～80% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别： 普通区域 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：～220±10%V，50±10%Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 表面无明显的划痕、凹陷、脱落、裂纹、锈蚀、以及其它肉眼可见的外观缺陷，易清洗。 | 关键 |
|  | 染色机内部各部件及试剂管路都采用耐腐蚀材料，确保设备的稳定性 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 革兰氏染色符合机染标准的染色方法（三步法），以及仿手工的四步法。两种染色方法同时支持。 | 关键* |
|  | 采用高压离心喷雾染色，，节约试剂用量，且载玻片间无交叉污染，染色均匀亮丽，无脱片现象。 | 关键* |
|  | 染色完成时，染色片已经经过离心干燥，可直接用于镜检。 | 关键* |
|  | 革兰氏染色时间：4-5分钟. | 关键 |
|  | 样品盘容量：24片 | 关键 |
|  | 染片速度： 每小时最少可染150张 | 关键 |
|  | 通过设置可让染色更精细化。可以进行痰、尿、胸腹水、质控菌、血培养多种样本的革兰氏染色，有专业的染色设置，达到最理想的染色效果。 | 关键* |
|  | 支持操作者专业染色设置，便于染料瞬间附着于微生物。 | 关键* |
|  | 革兰氏染色级别：结晶紫染液9级、碘溶液9级、品红染液9级 | 关键 |
|  | 全中文操作界面，7英寸超大屏操作显示。 | 关键 |
|  | 可根据涂片厚度选择脱色设定, 并自动设定试剂用量。 | 关键* |
|  | 可自定义玻片数目，全封闭系统，不需要接近水槽，不污染实验室环境。 | 关键* |
|  | 每套染液（500ml/瓶）可染500～1000 张玻片。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 酒精清洗，特殊流路清洗和喷量检测，维护方便。 | 关键 |
|  | 安全性能：只有盖子闭合时才能进行操作，机器运行时候自动开启电磁锁，保证操作人员安全，面板上有指示灯显示机器运行状态 | 关键 |
|  | 采用无刷直流电机，（杜绝有刷电机打火现象）产品更安全、寿命长、功耗小、噪音低。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 染色流程全自动化，只需加载玻片，操作时无需人为干预。 | 关键* |
|  | 染色时有染色进度条，染色完成时，有提示音。 | 关键 |
|  | 具有试剂不足自动报警和故障报警功能 | 关键* |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 整机运行及维护手册应为中文，纸质文件至少一式三份，电子版至少一份 | 关键 |
|  | 投标文件（必须包含性能确认报告）、合同、订单及设备交付计划表 | 关键 |
|  | 生产商发运清单及所有单元配件及其组合的检验报告和证书标识等 | 关键 |
|  | 设计选型文件：软硬件功能说明、设计说明、配置清单与说明 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；各种验证、维修等活动所需的电子版及打印版设备布局图、设备尺寸图 提供设备及其零部件使用寿命清单。 | 关键 |
|  | 组件清单、易损件清单、备件、消耗品清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格、使用寿命及必要说明 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明设备维护内容、校准周期，并能提供校准服务 | 关键 |
|  | 有资质的第三方检测机构出具的首次校验报告及计量证书，设备到厂验收时有效期不得少于6个月 | 关键 |
|  | 安全报告 | 关键 |
|  | 材质证书（写明材料有效期） | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、说明书、相关检测报告、各种标示。 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划（调试说明、调试清单、现场验收测试、保修信息、培训计划等），总测试计划，检查计划，检测清单，各测试结果，调试总结报告等。 | 关键 |
|  | 验证文件：满足GMP相关要求，安装确认及文件（IQ）、运行确认及文件（OQ）、性能确认及文件（PQ）验证需要专业人士配合科室完成。 | 关键 |
|  | 文件具体要求： （1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； （2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期； （3）除另有约定外，上述文件中方案或计划类文件应在合同签订后设备发运前交付审核 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 投标方按GMP规范完成所有验证工作，各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 仪器保质期从确认验收的阶段就开始计算，整机保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，供应商应终生提供及时的维修、维护，供应商应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 供应商应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

不适用