Biostat RM一次性摇摆式反应器用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	8

10	文件要求	9

11	服务要求	10

12	附件	12

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司抗体研究室Biostat RM一次性摇摆式反应器的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司抗体研究室Biostat RM一次性摇摆式反应器。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订）

- 安全及环保法规指南

电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

抗体研究室需购买1台Biostat RM一次性摇摆式反应器，主要用于科室抗体项目的样品制备。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 抗体研究室中试车间细胞培养间 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 尺寸必须符合车间房间布局 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量（kg）其重量不超出房间地面承重要求。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司工作环境温度：能适应10℃～50℃环境 | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境湿度：至少包括10%～90% | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境洁净级别：C级 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 适用于我公司交流电电源：～220±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。表面应易于清洁消毒，耐腐蚀。设备内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷，且表面易于清洁消毒。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： - 制造/供应单位； - 产品注册号； - 型号； - 生产日期或编号； - 对设备必要的说明； - 安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |  |
|  | 主机为可反复使用的不锈钢材质制造，细胞培养袋为一次性使用；能够实现pH、溶氧、温度、搅拌速度、通气流速的在线检测和自动控制 |  | 关键 |
|  | 设备效率、产能 |  |  |
|  | 最大工作体积不低于25L，最小工作体积不高于0.5L |  | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |  |
|  | 温度控制单元监控反应袋内温度并实现PID控制，控制范围环境温度-40℃。稳定状态下温度控制精度±0.5℃，具有超限报警功能。 | 关键 |  |
|  | 在本地控制单元中培养袋的摇动显示范围至少包括2~40 rpm。在10rpm~40rpm范围内，摇动测量回路的精度应≤±1 rpm | 关键 |  |
|  | 紧急停机：具有一键紧急停机功能 | 关键 |  |
|  |  | 关键 |  |
|  | PID设定手动控制控制 | 关键 |  |
|  | 称重：带称重系统，具备支持在线重量测量，度数应在控制器上可视，称重单元测量范围：0-30kg，误差小于2% | 关键 |  |
|  | DCU触摸屏控制系统： | 关键 |  |
|  | 控制器机身，国际防护等级IP23。 | 关键 |  |
|  | 4路通气，为Air、O2、CO2和N2，均配备转子流量计和MFC. 质量流量计：质量流量计通气范围为0.002-0.1 vvm，波动范围为设定目标值的±5%，各气体量程可根据用户工艺需求自定义。 | 关键 |  |
|  | 工艺过程控制： pH可与CO2和碱液级联，应当可以控制在6.5-8.5，波动范围±0.2；溶解氧可与Air、O2、N2、Stir级联，应当可以控制在20%-60%，波动范围±10% | 关键 |  |
|  | 安全保护：可实时测定细胞培养袋内压力，具备压力过高自动报警功能和自动切断进气功能。同时具备安全压力释放阀，防止压力过高出现暴袋危险。 | 关键 |  |
|  | 尾气滤器加热器：具备滤器加热功能 | 关键 |  |
|  | 参数设置：所有参数具备手动、自动、级联控制三种控制方式 | 关键 |  |
|  | 消泡剂可手动加入到培养袋中 | 关键 |  |
|  | 控制器可对每一个控制参数设置报警值，警报须可视化，通过控制单元应能确认或复位 | 关键 |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |  |
|  | 系统易操作，操作界面友好。 | 关键 |  |
|  | LCD液晶显示屏，支持多点触控，无需外接电脑操作 | 关键 |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |  |
|  | 提供远程记录和控制软件，电脑能与控制器建立连接 |  | 关键 |
|  | 软件应能以批次为单位记录、保存和输出培养过程中各工艺参数 |  | 关键 |
|  | 软件应能以以太网连接，实现远程计算机对本地控制器的控制 |  | 关键 |
|  | 控制器通过Ethernet接口可与计算机进行交流，并可通过软件收集培养过程参数的数据。可通过USB接口方便地进行软件升级。数据格式要求B3P |  | 关键 |
|  | 数据的记录和保存：所有的数据实时记录和保存，包括参数的设定值、实际值、Output输出值，总输出量等数据，并可自定义图形输出和打印,打印格式PDF |  | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
| URS27 | 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 开箱验收时应提供整机运行及维护手册，应为中文，纸质文件至少一式三份，电子版至少一份 | 关键 |
|  | 开箱验收时应提供投标文件、合同、订单及设备交付计划表 | 关键 |
|  | 开箱验收时应提供生产商发运清单及所有单元配件及其组合的检验报告和证书标识等 | 关键 |
|  | 设计选型文件：软硬件功能说明、设计说明、配置清单与说明，DQ开始前完成审核。 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；各种验证、维修等活动所需的电子版及打印版设备布局图、设备尺寸图、设备局部图（与功能相关的细节图）、图纸清单。 提供设备及其零部件使用寿命清单。提供时间不晚于IQ开始前 | 关键 |
|  | 组件清单、易损件清单、备件、消耗品清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格、使用寿命及必要说明。提供时间不晚于IQ开始前 | 关键 |
|  | 开箱验收时应提供：设备操作手册（SOP）；语言为中文，应说明设备维护内容、校准周期，并能提供校准服务 | 关键 |
|  | IQ开始前应提供，有资质的第三方检测机构出具的首次校验报告及计量证书，设备到厂验收时有效期不得少于6个月 | 关键 |
|  | 开箱验收，应提供：安全报告 | 关键 |
|  | 开箱验收，应提供：材质证书（写明材料有效期） | 关键 |
|  | 开箱验收，应提供设备厂家文件：出厂测试合格证、说明书、相关检测报告、各种标示。 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划（调试说明、调试清单、现场验收测试、保修信息、培训计划等），总测试计划，检查计划，检测清单，各测试结果，调试总结报告等。提供时间不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 验证文件：应在合同签订后设备发运前交付审核 （1）验证计划 （2）满足GMP相关法规的评估文件 （3）安装确认及文件（IQ）； （4）运行确认及文件（OQ）； （5）设备生产商负责制定设备验证计划、评估文件、IQ/OQ验证文件、追溯矩阵、验证总结报告，并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。 （6）DQ文件：验证指南文件应包含一次性反应袋设计验证文件（BPC DQ Plan）备案，并包含DQ验证报告 | 关键 |
|  | 追溯矩阵（RTM）、验证总结报告（VSR） | 期望 |
|  | 现场验收报告，提供时间不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 文件具体要求： （1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； （2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期； （3）除另有约定外，上述文件中方案或计划类文件应在合同签订后设备发运前交付审核，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | 培训要求 |  |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |  |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |  |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |  |
| 11.2 | 运输要求 |  |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |  |
| 11.3 | 验证要求 |  |  |
|  | 如适用，验证包括验证计划DO、IQ、OQ及计算机验证文件，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。供应商协助完成PQ。 |  | 关键 |
|  | 投标方按GMP规范完成所有验证工作，各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 |  | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表 |  | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 |  | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 |  | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 |  | 关键 |
| 11.4 | 售后服务及备件要求 |  |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。 | 关键 |  |
|  | 设备质保期为1年，1年内免费保修，1年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |  |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |  |
|  | 1年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |  |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |  |
| 11.5 | 验收要求 |  |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |  |
|  | 确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |  |

- 附件

不适用