抗体研究室高通量动态光散射仪用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	9

10	文件要求	10

11	服务要求	12

12	附件	13

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司抗体研究室高通量动态光散射仪的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司抗体研究室高通量动态光散射仪。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典2020年版

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）

- GMP附件1《计算机化系统》（2015版）

- GMP附件2《确认与验证》（2015版）

- 符合数据完整性相关法规要求

- GAMP5

- 安全及环保法规指南

电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求

- 系统描述

高通量动态光散射仪是用于测试粒径分布检测的分析仪器。抗体研究室需要购买1台分子高通量动态光散射仪，用于单抗粒径分布检测。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 综合楼A区二楼综合实验室 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 整机和计算机不超过60kg。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司工作环境温度：能适应18℃～26℃环境 | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境湿度：至少包括45%～65% | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境：控制区 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：220±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 工作区配置防溅安全电源插座。 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备以一体化不锈钢机壳设计，采用不锈钢，防腐蚀。不锈钢机壳经镜面处理，表面光洁平整，便于清洁和消毒处理。外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 双检测技术：同步动态光散射和静态光散射直读双检测技术 | 关键 |
|  | 尺寸范围（半径，nm）：0.5 – 1000nm；最大检测半径不低于700nm； | 关键 |
|  | 颗粒物浓度（颗粒数/毫升）: AAV样品最小检测浓度不低于1x1011 1/mL | 关键 |
|  | 蛋白最低浓度：0.125mg/ml（50ul lysozyme@Greiner 384plate） | 关键 |
|  | 载样工具：标准多孔板（96,384,1536） | 关键 |
|  | 最小样品体积（uL）：4微升 | 关键 |
|  | 静态光散射测定分子量范围（道尔顿）：1000 –1x106 | 关键 |
|  | 光源波长（nm）：不低于700nm | 关键 |
|  | 光源功率：最大功率不低于70mW（可调节0 -100%） | 关键 |
|  | 温控范围（℃）：4 – 85℃；最低检测温度不高于5℃ | 关键 |
|  | 单孔扫描时间：1-20s （可自定义） | 关键 |
|  | 光子相关器：512通道，100ns采集时间 | 关键 |
|  | 实时监控系统：配备相机系统，3megapixels | 关键 |
|  | 载样工具不得有交叉污染可能 | 关键 |
|  | 数据传输：Ethernet（TCP/IP） |  |
|  | 可升级后支持机械臂和移液工作站 |  |
|  | 聚集温度计算方法：Linear intersection拟合，Onset拟合，Sigmoid拟合（经典Tm计算模型），Polynomial拟合； |  |
|  | 扫描过程实时测定粒径和分子量/SLS光强度 |  |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | N/A |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
| URS30 | 仪器操作界面应可以中文/英文自动切换，数据输入方式应便捷。 | 关键 |
| URS31 | 设备具有自动高通量检测功能 | 关键 |
| URS32 | 在操作界面上有整个系统的运行状态。以确保在进行操作时，可以及时发现操作失误。 | 关键 |
| URS33 | 具备灵活的方法编辑功能，可根据用户需求编辑方法并保存，直接调用自动运行。自动方法运行过程中可中断和改变正在运行的程序进程。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 电脑运行要求：电脑为品牌整机 （1）操作系统：正版 Windows 10系统。 （2）处理器：I8处理器。 （3）内存：内存容量16GB,内存类型DDR4。 （4）硬盘：2T，HDD。 （5）显卡：独立显卡，显存容量为独立4GB。 （6）显示器：屏幕尺寸23英寸，显示比例为宽屏16:9，类型为LED背光。 （7）配备1个4T的品牌移动硬盘。 | 关键 |
|  | 软件： 1） 32 karat 10.3 版本，Win10兼容 2） 含方法编辑、数据采集、数据分析等模块 3） 所有运行参数进行直观控制 4） 操作后自动对收集到的数据进行计算 5） 实时分析结果显示 6） 可实现尺寸及尺寸分布、分子量、聚集行为、稳定性指数、纯度浊度及污染物、粘度、构象、等温稳定性、变温稳定性等数据采集及分析 7） 谱图比较功能可以同时显示多张分析结果图 8） 软件符合GLP要求，具有审计追踪、权限管理、密码保护、电子签名 |  |
|  | 软件具有至少3级用户分层权限管理及密码管理的功能 | 关键 |
|  | 仪器软件应可以设置多个用户，并有用户分级管理功能，每个等级拥有相应的可设置权限 | 关键 |
|  | 供应商提供备份数据读取策略，必要时提供并安装相应读取软件，该读取软件具备备份电子记录读取、查询、打印功能，并能识别对电子记录的修改。不具备编辑功能。 | 关键 |
|  | 备份、恢复的电子记录应与原始电子记录一致，供应商提供一致性确认策略。 | 关键 |
|  | 系统可存储实际数据，电子记录的长期存储不得造成系统运行缓慢、卡顿等现象。 | 关键 |
|  | 断电恢复不影响系统运行、参数设置和数据完整性。 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
| URS42 | 电气安全应符合GB4793.1和4793.4的要求。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
| URS43 | 整机（包括计算机化系统）运行及维护手册应为中文，纸质文件至少一式 三份，电子版至少一份。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收时提供投标文件（必须包含性能确认报告）、合同、订单及设备交付计划表。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收时提供生产商发运清单及所有单元配件及其组合的检验报告和证书标识等。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收时提供设计选型文件：软硬件功能说明、设计说明、配置清单与说明。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收时提供图纸：实物图；各种验证、维修等活动所需的电子版及打印版设备布局 图、设备尺寸图、设备局部图（与功能相关的细节图）、安装图、P&ID 图、控制原理图、图纸清单。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收时提供组件清单、易损件清单、备件、消耗品清单：包括名称、编号、对应厂家 名称、生产地、规格、使用寿命及必要说明。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收时提供设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明设备维护内容、校准周期，并能提供校准服务。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收时提供第三方校验报告及计量证书。 | 关键 |
|  | 安全报告。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 材料清单及材料证书。 | 关键 |
|  | 验证文件： （1）验证计划 （2）满足GMP和GAMP5相关法规的评估文件 （3）安装确认及文件（IQ）； （4）运行确认及文件（OQ）； | 关键 |
|  | （1）追溯矩阵（RTM） （2）验证总结报告（VSR） （8）负责制定验证计划、评估文件、DQ/IQ/OQ验证文件、追溯矩阵、验证总结报告，并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。 | 期望 |
|  | 调试文件：调试计划（调试说明书、调试进度报告、调试清单、验收测试和启动程序、保修信息、运行和维护手册、培训计划、再调试计划等），总测试计划，检查计划，检测清单，检查清单，各测试报告，调试总结报告等。 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维修说明。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 文件具体要求： （1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性；提交时限：设备开箱验收 （2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期；提交时限：设备开箱验收 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 |  | 关键程度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 |  | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 |  | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 |  | 关键 |
|  | 运输要求 |  |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 |  | 关键 |
|  | 验证要求 |  |  |
| URS52 | 验证包括IQ、OQ文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。供应商协助完成PQ。 | 关键 |  |
| URS53 | 希望提供风险评估，SAT文件 | 期望 |  |
| URS54 | 投标方按GMP及GAMP5规范及仪器相关法规完成所有验证工作，并提供相应文件（文件必须无条件符合我所QA要求）。各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |  |
| URS55 | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |  |
| URS56 | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |  |
| URS57 | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |  |
| URS58 | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |  |
|  | 售后服务及备件要求 |  |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。 |  | 关键 |
|  | 设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。 |  | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在24小时工作日内明确答复，当电话沟通无法解决时，须48小时工作日内派人至现场解决。 |  | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 |  | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 |  | 关键 |
|  | 验收要求 |  |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买房提供调试。 |  | 关键 |
|  | 确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 |  | 关键 |

- 附件

不适用